报名须知

贵公司谈判代表：

一、请贵公司按第二部分：《材料基本目录》做好一份材料（加盖经销公司公章），在报名截止时间前先送内科楼五楼招标采购办公室（020-62784732）审核，以便做好谈判前的准备工作。

二、审核通过后请准备五份材料，在接到电话通知（谈判前三个工作日）时准时出席，谈判地点为内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录（务必附上材料目录）

第三部分  合同格式

第四部分  材料格式

第一部分　用 户 需 求 书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 多功能产床   数量：2张

一）技术参数需求：

1、多功能产床除了具备供妇产科分娩使用，还可以作为妇产科手术台或妇产科检查诊疗台。

2、产床床面的升降，背板的上折，床面的前后倾等均采用电动控制，电机工作时噪音低，床面的调节均可通过脚踏开关调节。

3 、具备隐藏辅助台，不占用空间。

4、床主体采用优质304不锈钢制作，外表美观，易于清洁。

5、产床配备大型的污物盆。

6、床垫耐消毒，耐清洗，防止感染。

7、长≥1780mm，宽≥600mm；

8、台面最低≥680mm，最高≥880mm；

9、前倾≥8°，后倾≥20°；

10、背板上折≥45°，下折≥7°；

二）配置需求：

主床（床身材料304优质不锈钢）1台

搁手板1对

握手1对

托腿架（不锈钢）1对

脚蹬1对、锁止器1对

腿板1块

污物盆1个

手控器1个

脚踏开关1个

三）售后服务要求：1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。

- 母胎动态监测管理系统   数量：1台

- 一）技术参数需求：

1、适用于产科门诊、病房及产房，可持续20小时以上提取母亲腹部胎儿心电进行分析，实时监测胎儿心电，母亲心电及子宫收缩情况，提取并描记胎心率变异曲线，评估怀孕20周以上的单胞胎孕妇及胎儿的健康状况。提供全程监护解决方案。同时结合妊娠期高血压疾病监测系统可以对妊高征患者提供早期筛查及治疗监测，预测患妊高征高危人群并对患者的并发症发病风险给予量化打分，严密关注。

2、母胎心率记录仪：

（1）采集胎儿心率：60-240次/分钟，平均约2秒。

（2）采集母亲心率：40-240次/分钟，平均约2秒。

（3）可动态采集母亲活动趋势图。

（4）可采集宫缩的变化曲线。

（5）可采用锂电池进行供电，续航能力≥20小时，具备电池工作状态指示功能。

（6）内置数据存储功能，可存储≥20小时的检测数据。

（7）可连续20小时以上记录、存储、回放胎儿心率变化。

（8）安全无创，采用非进入性方式提取信号，零能量辐射。

（9）监测期间孕妇可采用任何体位，坐、躺、行均可，不影响监测结果。

（10）具备自动分析系统，可对检测的数据进行分析，满足科室的临床需求。

3、妊娠期高血压疾病监测系统：

（1）可以监测孕产妇血管状态的指标、心脏功能的指标、血液状态的指标、血液状态的指标以及妊娠期高血压疾病患病风险指数。

4、工作站

（1）计算机配置至少CPU AMD4，内存≥4G，硬盘≥500G。

（2）显示器屏幕≥19寸。

（3）配置彩色激光打印机。

（4）母胎心率记录仪与系统工作站无线蓝牙方式进行数据传输，自动搜索与匹配。

（5）可显示胎儿心率，母亲心率、子宫收缩、母亲活动状态以及信噪指示。

（6）具备自动报警功能。

（7）具备回看功能，能够回看前10分钟或后10分钟的监测界面。

二）配置需求：

1、工作站（包含电脑、母胎心率记录仪数据分析软件及妊娠期高血压疾病监测系统管理软件）                                   一套

2、激光打印机                            一台

3、母胎心率记录仪                        一台

4、蓝牙配置器                            一套

5、母胎心率记录仪保护罩                  一个

6、腹部电极片                           200片

7、电池充电器与导线                      一套

8、皮肤擦纸                              一套

9、挂绳                                  一根

10、台架                                 一台

11、妊娠期高血压疾病监测系统监测主机     一台

12、妊娠期高血压监测系统探头             一个

三）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；

2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；

3）保修期：整机保修2年（含）以上；

4）注明易损件使用寿命、单价。

5）维护响应时间：≤24小时。

6）软件免费重装及升级。

- 经颅直流电和汉语失语症心理语言评价与治疗系统   数量：1套

- 一）技术参数需求：

一）汉语失语症心理语言评价与治疗模块

1、根据汉语语言加工理论编制，包括汉语失语症心理语言评价、治疗两大部分。

2、具备多种评价方法和治疗方法。

3、具备形象直观的流程图进行导航，针对性强、易于扩充、操作简便、人机界面友好。

4、通过评价系统确定原因后可通过治疗系统进行针对性治疗。

5、具备多种统计工具对数据分析。

6、具备丰富的评价及治疗素材内容。

7、具备帮助文档辅助操作。

1）汉语失语症心理语言评价功能

1、具备多种独立的评价方法供选择，可对患者进行听说读写多方面的检查并确定病患原因，与治疗系统紧密结合，可直接进行针对性治疗。

2）汉语失语症心理语言治疗功能

1、具备多种独立的治疗方法供选择，可对患者进行听说读写多方面的治疗，与评价系统紧密结合，可直接进行针对性检查。

二）经颅直流电参数：

1、连接器与电刺激器可通过无线数字传输数据，无线传输距离≥3m。

2、电刺激器使用可充电电池供电，电池充满电后可进行 ≥20 次的治疗。

3、具有直流电刺激模式和脉冲电刺激模式。

4、能对治疗时间、输出电流、信号脉宽、信号上升时间、暂停时间等参数进行设置。

5、具有电极阻抗检测功能，可实时显示电极阻抗。

6、具有自检功能，机器不正常时予以提示和暂停输出。

- 二）配置需求：

1、智能电刺激仪1台

2、电缆线、电极线、电极片、绑带等

3、SD卡（8G以上）及读卡器各1个

4、充电电池2个

5、充电器1个

6、刺激器包1个

7、失语症心理语言评价与治疗系统（含电脑）1套

8、触摸屏1个

9、言语桌1台

10、摄像头1个

11、话筒1个

12、一分四 HUB 线1个

13、HDMI 转 VGA 线 1个

14、电源插板1个

15、操作手册1本

16、使用软件1个

三）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；

2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；

3）保修期：整机保修2年（含）以上；

4）注明易损件（电缆线、电极线、电极片、绑带、电池等）使用寿命、单价。

5）维护响应时间：≤24小时。

6）软件免费重装及升级。

- 低中频电脉冲治疗仪   数量：1台

一）技术参数需求：

1、具备大范围脉宽，可有效刺激失神经支配肌肉，提高肌张力；

2、脉冲波形、频率、输出强度均可调节；

3、≥3组独立输出，可选正脉冲或者负脉冲输出，可同时治疗≥3个病人或≥3个部位；

4、定时时间可选。

5、可用于对完全失神经及部分失神经疾病的治疗 (如：脑瘫、肢体运动障碍、脑血管病后遗症所致神经损伤)。该仪器临床可用于治疗神经损伤、神经麻痹、坐骨神经痛、面神经麻痹、上下肢受限障碍及受累神经包括臂丛神经、腋神经、桡神经、尺神经、正中神经、坐骨神经、股神经等疾病。

6、输出线可连接电极片或针灸针。

7、输出模式含完全神经损伤和不完全神经损伤

二）配置需求：

1、治疗仪1台

2、≥1.8米电源线1根

3、≥1.8米电极线（接电极片）

4、电针线8根（接针灸针）

5、φ40mm电极片8片

6、80mm×40mm电极片8片

7、φ20mm电极片8片

8、40mm×12mm电极片8片

9、粘贴电极40片

10、绑带16条（不同规格）

11、绒布套（圆、方）各8个

三）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；

2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；

3）保修期：整机保修2年（含）以上；

4）注明易损件（电极片、电针线、粘贴电极、绑带等）使用寿命、单价。

5）维护响应时间：≤24小时。

6）软件免费重装及升级。

- 数字化上肢多功能系列训练系统   数量：1套

一）技术参数需求：

1、康复科用，应用于全身各关节的活动度评量，并提供主动关节活动范围的复训练；上下肢远端力量的评量及康复训练，神经损伤后之认知训练。利用仪器对患者进行评估，根据评估报告，制定个别化治疗方案。

2、配备肩关节评估与训练器，可以评估和训练肩关节不同方向多个自由度的肩关节运动。

3、配备肘关节评估与训练器，可以评估和训练肘关节不同方向多个自由度肘关节运动。

4、配备具备局限诱发功能可调式阻力的腕关节评估与训练器，可训练三角肌和旋前肌等肌力水平。

5、配备具有双侧运动训练功能的上肢多关节复合多功能运动器，可重点改善和提高急性期或偏癱期“运动障碍”病人的肌力水平。

6、配备有双侧运动训练功能的上下肢有氧心肺功能训练器，可训练肩、肘关节屈曲－伸展功能，也可改善心肺功能与肌力水平。

7、配备便携式上肢有氧心肺功能训练器，让轮椅上的患者可训练肩、肘关节屈曲－伸展功能，也可以改善心肺功能与肌力水平。

8、配备数字化手功能/认知知觉评估与训练器，具有注意力、定向力、记忆力评估与训练功能，可训练逻辑思维和任务导向训练功能。具备多种运动模式，满足不同的临床需求。

9、配备拉力评定与训练器，可用作上下肢各个方向的本体感觉神经肌肉诱发术训练，包括站立、坐姿上肢斜角方向训练。

10、配备具有双侧运动训练功能的便携式/可携式上肢推力评估与训练器，可改善及提高三角肌前部、三角肌中部和三头肌肌力水平。

11、上肢系統可以同时治疗多个病人，对同一个病人,可根据病人临床体征的要求，选择适合的训练器组合，以达到不同治疗的目的。

12、具备简单操作的数字化屏幕显示器。

13、具备多级可调抗阻训练，满足不同部位的功能性活动，肩肘腕角度计0-360度可调。

14、手杆长度可调，满足各种长度需求。

15、具备握力、捏力测试及训练，角度器可进行主被动精确的关节活动角度测量训练。

16、根据患者身高和体位的不同，仪器上下可调。

二）配置需求：

肩关节评估与训练器  　一台

肘关节评估与训练器　　一台

腕关节评估与训练器　　一台

上肢多关节复合多功能训练器　　一台

上下肢有氧心肺功能训练器　　一台

便携式上肢有氧心肺功能训练器　　一台

数字化手功能/认知知觉评估与训练器　　一台

拉力评定与训练器　　一台

便携式/可调式上肢推力器　　一台

三）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。

- 红外偏振光治疗仪    数量：1台

一）技术参数需求：

1、可穿入机体有效深度≥5cm,偏振光部分有效光谱波长范围：0.6μm~1.6μm.（600nm~1600nm）；

2、光波偏振度≥95%；

3、最大输出光功率≥2800mw；

4、光源采用高分子碘光源（或具备类似效果的光源）；

5、具备双工作照射头，参数可同时进行调整；

6、具备高清彩色显示屏，具有中文导航式指引，操作简便；

7、治疗模式可根据治疗需求进行选择，具备连续照射模式、间隔照射模式、功率优先模式、时间优先模式、自动安全模式等5种模式，多种组合功能；

8、光功率调节连续可调；

9、治疗时间连续可调；

10、可配多种治疗照射头，能对人体神经节、神经干、神经根和痛患局部进行照射，满足不同部位的照射治疗。

11、设有患者应急自控停止装置，保护机器和患者的安全；

12、具备多种报警功能，安全性高，机器不正常工作时会自动保护。

13、具备数据存储功能，可实时记录存储治疗数据，方便科室内部管理，开展科研工作；

14、具备治疗万向臂，可360度万向旋转，多维度可调。

15、具备防夹手装置，配置强力磁性夹头，可进行手持照射及固定照射，简单，方便，可靠性高。

二）配置需求（主要）：

1、主机                                 1台

2、台车                                 1台

3、电源线                               1根

4、光纤（一分二）                       1条

5、B型治疗头                           2个

6、SG型治疗头                          2个

7、C型治疗头（含镜头罩）               2个

8、D型治疗头（含镜头罩）               2个

9、防辐射眼镜                          1副

10、光纤软管夹                         8个

11、光纤防滑环                         8个

12、光纤联锁块                         1个

三）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。

第二部分　材料基本目录（务必附上材料目录）

1、经销公司证件

2、生产厂家证件（进口产品需提供国内总代证件）

3、《医疗器械产品注册证》 和 《医疗器械产品注册登记表》

（设备、耗材、试剂均需提供，不属于医疗器械管理的设备则不需提供）

4、产品销售授权委托书（进口产品需提供）

5、经销公司法定代表人证明（详见第四部分  材料格式）

6、经销公司业务员授权书（详见第四部分  材料格式）

7、报价产品一览表（详见第四部分  材料格式）

8、产品彩页

9、产品技术参数

10、技术参数偏离表（详见第四部分  材料格式）

11、产品配置清单一览表（详见第四部分  材料格式）

12、同型号设备的用户名单（详见第四部分  材料格式）

13、产品售后服务承诺

14、主要维修零配件、易损件报价（未列出的保修期外免费更换）

15、近期广州市三甲医院产品中标通知书/发票复印件（三张以上）

16、报价人认为需加以说明的其他内容

说  明

- 请在报名截止时间前按以上目录准备一份材料先送内科楼五楼招标采购办公室（020-62784732）审核。按顺序摆放，均在有效期内，未能按目录提供的材料请写明情况。

- 院内谈判时需按以上目录准备五份材料。

- 材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分　合同格式

医疗设备购销合同

设备名称

南方医科大学第三附属医院

医疗设备购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格：

| 设备 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 原 产地 | 单 位 | 单项报价 | 成交单价 | 数 量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |
| 合计成交金额（大写）：佰 拾万仟佰拾元整(RMB元) |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价包括设备设计、制造、包装、仓存、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、协助甲方进行使用场地前期的改建工程及相关服务等全部内容的费用（含税费）。

2. 设备的交付期与交货地点

乙方在合同生效的__天内将设备运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在设备运至甲方所在地前    天书面通知甲方设备主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在____天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同设备安装调试完成后    个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式（说明：根据成交总金额选择付款方式，同时删除其余三种付款方式及全部红色字体说明）

说明：以下为5万元（不含）以下销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满3个月甲方向乙方支付90%的合同款，即￥__      （        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

4.3设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付10%的合同款，即￥__      （        ）。

4.4乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为5万元（含）至10万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付20%的合同款，即￥__      （        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥__      （        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为10万元（含）至50万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付15%的合同款，即￥__      （        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥__      （        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付35%的合同款，即￥__      （        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为50万元（含）以上销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款，即￥__      （        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满12个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.5设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （        ）。

4.6乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

6.3赠送条款：

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在______年____月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期     个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_____小时（保修单位：                          报障电话：            ），_____小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告     小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期满后，人工费为单次故障不高于______元；定期免费预防性维护保养次数，不少于_______次/年。

7.6乙方负责设备的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库；保修期满后，以__________的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

7.7在本合同的设备运行期内，乙方应免费提供软件升级和版本更换。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式__ __份，以中文书就，甲方执  肆  份、乙方执     份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的投标文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.配置清单

| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

15. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

16.特别规定_____________________________________________________________

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784037                    联系电话：

传真：020-38252984                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 帐号：44001580516050265705				  帐号：

第四部分　材料格式

南方医科大学第三附属医院

XXX项目

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经销公司证件 | 第( )页 |
| 2 | 生产厂家证件 | 第( )页 |
| 3 | 《医疗器械产品注册证》 和 《医疗器械产品注册登记表》 | 第( )页 |
| 4 | 产品销售授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 经销公司法定代表人证明 | 第( )页 |
| 6 | 经销公司业务员授权书 | 第( )页 |
| 7 | 报价产品一览表 | 第( )页 |
| 8 | 产品彩页 | 第( )页 |
| 9 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 10 | 技术参数偏离表 | 第( )页 |
| 11 | 产品配置清单一览表 | 第( )页 |
| 12 | 同型号设备的用户名单 | 第( )页 |
| 13 | 产品售后服务承诺 | 第( )页 |
| 14 | 主要维修零配件、易损件报价 | 第( )页 |
| 15 | 近期广州市三甲医院产品中标通知书/发票复印件 | 第( )页 |
| 16 | 报价人认为需加以说明的其他内容 | 第( )页 |

法定代表人/负责人资格证明书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日    期：

粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人/负责人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）

（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权         （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院医疗设备/医用耗材（试剂）采购活动中院内谈判及合同签订事务。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日    期：

粘贴代理人身份证复印件

报价产品一览表

项目名称（采购公告项目名称）：

| 序号 | 设备名称（注册证名称） | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 供货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

若有专机专用耗材/试剂则需提供下表：

| 序号 | 供应商 | 联系人及联系方式 | 生产厂家 | 产品名称 | 产品注册证 | 注册证 有效期 | 产品规格 | 计量单位 | 投标价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术参数偏离表

| 序号 | 院方规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄参数要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

产品配置清单一览表

| 序号 | 配置名称 | 规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 描述 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下为优于院方配置要求部分： |  |  |  |  |  |  |

用户名单

| 产品品牌型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置单位名称 | 型号 | 购置年月 | 数量 |

仪器设备院内采购谈判报价书格式

仪器设备院内采购谈判报价书

本公司（名称：                       ）已收悉并理解接受院方的合同内容、付款方式等相关材料。基于医院的付款方式（详见第2页）决定以                           价格(单价)，大写

向南方医科大学第三附属医院销售                    仪器设备

台（品牌：                型号：               ）。

并承诺：1.同意南方医科大学第三附属医院设备采购格式合同；

2.除谈判文件外，向买方提供以下优惠条件：

3.本书面材料与本公司提交的谈判文件，视为合同的一部分，与合同具有同等的法律效力。如接到院方中标通知后，7个工作日内递交合同，若无法递交合同视为放弃；无法供应相应设备，本公司承诺按设备总价的20%向院方支付违约金。

4．附加说明（如谈判文件与此表不符，以此为准）：

1）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用。

2）供货期：

3）保修期：

4）提供：□维修培训 □维修手册 □电路图 □维修密码

□软件终身免费重装及升级

5）保修期后是否只收零配件费用   □是  □否

6）其它：

公司谈判代表（签名）：

年     月     日

标准付款方式如下：

说明：以下为5万元（不含）以下销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满3个月甲方向乙方支付90%的合同款，即￥__      （        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

4.3设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付10%的合同款，即￥__      （        ）。

4.4乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为5万元（含）至10万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付20%的合同款，即￥__      （        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥__      （        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为10万元（含）至50万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付15%的合同款，即￥__      （        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥__      （        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付35%的合同款，即￥__      （        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为50万元（含）以上销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款，即￥__      （        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满12个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.5设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （        ）。

4.6乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。