- 血液分析仪工作站    数量：1套

- 血液分析仪工作站由两台全自动血液体液分析仪和一台全自动推片染片机及轨道模块组成；全自动血液体液分析仪和全自动推片染片机通过传送轨道与科室现有的血液分析仪组成落地式连接的血液分析流水线，检测速度：CBC+Diff+NRBC≥300个样本/小时,CBC+Diff+NRBC+RET≥240个样本/小时。

- 一、全自动血液体液分析仪技术参数需求

- 1、全自动血液体液分析仪可与科室现有的全自动血液分析仪通过轨道连接成整体化血液分析流水线，标本自动通过轨道传输到相应的仪器上完成检测；

- 2、检测原理：流式技术、核酸荧光染色、电阻抗法；

- 3、检测速度：CBC+Diff+NRBC≥100个样本/小时（单机检测）,CBC+Diff+NRBC+RET≥80个样本/小时（单机检测）；

- 4、具有末梢血检测模式，有急诊插入功能；

- 5、具有体液检测模式；

- 6、具有自动复检功能；

- 7、检测线性范围（全血模式）：白细胞：0～440109/L，红细胞：0～8.51012/L，血小板：0～5000109/L，以满足异常标本的准确检测；

- 8、具有专门的幼稚细胞检测通道；

- 9、免费提供实时在线网络通信系统；

- 10、检测报告参数丰富,另有直方图和散点图；

- 二、全自动推片染片机技术参数需求

- 1、全自动推片染片机可与科室现有的全自动血液分析仪由自动传输轨道连接, 组成血液分析流水线，所有标本可由轨道自动传送，无需人工搬运；

- 2、全自动推片染片机为推片、染色一体化的机器，推片速度≥120标本/小时；

- 3、具有微量血推片模式：样本量≤60uL，可以连续进样，无需等待；

- 4、全自动推片染片机可自动采样及自动点样；

- 5、全自动推片染片机可根据血液分析工作站的检测结果自动对阳性标本进行推片；

- 6、用户可以自定义设定样品推片规则；

- 7、全自动推片染片机能自动对标本染色、烘干，并在玻片上打印标本条形码等信息；

- 8、全自动推片染片机可单独进样，独立工作。

- 三、配置需求

- 1、台式电脑一套

- 2、两台全自动血液体液分析仪和一台全自动推片染片机及轨道模块

- 四、售后服务要求

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。

- 全自动毛细管电泳系统    数量：1台

- 一、技术参数需求：

- 1．可检测血红蛋白、血清蛋白、免疫球蛋白等；

- 2. 所有项目标本不需前处理，原试管连续进样

- 3. 电泳结果具有极高的分辨率。

- 4．检测速度：血清检测速度≥85测试/小时，血红检测速度≥35测试/小时；

- 5．多条并行毛细管通道同时运行；

- 6．毛细管为标准化石英材料成品，更换时无需人工剪裁；

- 7．带帽穿刺全血模式，无需手动去帽；

- 8．结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统；

- 9．具备病人报告系统。

- 10．标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别；

- 11、具备电泳温控系统，控温精度高。

- 二、配置需求：

- 1、台式电脑1套

- 2、全自动毛细管电泳系统 1台

- 三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。

- 全自动血培养仪    数量：1台

- 一、技术参数需求：

- 1.具备瓶外非侵入性连续检测技术。

- 2.单机样本容量可同时检测≥200个标本（≥200个培养瓶）。

- 3.检测标本种类包括血液及胸水、腹水、脑脊液等无菌体液。

- 4.能检测多种菌种。

- 5.对阴阳性结果自动检测，并能给出相关信号提示。

- 6.仪器具具备多种计算模式进行数据分析, 以确保检测结果高度准确性。

- 7.具备多种培养瓶可供选择

- 8.培养仪有提示和报警功能。

- 9.仪器具备自动检错和自动纠错功能。

- 10.仪器具备延迟放入功能。

- 11.仪器具备重新放入功能。

- 12.具备触摸屏，方便数据录入。血培养识别和管理简单。培养曲线查询方便。

- 13.采用条码扫描数据录入方式。

- 14.仪器具有可扩展性，并且具有LIS连接功能。

- 二、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。

- 全自动药物浓度分析仪    数量：1台

- 一、技术参数需求

- 1、样本系统样本位≥50个，具备连续进样和随机进样能力，样本针带液位探测功能，带有急诊功能。

- 2、试剂系统试剂位≥25个，试剂盘带有冷却功能，试剂针带液位探测功能，可随时添加试剂。

- 3、配备电脑1台，预装Windows操作系统，可连接打印机，可与医院内部LIS系统连接，可进行仪器故障诊断。

- 4、出第一检测结果时间≤15分钟，检测速度≥130测试/小时。

- 5、能够同时开展项目≥14项，如环孢霉素、他克莫司、霉酚酸、雷帕霉素、丙戊酸、苯妥英、卡马西平、苯巴比妥、甲氨喋呤、地高辛、茶碱、万古霉素、酒精、美沙酮等。

- 二、配置需求

- 1、药物浓度分析系统主机1台

- 2、电脑1套

- 3、条形码阅读器1台

- 4、电缆包1个

- 三、售后服务要求

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。

- 足底压力步态与平衡系统   数量：一套

- 一、技术参数需求：

- 1．硬件指标：

- （1）系统自动校准，无须另购标定装置；

- （2）具备高清摄像，USB2.0接口；

- 2．软件指标：

- （1）中文界面，可对足底压力进行静态、动态和姿态稳定性进行分析和评估；

- （2）可对受试对象的基础信息数据进行汇总与统计；

- （3）对足底压力印迹采用视频播放器式回放；

- （4）人体姿态静态和动态视频的采集与评估集成在足底压力步态软件里，可采集受试对象	各个方向的视图对视频采集数据分析评估，可导入CT核磁片子，并输出数据分析评估	报告；

- （5）可将分析评估结果一键打印报表；可将检测数据导出，方便用户根据实际需求进行深	度开发。

- 二、配置需求：

- （1）足底压力检测板2块；

- （2）信号线若干；

- （3）系统软件1套；

- （4）摄像机2台

- （5）电脑1台；

- （6）打印机1台；

- （7）可升降支架1个：

- （8）42寸液晶电视1台。

- 三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。