用于临床各种患者器官功能急慢性衰竭的生命支持，对患者进行体内体液和血液净化、开展持续性的血液透析、透析滤过、血液灌流、血浆置换等体内净化治疗，替代肾脏治疗，清除患者体内内源性和外源性毒素物质、清除患者体内炎症性介质、维持患者体内水和电解质的平衡，治疗呼吸衰竭、脓毒血症、免疫性疾病等治疗。

血液透析滤过机调研参数

一、技术参数需求：

1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析等多种透析模式，适用各种配方透析液。

2、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

3、具备显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线，操作简便。

4、具备固定及自由设定的钠曲线和可调超滤曲线，实现个体化透析治疗。

5、具备双容量平衡腔超滤控制系统，透析液连续提供，可达到零超滤。

6、具备置换液在线生成模块，置换液量能根据系统自动调整。

7、检测电度为A/B液混合后的总电导度。

8、具备化学消毒、热消毒、化学加热消毒、脱钙和冲洗清洗消毒程序，时间短。

9、可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

10、具备内置维修和故障诊断软件。

11、具备数字化信息网络接口。

12、具备透析液内毒素过滤器接口。

13、具备实时透析尿素氮清除率监测装置。

14、具备自检系统，机器不正常工作时，具备多种报警提示功能，具备紧急按钮，保证治疗的安全。

15、可模块升级，可加装多个选配件。

16、透析液为连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。

17、具备电池，断电时可自动切换维持正常工作≥15分钟。

18、具备血液透析(HD)、血液滤过(HF)和血液透析滤过(HDF)治疗模式。

19、透析液温度可实时监测及可调，并有超温保护。

20、具备透析液B干粉装置，具备血压计在线监测装置。

三、配置需求：

1、血泵1个

2、置换液泵1个

3、肝素泵1个

4、支架杆1个

5、消毒液吸管1根

6、警示灯1个

7、透析器夹1个

8、供排水管1套

9、软管夹箍3个

10、扎带20个

11、A、B液盖（红）1套

12、A、B液盖（篮）1套

13、备用电池1个

14、操作手册1本

四、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）有对工程技术人员开放跳过自检功能

血液透析机调研参数

一、技术参数需求：

1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析等多种透析模式，适用各种配方透析液。

2、具备显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线，操作简便。

3、具备固定及自由设定的钠曲线和可调超滤曲线，实现个体化透析治疗。

4、具备双容量平衡腔超滤控制系统，透析液连续提供，可能达到零超滤。。

5、透析液温度可实时监测及可调。

6、具备电导度监测、显示及超限报警功能。

7、透析液为连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。具备超纯透析液过滤器接口，可对透析液进行超纯过滤。

8、具备化学消毒、热消毒、化学加热消毒、脱钙和冲洗清洗消毒程序。

9、具备全功能数字化自检功能。

10、可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

11、可使用通用型血路管和透析器等耗材。

12、具备内置维修和故障诊断软件。

13、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

14、具有全自动预冲功能，自动充盈程序，自动导入血泵管功能。

15、具有动、静脉压、跨膜压监测功能。

16、具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。

17、有数字化信息网络接口。

18、具备电池，断电时可自动切换维持正常工作≥15分钟。

三、配置需求：

1、血泵 1个

2、肝素泵1个

3、静脉壶支架及阻流夹1个

4、透析器夹1个

5、进水/出水管1根

6、消毒液吸管1根

7、消毒液支架1	个1

8、输液支架1个

9、超净滤器支架1个

10、干粉桶支架1	个

11、操作手册	1本

12、备用电池1个

四、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）有对工程技术人员开放跳过自检功能