泌尿外科高清腹腔镜调研参数

一、主要技术性能、功能要求

1、 摄像主机分辨率≥1920X1080P,主机支持升级扩展。

2、电气安全能达到CF级，保证患者安全。；

3、主机配置≥2路DVI接口，SDI接口和USB数字接口；

4、可以配套数字化手术室，可以实现实时的视频和音频交流；

5、摄像头配置≥2个功能键，简单实用轻巧；

6、配备2倍光学调焦摄像头；

7、冷光源灯泡为LED或氙灯光源，寿命长；低温，对组织损伤少，对周边电器元件影响少；具备≥2个光纤接口，以确保手术安全；

8、气腹机最大气流量≥30L/MIN,可快速补充气体泄漏;最大压力≥15mmHg；

9、清洗、消毒、灭菌过程高效和环保，最大程度的缩短设置时间；

10、配有图文工作站（含打印机），可术中记录全高清录像及高清图片，而且可以打印；

二、配置需求：

- 主机1台

- 光源1套

- 监视器1个

- 台车1台

- 高清腹腔镜1支（30度直径约10MM 工作长度≥300MM）

- 高清腹腔镜1支（30度直径约5mm）适用于单孔腹腔镜使用

- 气腹机1台

- 摄像头1个

- 导光束1根

- 高清图文工作站1个

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件（如灯泡、导光束、腹腔镜、摄像手柄）使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。