关节镜手术系统采购需求

- 一、主要技术性能、功能要求

- 用于全身各个关节的镜下探查及治疗的关节镜主机设备。

- 一）关节镜数字化高清摄像和光源主机系统

- 1、 数字化高清摄像控制器1套：分辨率≥1920 X 1080线，主机有HD-DVI，HD-SDI，DV高清数字接口，有USB接口。

- 2、数字化高清摄像头2个

- 3、高清调焦耦合器2个：通用镜头接口。

- 4、氙光源系统或LED光源系统1套：灯泡寿命500个工作小时或以上

- 5、配套光纤2条：长度不少于3.6m，可高温高压消毒。

- 6、监视器1台：≥26寸医用专业监视器，16:9比例。

- 7、台车1部：专用内窥镜台车

- 二）高清关节镜镜头及配套入路系统

- 1、30°斜面镜头1条：直径约4mm、宝石镜面广角镜，可通用于膝关节、肩关节、髋关节手术使用。

- 2、关节镜入路系统1套，可用于肩关节、髋关节、膝关节手术，配备钝头穿刺锥1个。

- 三）动力刨削系统

- 1、动力主机系统1套：具有刨刀自动识别、转速记忆功能，正转、反转、往复转多种运转模式。

- 2、超轻手控膝关节刨削手柄1个：有正转/反转/往复转控制按钮，有吸引控制开关，可高温高压消毒。

- 四）多功能等离子体手术系统1套

- 1、能完成下列手术：半月板成型、软骨成型、粘连分离、滑膜清理、肩关节囊紧缩、腕关节成型、跟腱炎、髌腱炎、肱二头肌炎打孔等治疗 。

- 二、配置需求：

- 1、高清摄像主机和光源系统1套，摄像头及光纤各2条。

- 2、动力系统一套，动力手柄1条。

- 3、低温等离子射频主机1台

- 4、关节镜及配套镜鞘1套

- 5、26寸或以上医用显示器及台车1套

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件（如摄像头、光纤、动力手柄、光源系统、关节镜及配套镜鞘）使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。8）提供数据采集接口协议。

关节镜配套器械采购需求

- 一、主要技术性能、功能要求

- 1、关节镜镜头1个，直径约4mm

- 2、关节镜双阀镜鞘1个，直径约5.5-6mm（与关节镜镜头配套使用），镜鞘芯1个，钝头，与关节镜镜鞘配套使用

- 3、光纤长度不少于3.6m，可高温高压消毒

- 4、超轻手控膝关节刨削手柄1个：有正转/反转/往复转控制按钮，有吸引控制开关，可高温高压消毒。能连接医院现有的主机。

- 5、篮钳455精钢制造，耐用。

- 二、配置需求：

- 1、探针2个

- 2、关节镜双阀镜鞘1套

- 3、刨削手柄1条

- 4、卵圆直篮钳1把

- 5、左、右弯鸭嘴篮钳各1把

- 6、抓线钳1把

- 7、光纤2条

- 8、关节镜镜头1个

- 售后服务要求：

- 免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）分项报价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。

- 多功能手术支架采购需求

- 一、主要技术性能、功能要求

1、应用于肩, 肘, 腕, 膝, 踝关节镜等手术。主要功能为固定身体和牵引, 为手术创造最好的体位和暴露关节腔, 方便医生手术。

2、可连接于各种手术床的边导轨上。

3、可快速拆卸满足术中对肩关节等各个关节的调整的需要。

4、操作简便，手术室中任何常规人员均可操作。

- 二、配置需求：

1. 主支架柱1件

2. 适配器1件

3. 沙滩托手架(肩)1件

4. 侧卧托手架(肩)1件

5. 肘关节套件1件

6. 掌腕关节套件1件

7. 膝关节套件1件

8. 踝关节套件1件

- 售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）保修期：整机保修2年（含）以上； 3）注明易损件使用寿命、单价。4）维护响应时间：≤24小时。

- 沙滩椅位体位架采购需求

- 一、主要用途及技术参数需求

- 1、用于肩关节手术中体位摆放，有利于暴露术野，更好的评估关节情况。

- 2、可以安装到不同的手术床上。

- 二、配置需求：

- 1、体位固定架1套

- 沙滩椅体位配件1套

- 连接配件1套

- 售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）保修期：整机保修2年（含）以上； 3）注明易损件使用寿命、单价。4）维护响应时间：≤24小时。