报名须知

各公司：

一、请按第二部分《材料基本目录》做好一份材料（参见《3.1材料格式》，必须加盖公章），在报名截止时间前送达内科楼五楼招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、材料审核通过后再按第二部分《材料基本目录》准备五份材料，在接到电话通知（评审前三个工作日）后携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

- 用户需求书

- 技术需求

  - 需对全院空气消毒机（目前有挂墙式、移动式、柜式和吸顶式等共102台空气消毒机，我院每年新增数量约5台）进行检测并维护保养，并出具检测报告（详细保养内容见附件1），确保所有空气消毒机正常工作。每季度检测一次，每次按实际检测空气消毒机数量、实际更换配件进行结算（常见配件请单独报价，见附件2）。

  - 按中华人民共和国卫生部《医院消毒技术规范》要求执行。公司方确保空气消毒机的消毒灯管质量,有效寿命需符合技术规范。

  - 检测合格的空气消毒机的消毒效果符合《GB15982医院消毒卫生标准》的Ⅱ、Ⅲ类环境的卫生要求，符合《空气消毒机通用卫生要求WST_648—2019》标准。

  - 对出现故障的空气消毒机进行维修，如需更换零配件，必须经院方的管理部门和使用部门同时确认才可更换。

  - 因公司方提供维护保养服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。

  - 保证提供的零配件为原厂正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。设备在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。

  - 公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。

  - 公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。

- 附件1：

- 详细检测维护保养内容：

- 1.开机检查整机工作状况。

- 2.检查机体内部件是否正常工作。

- 3.清除机体内外部及过滤网的灰尘，保证有效循环风量正常。甲方验收时如发现消毒机体内外部及过滤网仍有灰尘，乙方必须无条件及时清理干净，并扣除本台空气消毒机当次检修保养费。

- 4.检查杀菌管的“强度”：单只1米测定辐射的紫外线强度不低于70uw/cm2,无效灯管要即时更换。

- 5.检查定时器开关和电池；检查预定消毒程序是否按照定时器设定时间执行。

- 6.检查整体机内的灯管是否全部有效工作。

- 7.检查指示灯及保险丝是否正常。

- 8.检查臭氧是否有效工作。

- 附件2：

- 报价（配件均含人工费）：

| - 配件名称 | - 单价（元） | - 保修期 |
| --- | --- | --- |
| - 检测维护保养费 |  |  |
| - 装机移机费 |  |  |
| - 30W石英紫外线直管 |  |  |
| - 36W石英紫外线H管 |  |  |
| - 镇流器 |  |  |
| - 过滤网（大/小） |  |  |
| - 过滤器 |  |  |
| - 集成电板(全套) |  |  |
| - 电机 |  |  |
| - 电容 |  |  |
| - 定时器 |  |  |
| - 遥控器 |  |  |
| - 贯流风轮 |  |  |
| - 微电脑定时开关 |  |  |
| - 负离子发生器 |  |  |

第二部分　材料基本目录

1、公司证件复印件、出具报告所需资质

2、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

3、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司简介（包括注册资本、公司规模、经营状况等）

5、本项目维修服务方案、服务承诺、人员配备情况等

6、同类项目业绩（附用户名单，另提供至少三份合同复印件）

7、报价人认为需要提交的其他材料

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

全院空气消毒机检测服务

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 4 | 公司简介（包括注册资本、公司规模、经营状况等） | 第( )页 |
| 5 | 本项目维修服务方案、服务承诺、人员配备情况 | 第( )页 |
| 6 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 7 | 同类项目业绩（附用户名单，另提供至少三份合同复印件） | 第( )页 |
| 8 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院全院空气消毒机检测服务采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

3.2报价单格式

南方医科大学第三附属医院仪器设备保修/维修服务最终报价单

本公司已收悉并清楚理解院方的技术要求、合同内容、付款方式等相关材料。基于医院的付款方式决定最终报价,具体如下表：

全院空气消毒机检测服务要求

| 付款方式 | 主要要求 | 详细检测维护保养内容 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 每季度按实结算 | - 1．需对全院空气消毒机（目前有挂墙式、移动式、柜式和吸顶式等共102台空气消毒机，我院每年新增数量约5台）进行检测并维护保养，并出具检测报告（详细保养内容见附件1），确保所有空气消毒机正常工作。每季度检测一次，每次按实际检测空气消毒机数量、实际更换配件进行结算（常见配件请单独报价，见附件2）。 - 2．按中华人民共和国卫生部《医院消毒技术规范》要求执行。公司方确保空气消毒机的消毒灯管质量,有效寿命需符合技术规范。 - 3．检测合格的空气消毒机的消毒效果符合《GB15982医院消毒卫生标准》的Ⅱ、Ⅲ类环境的卫生要求，符合《空气消毒机通用卫生要求WST_648—2019》标准。 - 4．对出现故障的空气消毒机进行维修，如需更换零配件，必须经院方的管理部门和使用部门同时确认才可更换。 - 5．因公司方提供维护保养服务造成的故障扩大化及由此引起的直接损失和间接损失，由公司方全额赔偿。导致第三方向院方索赔的，公司方应负责解决并承担全部责任。 - 6．保证提供的零配件为原厂正品（其零配件没作任何维修），在更换配件时由院方验收通过方可更换。设备在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。 - 7．公司方不得以任何理由在设备上设置影响设备正常启动和使用的障碍，一经发现，医院有权停止支付合同款项甚至终止合同，并追讨由此引起的经济损失。 - 8．公司方在提供维保服务过程中所获知的医院方或医院方客户信息的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内，因公司方泄密产生的一切法律责任由公司方承担。 | 1.开机检查整机工作状况。 2.检查机体内部件是否正常工作。 3.清除机体内外部及过滤网的灰尘，保证有效循环风量正常。甲方验收时如发现消毒机体内外部及过滤网仍有灰尘，乙方必须无条件及时清理干净，并扣除本台空气消毒机当次检修保养费。 4.检查杀菌管的“强度”：单只1米测定辐射的紫外线强度不低于70uw/cm2,无效灯管要即时更换。 5.检查定时器开关和电池；检查预定消毒程序是否按照定时器设定时间执行。 6.检查整体机内的灯管是否全部有效工作。 7.检查指示灯及保险丝是否正常。 8.检查臭氧是否有效工作。 |  |

- 报价（配件均含人工费）：

| 配件名称 | 单价（元） | 保修期 |
| --- | --- | --- |
| 检测维护保养费 |  |  |
| 装机移机费 |  |  |
| 30W石英紫外线直管 |  |  |
| 36W石英紫外线H管 |  |  |
| 镇流器 |  |  |
| 过滤网（大/小） |  |  |
| 过滤器 |  |  |
| 集成电板(全套) |  |  |
| 电机 |  |  |
| 电容 |  |  |
| 定时器 |  |  |
| 遥控器 |  |  |
| 贯流风轮 |  |  |
| 微电脑定时开关 |  |  |
| 负离子发生器 |  |  |

该金额包括公司方提供本方案项下服务所涉全部费用，包括但不限于巡查、检测、调试、培训、维修保养的人工、交通差旅、耗材、检测调试的设备仪器、工具、管理、利润风险、国家政府相关部门的税费及有关规费、社保金等相关费用，在保修期执行期间保持不变。公司方不得再以其它任何形式向医院方索要增加任何的费用。

并承诺：上述保修价格低于本公司以往销售给南方医科大学其他附属医院同类设备的价格；否则，按差价的2倍赔偿。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期：     年   月   日