一、全身应用高档彩色多普勒超声诊断仪（超高频、剪切波、超声造影、三维成像）采购需求

- 一、主要用途及技术参数需求

- 一）主要用途：用于腹部、肌骨、浅表组织与小器官、外周血管、心脏、介入诊断和治疗及临床研究，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求，投标设备要求为国际知名品牌，原装进口产品，必须为各厂家满足全身应用的最高系列机型。

- 1、具备≥21”宽屏高分辨率液晶监视器，≥10英寸触摸操作屏。

- 2、各自仪器设备探头有新技术支撑，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频。

- 3、≥4个激活的无针式探头接口，方便临床工作中使用。具有造影功能、造影参数成像。

- 4、浅表探头可行剪切波弹性成像。

- 5、高级三维四维软件包、支持心肌二维斑点追踪技术。

- 6、需配备线阵容积探头并开展相关临床及科研工作。

- 7、造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔的需求。

- 二、配置需求：

高端型号主机一套

探头配置：

1.腹部凸阵探头；

2.高频线阵探头；

3.超高频高分辨率浅表探头

4.浅表容积探头；

5.不同频率高频线阵探头或心脏相控阵探头；

软件配置：

1.需搭配腹部、浅表造影技术；

2.剪切波弹性成像技术&实时软组织弹性成像技术；

3.浅表器官肌肉骨骼软组织三维成像技术

其他需求：

高配置工作站电脑1套（含移动硬盘）

UPS 1个、采集卡及数据线1套、耦合剂加热器1个

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；原厂高级应用医生培训至完全能使用。

- 2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；

- 3）保修期：整机保修3年（含）以上；

- 4）注明易损件（如探头、电路板）使用寿命、单价。

- 5）注明免费保修期后维保价格。

- 6）维护响应时间：≤24小时。

- 7）软件免费重装及升级。

- 8）提供数据采集接口协议。

- 9）派科室医生到国内顶级医院学习本机具备的新技术2人次，直至熟练掌握并应用该技术。

四、付款方式

设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款；满6个月甲方向乙方支付30%的合同款；满12个月甲方向乙方支付30%的合同款；满13个月，甲方向乙方支付30%的合同款。

二、全身应用高档便携式彩色多普勒超声诊断仪（超高频、超声造影）采购需求

- 一、主要用途及技术参数需求

- 品牌内最高档的便携式彩色多普勒超声诊断仪

- 1）≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏。

- 2）具备回波增强技术。

- 3）具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度。

- 4）配低机械指数造影模式,支持浅表、血管、腹部造影。配造影定量分析软件。

- 5）配弹性成像功能。

- 6）具备扩展成像功能，要求凸阵、线阵探头可用。

- 7）支持超声教学软件；自动工作流协议。

- 8）常规测量

- 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

- 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

- 全科测量包，自动生成报告

- 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

- 妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

- 9）具备心脏功能专用测量及分析（如左心室专用测量及分析）。

- 10）支持同步存储，可直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 11）配置≥240G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗

- 二、配置需求：

1、探头配置：腹部探头1个、浅表探头1个、成人心脏探头1个、小儿头颅探头1个、小儿心脏探头1个

2、提供台车1台、探头扩展器1个、旅行箱1个、采集卡及数据线1套、耦合剂加热器1个

3、高配置工作站电脑一套（含移动硬盘）

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；

- 2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；

- 3）保修期：整机保修3年（含）以上；

- 4）注明易损件（如探头、电路板）使用寿命、单价。

- 5）注明免费保修期后维保价格。

- 6）维护响应时间：≤24小时。

- 7）软件免费重装及升级。

- 8）提供数据采集接口协议。

四、付款方式

设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款；满6个月甲方向乙方支付30%的合同款；满12个月甲方向乙方支付30%的合同款；满13个月，甲方向乙方支付30%的合同款。

三、彩色B超机采购需求

- 一、主要用途及技术参数需求

- 用途：使用探头确认肾脏的情况，并可以通过穿刺架在B超探测下进行肾脏穿刺，然后进行切片检查。另为我院血液净化中心的患者定期进行血管超声检查，及早发现内瘘狭窄及早进行手术治疗。

- 1、便携式彩色超声诊断仪，整体设计合理，坚固耐用。

- 2、配置≥15寸高分辨率彩色液晶显示器°

- 3、配置≥10寸高灵敏触摸式操作屏，支持手势控制.

- 4、配置锂电池，可拔插、置换锂电池，屏幕带电池电量图标显示

- 5、主机内置≥2个探头接口，无需探头扩展器实现

- 6、合上显示器即可进入待机状态，打开显示器，开机＜40s。

- 7、最大探测深度：≥42CM（提供证明图片）

- 二、配置需求：

1、主机1套

2、腹部探头1把

3、浅表探头1把

4、心脏探头1把

5、台车1辆

6、浅表穿刺架1个、腹部穿刺架1个

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；

- 2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；

- 3）保修期：整机保修2年（含）以上；

- 4）注明易损件（如探头、电路板）使用寿命、单价。

- 5）注明免费保修期后维保价格。

- 6）维护响应时间：≤24小时。

- 7）软件免费重装及升级。

- 8）提供数据采集接口协议。