PCR仪等分子遗传实验室用设备调研参数

1、PCR仪   1台

主要技术性能、功能要求

可进行羊水、绒毛和脐血妊娠期感染性疾病的产前诊断，也可进行遗传性疾病的产前诊断以及非整倍体综合征的产前诊断。能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 原理的高成功率SNP分析和熔点曲线分析。

1. 热循环系统

1.1  ≥96孔通量。

1.2  温度可调，最高温度≥90℃

1.3  快速模式下可40分钟内完成常规96孔板的扩增与检验。

2 光学检测系统

2.1  激发光源使用寿命≥2000小时，配备时间监测及自我诊断程序。

2.2  检测器为CCD，可实时动态检测整体成像。

2.3  ≥五个荧光通道，带五组激发光与发射光滤光片，可同时检测五种荧光。

3 软件系统

3.1  能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析，比对，作图；可同时导入多个样品板数据进行综合分析。

3.2 可在多色荧光检测中去除不同荧光光谱之间的干扰；软件可校正去除加样误差。

3.3  可自动诊断和发现有问题的实验数据。

3.4  可提供正版Primer Express引物探针软件，可用于PCR引物、巢式PCR引物、多重PCR引物、RT-PCR引物的设计和自动测试。

配置需求：

1、仪器主机1套（进口设备）

2、电脑1套

3、软件1套

4、开机试剂（请注明具体试剂名称）

2、核酸提取仪   1台（参考品牌：达安、天隆生物、艾康生物）

主要技术性能、功能要求

1、最大工作体积≥1000ul；

2、最大处理通量≥32；

3、2个96提取板位；

4、磁珠回收效率>95%；

5、温度控制范围≥30℃～90℃ ；

6、振荡混合可选快、中、慢速，满足不同需求；

7、大屏幕触控式操作，图形化界面，简单易用；

8、具备多组快捷运行程序；

9、具备多种数据接口，支持数据导出；

10、具备实验管理程序

11、支持UV紫外灭菌：

12、实验运行时间可调。

配置需求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 |
| 3 | 网线 | 根 | 1 |
| 4 | 熔断器 | 个 | 1 |
| 5 | 样本架 | 条 | 3 |
| 6 | 试剂架 | 个 | 1 |
| 7 | 吸头架 | 个 | 1 |
| 8 | 试剂、吸头载架 | 个 | 1 |
| 9 | 吸头导出架 | 个 | 1 |
| 10 | 96孔架 | 件 | 2 |
| 11 | 生物垃圾桶 | 个 | 1 |
| 12 | 样本架托盘 | 个 | 1 |

3、核酸杂交仪   1台（参考品牌：凯普、安必平、泰普生物、佳源）

主要技术性能、功能要求

1、主要用途：可与利用核算分子快速杂交为检测手段的试剂盒配套使用，用于核算分子的杂交分析。

2、杂交效率高，操作简便，杂交时间短。

3、具备高速热循环系统，可快速加热和冷却。

4、具备显示器，可对杂交过程进行实时监控。

5、最大样本容量≥30人份。

6、减少过程中试剂的损耗少。

7、排液速度可调。

8、控温范围≥20℃-55℃。

配置需求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸杂交仪 | 套 | 1 |
| 2 | 废液储液罐 | 个 | 1 |
| 3 | 镊子 | 个 | 1 |
| 4 | 清洁刷 | 个 | 1 |

4、凝胶成像系统  1台（参考品牌：珠海黑马、上海嘉鹏、君意）

主要技术性能、功能要求

1.紫外透射分析装置

① 采用全封闭暗箱设计，可在明室观察、拍摄；

② 采用专业紫外增强管；

③ 透射率高，观察时无灯管阴影、背景清晰；

④ 操作方便，精度高；

⑤ 节能、启动快、光照均匀、无闪烁、灯管寿命长；

⑥ 具备高效散热装置，有效防止灯管热量对凝胶样品的影响；

⑦ 带254nm、365nm紫外及可见光反射装置；

2.摄像装置

① 数码超低照度高分辨率CCD、1/2〃，≥130万像素，带USB输出，具备软积分功能；

②配备≥6倍大孔径光学电动变焦镜头，带USB输出；

③配备多层镀膜滤光片；

- 配备凝胶图像分析管理软件

配置需求：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外透射分析装置 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像装置 | 台 | 1 |
| 3 | 凝胶图像分析管理软件 | 套 | 1 |

5、ups电源（稳压防断电） 2台（参考品牌：山特、艾默生、科华）

主要技术性能、功能要求

1、在线式高频ups电源

2、输出插座（国标）：≥3个

3、输出电压范围：220V

4、额定容量：≥1KVA

5、备用时间：任意时间（外接电池）min

6、生物安全柜   2台（参考品牌：博科、济南鑫贝西、苏州安泰）

主要技术性能、功能要求

1、A2型生物安全柜，尺寸符合实验室要求（内部长度尺寸≥900mm）。

2、设计符合国家安全规范，产品安全性菌落数≤5CFU/次，交叉污染安全性菌落数≤2CFU/次。

3、送风和排风过滤器均采用超高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%。

4、工作区负压环绕设计，保护性更好、更安全。

5、更换、维修过滤器及风机方便。

6、具备声光报警功能。

7、采用防爆安全玻璃，即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束。

8、具备遥控控制，可减少使用者与安全柜的直接接触。

9、整体采用优质304#不锈钢。

10、具备显示屏，可实时显示工作区的运行情况。

11、具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

12、每台生物安全柜须具备第三方检测报告。

7、通风柜  1台（参考品牌：博科、无锡聚峰、君凌）

主要技术性能、功能要求

1、规格符合实验室要求，内部尺寸长度≥1000mm

2、控制系统：通风柜采用触摸控制方式，具有风量调节装置，具有一键最大排风装置，具有高位报警装置，防止气体泄漏

3、包含通风工程：采用玻璃钢风机和PVC风管，满足不低于10米排风高度的工作要求，通风管管壁厚度为δ≥6mm，管路接口无液体泄漏，低噪声、排风无泄漏，风速、风量稳定。

8、低温高速离心机   1台（参考品牌：嘉文、上海利鑫坚、四川南格尔）

主要技术性能、功能要求

1、最高转速≥18000rpm

2、最大相对离心力≥25000×g

3、最大容量≥10ml×12

4、温控范围：-20℃—40℃

5、离心时间可选，可连续或瞬时离心

9、微型离心机   1台（参考品牌：安徽嘉文、杭州奥盛、恒通机械）

主要技术性能、功能要求

1、工作噪音低。

2、最大转速：≥7000rmp。

3、最大相对离心力：≥2300g。

4、配备0.5ml和0.2ml适配器。

5、配备6*1.5/2.0ml角转子，0.2ml*2*8联排转子。

10、离心机   1台（参考品牌：安徽嘉文、湖南沪康、安新白洋）

主要技术性能、功能要求

1、最高转速≥18000rpm

2、最大相对离心力≥25000×g

3、最大容量≥10ml×12

4、离心时间可选，可连续或瞬时离心

11、台式离心机   1台（参考品牌：安徽嘉文、亿能、天瑞）

主要技术性能、功能要求

1、最高转速≥6000rpm

2、最大相对离心力≥5000xg

3、离心时间可选，可连续或瞬时离心

4、配备100ml*4水平转子。

5、配备100ml*4、50ml*8、10ml/15ml（●）、5ml（真空管）*24适配器。

6、配备15ml（▲）/20ml*24水平转子（蜂窝吊杯）。

7、配备10ml/15ml*12角转子。

8、配备96孔*2霉菌反应板。

12、紫外线分光光度计  1台（参考品牌：普析通用、奥盛、上海光谱）

主要技术性能、功能要求

1.用于核算和蛋白浓度测定。

2.波长范围≥190～1100nm

3.各零部件采用抗腐蚀性材料。

4.具备优质光源，灯泡使用寿命长。

5.检测结果可输出和打印。

6.配备分析软件。

7.检测数据可保存，方便随时查询。

13、微量移液器   3套（参考品牌：BRAND/普兰德、芬兰雷勃、OHAUS/奥豪斯）

主要技术性能、功能要求

1、测量范围：20 - 200 μl

2、结构形式：可调式移液器

14、电子天平  1台（参考品牌：英衡、上海精密、赛多利斯）

主要技术性能、功能要求

1、可用电池供电。

2、面板材质：ABS。

3、控制方式：智能控制。

15、旋涡混匀器    1台（参考品牌：上海精科、上海医大、冠森）

主要技术性能、功能要求

1．振幅次数    ≥2800次/分；

2、体积小、耐腐蚀、操作简便、效率高，只要手拿试管或三角烧瓶放在海绵振动面上，就可以获得满意的振荡，其振荡强弱可以根据手拿器具压在海绵振动面上的压力大小来调节。

16、恒温水浴箱    1台（参考品牌：上海精宏、TATUNG、常州中捷）

主要技术性能、功能要求

1、控温范围：RT+5-100℃

2、温度分辨率：≤0.1℃

3、温度波动度：≤正负1℃

4、震荡频率：≥200times/min

5、振幅：水平level30mm

17、干式恒温器    1台（参考品牌：珠海黑马、杭州瑞诚、上海启前）

主要技术性能、功能要求

可应用于高温灭活蛋白酶（PCR预变性）、内切酶、质粒转化细菌（片断、质粒等）、PCR凝胶产物回收。

1.控温范围：室温＋5℃～100℃。

2.运行时间可调。

3.升温时间：≤25分钟（从20℃升至100℃）。

4.控温精度：≤±0.5℃

5.显示精度： ≤0.1℃

6.温度均匀性：≤±0.5℃

18、电泳仪   1台（参考品牌：北京六一、固安朝阳、宁波基内）

主要技术性能、功能要求

1、≥4组并联输出。

2、在工作状态中，可以实时微调。

3、微电脑智能控制。

4、具备液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间。

5、具有存储记忆功能。

6、具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能。

7、适宜普通蛋白、核酸电泳。

19、水平电泳槽    1台（参考品牌：北京六一、久平、威泰克）

主要技术性能、功能要求

1、带有调节腿，保证制胶水平

2、凝胶板不同规格可选：250×220mm；120×220mm；60×220mm；

3、可用8道移液器加样

4、可用于鉴定，分离、制备DNA，以及测定其分子量

5、缓冲液总容量≥1500ml

6、性能用途

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件（如灯泡、导光束、腹腔镜、摄像手柄）使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。8）提供数据采集接口协议。

- 付款方式

设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款；满6个月甲方向乙方支付30%的合同款；满12个月甲方向乙方支付30%的合同款；满13个月，甲方向乙方支付30%的合同款。