调研参数

一、全自动生化分析仪主要技术性能、功能要求

1主要用途：

高通量生化仪可以快速解决高峰期标本的问题，降低TAT时间。

2、技术参数需要：

（1）分光光度法≥1800测试/小时/台，离子选择电极法≥600测试/小时/台。仪器具有可扩展性，采用模块组合式设计,可拓展同型号模块，具有连接≥4个模块的能力。

（2）波长检测范围≥340-800nm，分析波长≥11个。

（3）样本、试剂具备条形码阅读功能。

（4）进口品牌设备，可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品，具有完整溯源性。

（5）轨道式进样方式，同时在机样品数量≥400个，可连续装载；可使用原始管直接上机检测。

（6）具备基于Windows平台的图形化操作界面，且有中文操作界面。

（7）必须实现双向控制功能；含连接流水线接口。

- 全自动化学发光分析仪主要技术性能、功能要求

1主要用途：

新购置高通量化学发光仪可以快速解决高峰期标本的问题，降低TAT 时间。同时可以开展新的项目。

2、技术参数需要：

（1）检测速度：≥300测试/小时/仪器

（2）具有夹心法、竞争法等灵活分析模式，以保证分析结果的准确性

（3）单模块试剂通道≥40个；试剂储存系统必须具有冷藏功能，以确保试剂稳定性

（4）急诊样品可以随时加入，无需停机操作

（5）仪器可开展产前孕早期和孕中期筛查项目，并配置唐氏筛查的中文分析软件

（6）含连接流水线接口，可直接连接实验室自动化流水线。

- 全自动样本前后处理系统主要技术性能、功能要求

1主要用途：构建自动化流水线，将大大改善实验室的工作流程，提高实验室生物安全性，优化人力资源配置。

2、前处理技术参数需求：

（1）双向传输，传输速度≥1200管/小时

（2）进样单元纯进样速度≥1200 管/小时，进样单元容量≥400管；

（3）急诊、常规、预离心、归档出样位的容量和位置可根据需求调整，无需预先设置，急诊始终优先进样。

（4）配置低温离心机2台，总处理能力≥600管/小时，两台离心机连接方式为并联连接，互不影响。

（5）急诊或特殊标本可优先进入仪器检测。

（6）去盖单元处理能力≥1200 管/小时。

（7）可与LIS进行双向通讯，具备样本管的状态跟踪与实时定位功能。

2、后处理技术参数需求：

（1）加盖单元处理能力≥800 管/小时。

（2）冷藏后存储单元容量≥ 5000管，可支持手工和自动获取标本

（3）样品出样单元，处理能力≥600 管/小时

（4）后处理系统支持全科室样本（包括线下样本）管理和存储，可自动定位并调取标本。

（5）可以自动丢弃过期样本，并可自定义自动过期时间

3、数据管理系统参数需求：

（1）能够集中控制并管理所连接仪器，可实时监控检测标本实时状态、标本位置及仪器运行状态、试剂信息。

（2）免费开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档。

（3）具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理。

（4）具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态。

四、配置需求：

1、全自动生化分析仪主机(包括主控电脑,打印机)1套

2、全自动化学发光分析仪主机(包括主控电脑,打印机) 1套，必须实现双向控制功能；

3、全自动样本前后处理系统1套（具备免疫分析仪连接接口，可连接免疫分析仪；具备生化分析仪连接接口，可连接生化分析仪）

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件（如电极、灯泡）使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。8）提供数据采集接口协议。9）每年免费做一次大保养和仪器校准；10）厂家直接负责售后服务