报名须知

各公司：

一、请按第二部分《材料基本目录》做好一份材料（参见《3.1材料格式》，必须加盖公章），在报名截止时间前送达内科楼五楼招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、材料审核通过后再准备五份材料，在接到电话通知（评审前三个工作日）后携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、PCR仪   1台

一）主要技术性能、功能要求

1 热循环系统

1.1  96孔通量，加热冷却方式为Peltier半导体控温

1.2  温度范围4-99.9℃

▲1.3  可以升级至快速模式（40分钟内完成常规96孔板的扩增与检验）或者升级 HRM 模块

1.4  反应体积为20-100uL

2 光学检测系统

▲2.1  激发光源为卤钨灯，使用寿命≥2000小时，配备时间监测及自我诊断程序

2.2  检测器为CCD，实时动态检测整体成像，96个样本成像时间差小于0.01s

▲2.3  五个荧光通道，带五组激发光与发射光滤光片，可同时检测五种荧光。无需额外购买滤光片，即可准确使用FAM™/SYBR® Green、VIC®/JOE™、NED™/TAMRA™/CY3™、ROX™/Texas Red®与CY5™染料

2.4  检测性能：能检测到单个拷贝数的模板，线性范围在109以上；能有效分辨5000和10000拷贝数差异模板，置信度不低于99.7%

3 软件系统

3.1  能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析，比对，作图；可同时导入无限个样品板数据进行综合分析

3.2  使用多组分算法，用于在多色荧光检测中去除不同荧光光谱之间的干扰；软件支持ROX荧光校正去除加样误差

3.3  软件具有Troubleshooting Flag功能，可自动诊断和发现有问题的实验数据

3.4  可提供正版Primer Express引物探针软件，可用于PCR引物、巢式PCR引物、多重PCR引物、RT-PCR引物的设计和自动测试

24 试剂耗材

4.1  试剂耗材开放，可适用单管、8联管和96孔板等耗材

▲4.2  可提供100万种以上原厂同品牌的预设的基因表达分析试剂盒，能涵盖人、小鼠、大鼠、犬、果蝇、拟南芥、线虫和恒河猴等多种物种

4.3  可提供450万种以上原厂同品牌的人和小鼠SNP分型试剂盒

4.4  可提供原厂同品牌的基于Taqman MGB技术的microRNA检测试剂盒与基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒

4.5  投标人具备HIV，HBV，HCV，甲流，手足口核酸检测试剂盒生产和研发能力

二）配置需求：

1、仪器主机1套（进口设备）

2、电脑1套

3、软件1套

4、开机试剂

三）资质证明：

1 具有ISO9001质量认证和CE认证

2 有医疗器械注册证，且在国家药品监督管理局认可的有效期之内

四）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。8）提供数据采集接口协议。

二、

1、核酸提取仪   1台

一）主要技术性能、功能要求

1、工作体积：20ul－1000ul；

2、样本体积：双裂解提取模式，样本提取体积最大可达600ul；

3、处理通量：1-32；

4、提取板位：2个96提取板位；

5、磁珠回收效率：>95%；

6、温度控制范围：30℃～90℃ ；

7、振荡混合：快、中、慢速可选，满足不同需求；

8、提取孔间差异：变异系数不超过3%；

9、操作界面：大屏幕触控式操作，图形化界面，简单易用；

10、快捷运行程序：8组快捷运行程序，最少2次点击即可启动实验程序；

11、仪器接口：RS232、RJ45和USB多种数据接口；

12、程序管理：新建、编辑、保存及删除实验程序；

13、UV紫外灭菌：支持；

14、实验运行时间：30～60分钟/次

15、外形尺寸：435mm×340mm×450mm

16、重量：29Kg

17、使用电源：AC110～240V  50Hz/60Hz 800VA

18、工作温度范围：10℃～30℃

19、工作湿度范围：≤80％

20、提取孔间差异：提取同一样品，孔间CT值的变异系数不超过3%

21、核酸提取灵敏度：30IU/ml浓度的样品提取阳性率>95%

二）配置需求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 |
| 3 | 网线 | 根 | 1 |
| 4 | 熔断器 | 个 | 1 |
| 5 | 样本架 | 条 | 3 |
| 6 | 试剂架 | 个 | 1 |
| 7 | 吸头架 | 个 | 1 |
| 8 | 试剂、吸头载架 | 个 | 1 |
| 9 | 吸头导出架 | 个 | 1 |
| 10 | 96孔架 | 件 | 2 |
| 11 | 生物垃圾桶 | 个 | 1 |
| 12 | 样本架托盘 | 个 | 1 |

2、核酸杂交仪   1台

一）主要技术性能、功能要求

1、主要用途：可与利用核算分子快速杂交为检测手段的试剂盒配套使用，用于核算分子的杂交分析。

2、杂交效率高，操作简便，杂交时间短。

3、具备高速热循环系统，可快速加热和冷却。

4、具备显示器，可对杂交过程进行实时监控。

5、最大样本容量≥30人份。

6、减少过程中试剂的损耗少。

7、排液速度可调。

8、控温范围≥20℃-55℃。

二）配置需求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸杂交仪 | 套 | 1 |
| 2 | 废液储液罐 | 个 | 1 |
| 3 | 镊子 | 个 | 1 |
| 4 | 清洁刷 | 个 | 1 |

3、凝胶成像系统  1台

主要技术性能、功能要求

1.紫外透射分析装置

① 采用全封闭暗箱设计，可在明室观察、拍摄；

② 采用专业紫外增强管；

③ 透射率高，观察时无灯管阴影、背景清晰；

④ 操作方便，精度高；

⑤ 节能、启动快、光照均匀、无闪烁、灯管寿命长；

⑥ 具备高效散热装置，有效防止灯管热量对凝胶样品的影响；

⑦ 带254nm、365nm紫外及可见光反射装置；

2.摄像装置

① 数码超低照度高分辨率CCD、1/2〃，≥130万像素，带USB输出，具备软积分功能；

②配备≥6倍大孔径光学电动变焦镜头，带USB输出；

③配备多层镀膜滤光片；

- 配备凝胶图像分析管理软件

配置需求：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外透射分析装置 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像装置 | 台 | 1 |
| 3 | 凝胶图像分析管理软件 | 套 | 1 |

4、ups电源（稳压防断电） 2台

主要技术性能、功能要求

1、在线式高频ups电源

2、输出插座（国标）：≥3个

3、输出电压范围：220V

4、额定容量：≥1KVA

5、备用时间：任意时间（外接电池）min

5、生物安全柜   2台

主要技术性能、功能要求

1、A2型生物安全柜，尺寸符合实验室要求（内部长度尺寸≥900mm）。

2、设计符合国家安全规范，产品安全性菌落数≤5CFU/次，交叉污染安全性菌落数≤2CFU/次。

3、送风和排风过滤器均采用超高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%。

4、工作区负压环绕设计，保护性更好、更安全。

5、更换、维修过滤器及风机方便。

6、具备声光报警功能。

7、采用防爆安全玻璃，即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束。

8、具备遥控控制，可减少使用者与安全柜的直接接触。

9、整体采用优质304#不锈钢。

10、具备显示屏，可实时显示工作区的运行情况。

11、具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

12、每台生物安全柜须具备第三方检测报告。

6、通风柜  1台

主要技术性能、功能要求

1、规格符合实验室要求，内部尺寸长度≥1000mm

2、控制系统：通风柜采用触摸控制方式，具有风量调节装置，具有一键最大排风装置，具有高位报警装置，防止气体泄漏

3、包含通风工程：采用玻璃钢风机和PVC风管，满足不低于10米排风高度的工作要求，通风管管壁厚度为δ≥6mm，管路接口无液体泄漏，低噪声、排风无泄漏，风速、风量稳定。

7、低温高速离心机   1台

主要技术性能、功能要求

1、最高转速≥18000rpm

2、最大相对离心力≥25000×g

3、最大容量≥10ml×12

4、温控范围：-20℃—40℃

5、离心时间可选，可连续或瞬时离心

8、微型离心机   1台

主要技术性能、功能要求

1、工作噪音低。

2、最大转速：≥7000rmp。

3、最大相对离心力：≥2300g。

4、配备0.5ml和0.2ml适配器。

5、配备6*1.5/2.0ml角转子，0.2ml*2*8联排转子。

9、离心机   1台

主要技术性能、功能要求

1、最高转速≥18000rpm

2、最大相对离心力≥25000×g

3、最大容量≥10ml×12

4、离心时间可选，可连续或瞬时离心

10、台式离心机   1台

主要技术性能、功能要求

1、最高转速≥6000rpm

2、最大相对离心力≥5000xg

3、离心时间可选，可连续或瞬时离心

4、配备100ml*4水平转子。

5、配备100ml*4、50ml*8、10ml/15ml（●）、5ml（真空管）*24适配器。

6、配备15ml（▲）/20ml*24水平转子（蜂窝吊杯）。

7、配备10ml/15ml*12角转子。

8、配备96孔*2霉菌反应板。

11、紫外线分光光度计  1台

主要技术性能、功能要求

1.用于核算和蛋白浓度测定。

2.波长范围≥190～1100nm

3.各零部件采用抗腐蚀性材料。

4.具备优质光源，灯泡使用寿命长。

5.检测结果可输出和打印。

6.配备分析软件。

7.检测数据可保存，方便随时查询。

12、微量移液器   3套

主要技术性能、功能要求

1、测量范围：20 - 200 μl

2、结构形式：可调式移液器

13、电子天平  1台

主要技术性能、功能要求

1、可用电池供电。

2、面板材质：ABS。

3、控制方式：智能控制。

14、旋涡混匀器    1台

主要技术性能、功能要求

1．振幅次数    ≥2800次/分；

2、体积小、耐腐蚀、操作简便、效率高，只要手拿试管或三角烧瓶放在海绵振动面上，就可以获得满意的振荡，其振荡强弱可以根据手拿器具压在海绵振动面上的压力大小来调节。

15、恒温水浴箱    1台

主要技术性能、功能要求

1、控温范围：RT+5-100℃

2、温度分辨率：≤0.1℃

3、温度波动度：≤正负1℃

4、震荡频率：≥200times/min

5、振幅：水平level30mm

16、干式恒温器    1台

主要技术性能、功能要求

可应用于高温灭活蛋白酶（PCR预变性）、内切酶、质粒转化细菌（片断、质粒等）、PCR凝胶产物回收。

1.控温范围：室温＋5℃～100℃。

2.运行时间可调。

3.升温时间：≤25分钟（从20℃升至100℃）。

4.控温精度：≤±0.5℃

5.显示精度： ≤0.1℃

6.温度均匀性：≤±0.5℃

17、电泳仪   1台

主要技术性能、功能要求

1、≥4组并联输出。

2、在工作状态中，可以实时微调。

3、微电脑智能控制。

4、具备液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间。

5、具有存储记忆功能。

6、具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能。

7、适宜普通蛋白、核酸电泳。

18、水平电泳槽    1台

主要技术性能、功能要求

1、带有调节腿，保证制胶水平

2、凝胶板不同规格可选：250×220mm；120×220mm；60×220mm；

3、可用8道移液器加样

4、可用于鉴定，分离、制备DNA，以及测定其分子量

5、缓冲液总容量≥1500ml

6、性能用途

三）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册、维修手册；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）维护响应时间：≤24小时。5）软件免费重装及升级（若有）。6）提供数据采集接口协议（若有）。

- 材料基本目录

- 包组一

1、经销公司证件复印件

2、生产厂家证件复印件（进口产品则提供国内总代证件）

3、产品《医疗器械产品注册证》复印件

4、产品销售授权委托书（进口产品需提供）

5、经销公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

6、经销公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

7、产品配置清单一览表（详见第三部分  3.1材料格式）

8、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

9、同型号产品用户名单（详见第三部分  3.1材料格式）

10、主要零配件报价（详见第三部分  3.1材料格式）

11、产品售后服务承诺

12、产品技术参数

13、产品彩页

14、近期广州市三甲医院产品中标通知书/发票复印件（三张以上）

15、报价人认为需要提交的其他材料

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

3、不作为医疗器械管理的产品免交第3项材料

- 包组二

1、经销公司证件复印件

2、经销公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

3、经销公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、经销公司出具产品统一售后服务承诺

5、产品一览表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、产品《医疗器械产品注册证》复印件

7、产品技术参数

8、产品配置清单一览表（详见第三部分  3.1材料格式）

9、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

10、报价人认为需要提交的其他材料

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

3、不作为医疗器械管理的产品免交第6项材料

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(设备）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经销公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 生产厂家证件复印件 | 第( )页 |
| 3 | 产品《医疗器械产品注册证》复印件 | 第( )页 |
| 4 | 产品销售授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 经销公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 6 | 经销公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 7 | 产品一览表 | 第( )页 |
| 8 | 产品配置清单一览表 | 第( )页 |
| 9 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 10 | 同型号产品用户名单 | 第( )页 |
| 11 | 主要零配件报价 | 第( )页 |
| 12 | 产品售后服务承诺 | 第( )页 |
| 13 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 14 | 产品彩页 | 第( )页 |
| 15 | 广州市三甲医院产品中标通知书/发票复印件 | 第( )页 |
| 16 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院医疗设备/医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

产品一览表

| 序号 | 设备名称 （注册证名称） | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 供货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

若有专机专用耗材/试剂必须填写下表（按人份/最小计量单位填写）：

| 序号 | 供应商 | 联系人及联系方式 | 生产 厂家 | 产品 名称 | 产品注册证 | 注册证 有效期 | 产品规格型号 | 计量 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

并提供专机专用耗材/试剂①《医疗器械产品注册证》复印件、②产品销售授权委托书、③近半年三家或以上广州市三甲医院产品发票复印件

产品配置清单一览表

| 序号 | 配置名称 | 规格型号 | 原产地和 制造商名称 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单

| 产品品牌型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置单位名称 | 型号 | 购置年月 | 数量 |

主要零配件报价

| 零配件名称 | 规格型号 | 寿命 | 计量单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2报价单格式（注：材料内无需自行提供，院内评审现场会统一提供）

南方医科大学第三附属医院院内采购

最终报价单

项目名称：

报价内容：

| 序号 | 产品名称 | 注册证名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计(元）： |  |  | 金额大写： |  |  |  |

附加说明：

1）如报价文件与此报价单不符，以此为准

2）供货期：签订合同后           天内

3）保修期：验收合格后整机保修     年

4）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

5）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级

□数据采集的接口协议

6）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

主要零配件价格：

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期：2019年01月10日

3.3合同格式（含付款方式）

医疗设备购销合同

设

备

名

称

南方医科大学第三附属医院

医疗设备购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位 | 成交单价 | 数量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ￥ |  | ￥ |
| 合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB) |  |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价包括设备设计、制造、包装、仓存、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、协助甲方进行使用场地前期的改建工程及相关服务等全部内容的费用（含税费）。

2. 设备的交付期与交货地点

乙方在合同生效的_  _天内将设备运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在设备运至甲方所在地前    天书面通知甲方设备主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在______天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同设备安装调试完成后  5  个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式（说明：根据成交总金额选择付款方式，同时删除其余三种付款方式及全部红色字体说明）

说明：以下为5万元（不含）以下销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满3个月甲方向乙方支付90%的合同款，即￥__      （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

4.3设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付10%的合同款，即￥__      （人民币        ）。

4.4乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为5万元（含）至10万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付20%的合同款，即￥__      （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥__      （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （人民币        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为10万元（含）至50万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付15%的合同款，即￥__      （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥__      （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付35%的合同款，即￥__      （人民币        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为50万元（含）以上销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款，即￥__      （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满12个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.5设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （人民币        ）。

4.6乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在______年____月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期     个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_____小时（保修单位：                          报障电话：            ），_____小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告     小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期满后，人工费为单次故障不高于______元；定期免费预防性维护保养次数，不少于_______次/年。

7.6乙方负责设备的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库；保修期满后，以报价文件报价       折的优惠价供应维修零配件。

7.7易损件按不高于（含）以下价格供应：

7.8在本合同的设备运行期内，乙方应免费提供软件升级和版本更换。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式__ __份，以中文书就，甲方执 肆 份、乙方执     份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的投标文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.配置清单

| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

15. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 特别规定：

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：