报名须知

贵公司代表：

- 报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第二部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内采购时间：拟安排于2021年03月05日08:00。请报名成功且接到电话通知后，携带材料纸质版（一正两副）按时参加采购评审会。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

- 用户需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1．需对全院约130台空气消毒机进行检测保养（包括但不限于检测、维修、更换配件、除尘、深度清洗并出具检测报告），确保所有空气消毒机正常工作。（空气消毒机种类包括：挂墙式、移动式、柜式和吸顶式；品牌包括：吉星挂式、奥联柜式、天田柜式、成都老肯挂式、吉星吸顶、百怡挂式、申健柜式、肯格王挂式、飞扬挂式及移动式、江苏巨光挂式、扬帆移动式；具体清单及安装位置待成交后提供）。

2．公司方应对全院空气消毒机（含新增）的年度检测保养服务进行报价。每年新增空气消毒机数量约5台。

3．检测保养内容如下：

3.1开机检查整机工作状况。

3.2检查机体内部件是否正常工作。

3.3清除机体内外部及过滤网的灰尘，保证有效循环风量正常。院方验收时如发现消毒机体内外部及过滤网仍有灰尘，公司方必须无条件及时清理干净，并扣除该台空气消毒机当次检修保养费。

3.4检查杀菌管的“强度”：单只1米测定辐射的紫外线强度不低于70uw/cm2,无效灯管要即时更换。

3.5检查定时器开关和电池；检查预定消毒程序是否按照定时器设定时间执行。

3.6检查整体机内的灯管是否全部有效工作。

3.7检查指示灯及保险丝是否正常。

3.8检查臭氧是否有效工作。

4．检测保养次数为每季度一次，并出具检测报告。

5．公司方应按中华人民共和国卫生部《医院消毒技术规范》要求执行，公司方确保空气消毒机的消毒灯管质量、有效寿命符合技术规范。

6．检测合格的空气消毒机消毒效果符合《GB15982医院消毒卫生标准》的Ⅱ、Ⅲ类环境的卫生要求，符合《空气消毒机通用卫生要求WST_648—2019》标准。

7．公司方需对出现故障的空气消毒机进行维修时，如需更换零配件，必须经院方的管理部门和使用部门同时确认才可更换。空气消毒机在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求

- 材料基本目录

| 1 | 公司营业执照复印件 |
| --- | --- |
| 2 | 公司法定代表人资格证明书 |
| 3 | 公司法定代表人授权委托书 |
| 4 | 公司简介 |
| 5 | 人员配备情况 |
| 6 | 近三年同类项目业绩 |
| 7 | 本项目维修服务方案 |
| 8 | 用户需求偏离表 |
| 9 | 三家或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书 （如无广州市内用户可提供省内或国内三甲医院发票、合同复印件） |

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 材料格式

- 3.1材料格式

- 公司营业执照（复印件）

2、公司法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证人像面

此处粘贴法定代表人

身份证国徽面

3、公司法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院           （项目名称）采购活动中报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证人像面

此处粘贴授权代表

身份证国徽面

4、公司简介（格式自拟）

如相关认证、质量保证体系综合评价、社会信誉度

5、人员配备情况（格式自拟）

如管理技术人员资质、经验、能力

6、近三年同类项目业绩

| 购置单位名称 | 项目名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 可按需要自行补充表格 |  |  |

7、本项目维修服务方案（格式自拟）

如日常运行管理、方案措施、售后服务方案

8、用户需求偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

9、三家或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书（复印件）

- 3.2报价单格式

南方医科大学第三附属医院院内采购

最终报价单

| 项目名称 | 检测保养数量 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 空气消毒机检测保养服务 | 约130台，含服务期内新增空气消毒机 | 元/年 |

附件说明：

1、服务内容：包括但不限于检测、维修、更换配件、除尘、深度清洗并出具检测报告。

2、检测保养次数：每季度一次（4次/年），并出具检测报告。

3、零配件质保期：     个月

4、故障响应时间：在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在    小时内仍未能有效解决，免费提供同档次的设备临时使用。

5、本单位与参加此次报价的其他单位负责人非同一人且不存在直接控股、管理关系。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

- 日期： 2021年   月   日

3.3合同格式（含付款方式）

南方医科大学第三附属医院

全院空气消毒机检测服务

合 同 书

合同编号：

甲    方：南方医科大学第三附属医院

乙    方：

经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

一、项目内容：

| 名称 | 检测保养数量 | 合同金额 |
| --- | --- | --- |
| 空气消毒机检测保养服务 | 约130台，含服务期内新增空气消毒机 | 元/年 |

二、服务及相关要求

1.乙方对全院空气消毒机进行检测保养（包括但不限于检测、维修、更换配件、除尘、深度清洗并出具检测报告），确保所有空气消毒机正常工作。

2.检测保养内容如下：

2.1开机检查整机工作状况。

2.2检查机体内部件是否正常工作。

2.3清除机体内外部及过滤网的灰尘，保证有效循环风量正常。院方验收时如发现消毒机体内外部及过滤网仍有灰尘，公司方必须无条件及时清理干净，并扣除该台空气消毒机当次检修保养费。

2.4检查杀菌管的“强度”：单只1米测定辐射的紫外线强度不低于70uw/cm2,无效灯管要即时更换。

2.5检查定时器开关和电池；检查预定消毒程序是否按照定时器设定时间执行。

2.6检查整体机内的灯管是否全部有效工作。

2.7检查指示灯及保险丝是否正常。

2.8检查臭氧是否有效工作。

3．检测保养次数为每季度一次（4次/年），并出具检测报告。

4. 乙方检测标准：按中华人民共和国卫生部《医院消毒技术规范》要求执行。乙方确保空气消毒机的消毒灯管质量、有效寿命符合技术规范。

5.乙方确保甲方设备运转正常，检测合格的空气消毒机的消毒效果符合《GB15982医院消毒卫生标准》的Ⅱ、Ⅲ类环境的卫生要求，符合《空气消毒机通用卫生要求WST_648-2019》标准。

6.乙方对出现故障的空气消毒机进行维修，包含维修所需的零配件。如需更换零配件，必须经甲方的管理部门和使用部门同时书面确认才可更换。空气消毒机在维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。

三、服务期限

服务年度：2021年   月-2022年   月（共1年）。服务到期后如甲乙双方无异议则合同自动顺延，顺延时间最多不超过两个服务年。

四、付款方式

每年度共分为4期付款，在每个服务年度的第3、第6、第9、第12个月甲方分别向乙方支付合同金额的25%；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供相应金额发票和该季度检测报告, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

五、质保期及售后服务要求

1. 零配件质保期   个月。质保期内乙方对所供的材料配件实行包修、包换、包退、包维护保养。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小

时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

六、提出异议的时间和方法

1. 甲方在验收中如对售后服务质量有异议时，应3天内向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在2天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见.如乙方超过15天仍未解除甲方提出的服务质量异议，甲方有权解除合同。

3. 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成设备损毁，所提出的异议乙方不予接受。

七、违约责任

1．甲方不按合同规定付款时，每延期一天，甲方须向乙方偿付该季度总额的1‰作为违约金，违约金最高额不超过合同总额的3%。

2．乙方不按合同规定提供服务时，甲方有权拒绝验收，乙方须向甲方偿付合同总额的3%作为违约金，并承担由此而引起甲方的一切损失。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可

能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分

或全部免予承担违约责任.

九、争议解决

如双方未能通过友好协商解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。因设备质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十、本合同所有附件、报价文件、承诺函均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十一、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，违约方应承担相应责

任。

十二、本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。自双方签字盖章之日起生效。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

账号：44001580516050265705				  账号：