报名须知

贵公司代表：

- 报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第二部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内评审时间：2021年04月16日08：00。请报名成功且接到电话通知后，携带材料纸质版（一正两副）按时参加采购评审会。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

包组1   中央监护系统及心电监护仪A

- 一、中央监护系统需求

- 主机配置

  - 主机：品牌电脑，配置声卡，标准键盘及鼠标

  - 显示器采用≥19寸液晶显示器，分辨≥1280×1024，可选配其他尺寸显示器，多种显示方式

  - 通信组件：有线802.3协议、 10/100M自适应TCP/IP通信或无线 433MHz，RS422

- 软件要求：

  - 操作系统:Win10操作系统，中文操作界面，有大字体显示方式，能满足各种复杂的监测环境，安全可靠稳定长时间运行。

  - 可同屏监护≥16个床位，可单屏监护≥66个床位，可在1-16床位之间调整布局双屏可同时显示多至32床位布局，可分主控屏与辅助屏。

  - ▲可实现重点监护，单床最多可显示≥13道波形

  - 可远程控制床边机进行血压测量

  - 自动识别床位，打开床边机即可监护，并支持转床操作

  - 可有线或无线与床边机联网通讯，双向控制

  - ▲数据回顾和存储功能要求：具有≥96小时全息心电波形存储及回顾功能 、具有≥300小时波形、趋势和数据存储和回顾功能，具有≥2000条报警事件存储和回顾功能。

  - 具有NIBP数据列表存储和回顾功能

  - 可实现多次监护数据同屏回顾

  - ▲支持≥4万个病人的数据存储与管理

  - 具有掉电存储功能

  - ▲心电数据、趋势数据和报警事件、异常心电查询功能

  - 报警要求：具有声光双重三级报警功能，具有优先级报警设置功能，不同的病人有不同的报警级别，符合临床关注的重点，具有自动保存报警记录功能

  - 报警列表及回顾：有单独的报警事件列表，一键回顾报警事件功能

  - ▲可实现单床拷屏打印，可打印≥13道波形。

  - 语言种类：中文、英文动态切换

- 监测参数要求

  - 显示参数 心电（ECG），ST段，心率(HR)，呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SP02)，脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（EtCO2），麻醉气体(N2O、O2、AA) ，无创心排（ICG），麻醉深度指数（CSI）

  - 显示波形 ECG，RESP，SP02，IBP，EtCO2，ICG

- 二、心电监护仪1（基础版）需求

- 一体式监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者

- ▲≥10寸电容式触摸屏，具有手势操作，音量和屏幕亮度可通过上下滑动屏幕快速调节

- 具有智能背光自动调节功能，在各种光线环境下都能观察清晰

- ▲可升级人工智能语音助手，快速响应操作语音指令，减轻工作量

- 监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温

- 具备3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电

- 具备 ECG 多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测，具备智能导联脱落监测功能

- 无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式

- 可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态

- ▲呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测，适用更多人群，无须耗材，降低成本

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能

- 具备血液动力学、氧合计算、通气计算、药物计算、肾功能计算功能

- 大容量数据存储功能，支持外部USB存储设备

- ▲具有配件收纳箱，便于配件的收纳管理，提供更大空间

- 整机无风扇，低功耗，标配锂电池，工作时间≥ 4小时

- 强大的网络扩展功能，他床观察可支持≥15台床边机

- 具有有线、无线、5G等联网功能，与中央监护系统站或医院信息系统联网

- ▲具有物联网信息传输功能，方便医院查看设备健康状态及定位，提高设备的管理效率

- ▲可升级智能输液监护模块，实现输液滴速监控，在输液结束自动阻断并发生报警，提高输液时监护的安全性

- 可选配3通道记录仪，实现热敏打印；支持网络打印功能

- 三、心电监护仪2（插件版）需求

- 产品功能

  - 模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔

  - ▲主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽，支持多个参数同步测量

  - ▲监护仪标配触摸屏，夜光按键，方便操作

- 屏幕显示

  - 彩色防眩液晶显示屏，屏幕尺寸≥12英寸，分辨率≥800×600

  - 波形显示≥10通道，可升级为12通道，波形颜色与位置可调

  - 具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7导同屏等7种显示面

  - 360度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息

- 监测功能

  - 标配功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温

  - 选配功能：Masimo/Nellcor血氧饱和度、有创血压IBP、呼末二氧化碳（主流/旁流/微流）、麻醉气体等

- 心电规格

  - 三/五导联，可选配十二导联

  - 具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰

  - 心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm

  - 心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)

  - ▲心律失常分析≥26种

  - 具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态

  - 具有≥5通道ST段分析功能

- 呼吸规格

  - 监测方法：胸阻抗法

  - 呼吸率监测范围：0～150 bpm

  - 呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)

  - 窒息报警：0～60s

- 血氧饱和度规格

  - 抗运动、抗弱灌注

  - 具有脉搏调制音功能

  - 血氧饱和度测量范围：0～100%

  - 血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿，非运动状态）

  - 可选配Nellcor血氧技术，可监测血氧饱和度、脉率、灌注指数波形

  - ▲可选配Masimo Rainbow Set血氧技术，升级高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白、全血血红蛋白等高端参数

- 脉搏规格

  - 脉率测量范围：20 bpm～250 bpm

  - 脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

- 无创血压规格

  - 测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg。

  - 具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

  - 测量模式：手动、自动、快速（STAT）

  - 具有辅助静脉穿刺压力功能

- 体温规格

  - 双通道体温监测，具有温差显示

  - 测量范围：0～50 ℃

  - 精度：±0.1 ℃

- 报警

  - 360度声光双重三级报警功能

  - L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯

  - 具有护士呼叫功能

- ▲数据存储

  - ≥150小时趋势图表存储与回顾功能

  - ≥128组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储， 波形长度8s、16s、32s可选。

  - ≥128个心律失常事件，以及每个事件的相关波形存储，波形长度8s、16s、32s可选。

  - ≥1000组NIBP测量结果存储

  - 具有全息波形回顾

  - 可选配SD卡存储功能

- 联网功能

  - 可通过有线、无线和混联方式联入中央机

  - 可连接病人数据管理与浏览软件，实现病人数据查找、分析及A4纸打印功能

- 电池

  - 可插拔锂电池，电池供电时间≥210分钟

- 记录仪

  - 可选配内置记录仪，不占用插槽位

  - 三通道记录，三档走纸速度可选

- 计算功能

  - 具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、滴定表显示、以及血液动力学计算等6种功能

  - ▲具有动态血压分析功能、心律分析功能

- 心电监护仪3（多参数）需求

- 产品设计

  - 模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔

  - 配置可作为单独监护仪使用的多参数测量模块

1.3 主机插件接口≥5，连接多参数测量模块后，有≥4个扩展模块插槽

1.4 采用大面积铸铝散热器，无散热风扇设计，适合安静及洁净环境要求较高的医疗使用环境需要

1.5 带背光灯的按键，方便夜间操作

- 屏幕显示

  - 彩色防眩液晶显示屏，屏幕大小≥17英寸；高分辨率，至少为1280×1024

  - 波形显示通道数≥10，波形颜色与位置可调

  - 具备呼吸氧合图、短趋势图、大字体、它床观察、NIBP回顾等多种显示界面

2.4  具有VGA和DVI显示接口，可同时外接一个镜像显示器和一个扩展显示器

- 多参数测量模块

  - 模块具有≤4英寸高亮度液晶触摸屏和可插拔充电电池

  - 模块可存储≥8个小时病人监测数据

  - 模块具备病人数据与监护仪之间的自动导入功能，保证病人转运期间连续不间断监测

  - 模块具有独立的技术和生理参数报警灯

  - ▲具有重力感应，以便医护人员任何角度观察病人的监护数据及波形

- 监测功能

  - 标配功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温

  - 选配功能：12导心电、麻醉气体（主流/旁流）、无创连续心排量、呼气末二氧化碳（主流/旁流/微流）等

- 心电规格

  - 三/五导联，可升级至十二导联

  - 具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰

  - 心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm

  - 心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)

  - ▲心律失常分析≥26种

  - 具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态

  - ▲具有ST段分析功能，≥5通道

  - 心电导联独立增益设置功能

- 呼吸规格

  - 监测方法：胸阻抗法

  - 呼吸率监测范围：0～150 bpm

  - 呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)

- 血氧饱和度规格

  - 测量技术：数字血氧技术

  - 抗运动、抗弱灌注

  - 具有脉搏调制音功能

  - 血氧饱和度测量范围：0～100%

  - 血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿）

7.6 ▲可升级灌注变异指数PVI、高铁血红蛋白SpMet、全血血红蛋白SpHB、碳氧血红蛋白SpCO等参数

- 脉搏规格

  - 脉率测量范围：25 bpm～255 bpm

  - 脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

- 无创血压规格

  - 测量范围：成10～270mmHg；小儿10～235mmHg；新生儿10～135mmHg。

  - 具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

  - 测量模式：手动、自动、快速（STAT）

  - 具有辅助静脉穿刺压力功能

- 体温规格

  - 双通道体温监测，具有温差显示

  - 测量范围：0～50 ℃

  - 精度：±0.1 ℃

- 操作方式

  - 旋钮和触摸快捷按键操作，支持鼠标、键盘操作

  - 支持中文输入

- 报警

  - 声光双重三级报警

  - L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯

  - 具有护士呼叫功能

- ▲数据存储

  - ≥160小时趋势图表存储与回顾功能

  - ≥128个参数报警事件

  - ≥128个心律失常事件

  - ≥1000组NIBP测量结果存储

  - 可选配SD卡扩展功能

- 联网功能

  - 可通过有线、无线和混联方式联入中央机

  - 可连接病人数据管理与浏览软件，实现病人数据查找、分析及A4纸打印功能

- 电池

  - 可选配可插拔锂电池，双电池仓，单个电池供电时间≥60分钟

- 记录仪

  - 可选配内置记录仪，不占用插槽位

  - 三通道记录，三档走纸速度可选

  - 具有USB打印功能，可在A4纸上打印；具有全息波形打印功能

- 计算功能

具有药物浓度计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算 5种功能

- 转运监护仪需求

- 产品设计

  - 模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔

  - 整机采用无风扇设计，适合安静及洁净环境要求较高的医疗使用环境需要

  - 具备12V DC输入接口（车载电源接口）

  - 监护仪的按键带有背景灯，方便夜间观察和使用

- 屏幕显示

  - 彩色液晶显示屏，屏幕大小≥8英寸；高分辨率≥800×600

  - 10通道波形显示，波形颜色与位置可调

  - 具备七导心电同屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字体、它床观察、NIBP回顾等多种显示界面

- 多参数测量模块

  - ▲模块≦3.5寸高亮度液晶显示屏和可插拔充电电池

  - 触摸屏操作，配备待机防止误操作

  - 模块可存储≥8个小时病人监测数据

  - 模块具备病人数据与监护仪之间的自动导入功能，保证病人转运期间连续不间断监测

  - 模块具有独立的技术和生理参数报警灯

  - ▲具有重力感应，以便医护人员任何角度观察病人的监护数据及波形

- 监测功能

  - 标配功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温

  - 选配功能：有创血压、无创连续心排量、呼气末二氧化碳（主流/微流）、麻醉气体（主流/微流）、麻醉深度指数

- 心电规格

  - 三/五导联，可升级至十二导联

  - 具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰

  - 心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm

  - 心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)

  - ▲心律失常分析≥26种（提供机器截图）

  - 具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态

  - 具有ST段分析功能，≥5通道

  - 心电导联独立增益功能，各个导联增益可以分别设置

- 呼吸规格

  - 监测方法：胸阻抗法

  - 呼吸率监测范围：0～150 bpm

  - 呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)

- 血氧饱和度规格

  - 测量技术：数字血氧技术

  - 抗运动、抗弱灌注

  - 具有脉搏调制音功能

  - 血氧饱和度测量范围：0～100%

  - 血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％），±3%（40%～69%）

  - ▲可升级灌注变异指数PVI、高铁血红蛋白SpMet、全血血红蛋白SpHB、碳氧血红蛋白SpCO等参数

- 脉搏规格

  - 脉率测量范围：20bpm～254bpm

  - 脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

- 无创血压规格

  - 测量范围：成人10～270mmHg；小儿10～235mmHg；新生儿10～135mmHg。

  - 具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

  - 测量模式：手动、自动、快速（STAT）

  - 自动模式的测量间隔：1 分钟～12小时可选

  - 具有辅助静脉穿刺压力功能

- 体温规格

  - 双通道体温监测，具有温差显示

  - 测量范围：0～50 ℃

  - 精度：±0.1 ℃

- 操作方式

  - 旋钮操作，支持鼠标、键盘操作

  - 可选配触摸屏操作

  - 支持中文输入

- 报警

  - 声光双重三级报警

  - 双报警灯设计，独立的生理报警和技术报警指示灯

  - 具有护士呼叫功能

- ▲数据存储

  - 具备≥160小时趋势图表存储与回顾功能

  - ≥128个参数报警事件

  - ≥128个心律失常事件

  - ≥1000组NIBP测量结果存储

  - 可选配SD卡存储功能

- 联网功能

  - 可通过有线、无线和混联方式联入中央机

  - 可连接病人数据管理与浏览软件，实现病人数据查找、分析及A4纸打印功能

- 电池

  - 可插拔锂电池，电池供电时间≥200分钟

- 打印功能

  - 可选配内置记录仪，不占用插槽位

  - 三通道记录，三档走纸速度可选

  - 具有USB打印功能，可在A4纸上打印；具有全息波形打印功能

- 计算功能

  - 具有药物浓度计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算5种功能

  - 具有动态血压、心律分析功能

- 选配功能模块需求

- Masimo血氧饱和度技术参数

  - 配备Masimo Rainbow Set血氧技术，可监测灌注指数及灌注变异指数、高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白、全血血红蛋白等参数，抗运动、抗弱灌注

  - 具有脉搏调制音功能

  - 血氧饱和度测量范围：0～100%

  - 血氧饱和度测量精度：70%～100%：±2%（成人/儿童，非运动状态）

- 70%～100%：±3%（新生儿，非运动状态）

- 70%～100%：±3%（运动状态）

  - 灌注指数测量范围：0.02%~20%

  - PVI血容量与液体管理监测功能

- 测量原理：红外光吸收法

- 测量范围：1%-100%

- 可监测灌注变异指数，反映患者容量水平，指导患者液体管理，预测液体输液反应

- 性，监测液体疗法的效果

  - 其他选配功能

- 总血红蛋白（SpHb）测量范围：0g/dl-25g/dl，分辨率：0.1g/dl

- 碳氧红蛋白（SpCO）测量范围：0%-100%，分辨率：1%

- 高铁血红蛋白（SpMet）测量范围：0%-100%，分辨率：0.1%

  - 总血红蛋白（SpHb）

- 测量原理：红外光吸收法

- 测量范围：0g/dl-25g/dl，

- 分辨率：0.1g/dl，

- 测量精度：8g/dl~17g/dl，±1%（非运动状态），

- 无创连续测量，及时发现隐匿性出血，及早进行治疗

- BIS脑电双频指数技术参数

  - 可监测：双频指数BIS，肌电信号指数EMG，信号质量指数SQI，信号抑制比SR，爆发计数BC,总功率TP,频谱边缘频率SEF

  - 可显示脑电波形EEG

  - 参数测量范围：双频指数BIS：0--100

- 肌电信号指数EMG：30--55dB（条形图），30--80dB（趋势图）

- 信号质量指数SQI：0--100%

- 信号抑制比SR：0--100%

- 频谱边缘频率SEF：0.5--30HZ

- 总功率TP：40--100dB

- 爆发计数BC：0--30

  - EEG：幅频特性：6--30HZ 偏差不超过 +%5-- -30%

- 噪声RTI小于 0.25--50HZ

- 共模抑制比大于100dB

  - 传感器图形可在监护仪上显示，指出电极的阻抗值

- 无创连续心排量(ICG)技术参数

  - 测量方法：胸阻抗血流图间接测量

  - 测量范围：C.O.：1.4~15 L/min

- SV：5~250 mL

- HR：40~250 bpm

  - 报警限范围：C.I.：0.0L/min/m2~15.0L/min/m2

- TFC：15~145/kΩ

  - 扫描速度：选择波形的扫描速度。可选择6.25 mm/s，12.5mm/s，25mm/s

  - 刷新速率：选择参数刷新的时间间隔。可选择5，10，20，30，40，50，60

  - 心搏平均数：选择心搏平均数。可选择5，10，20，30，40，50，60

  - 报警指示：声光报警，报警参数闪烁显示，报警信息文字提示，有三个级别报警

- 有创血压（IBP）技术参数

  - 测量方法：有创直接测量法

  - 压力传感器标称灵敏度：5uV/V/ mmHg, ±2%

  - 压力传感器输入阻抗、输出阻抗：300Ω～3000Ω

  - 静态压力测量范围：-50mmHg～+350mmHg

  - 静态压力测量误差：±4mmHg或读数的±4%, 取大者 (包括传感器)

  - 动态压力测量范围：-50mmHg～+350mmHg

  - 动态压力测量误差：±4mmHg或读数的±4%，取大者

  - 压力分辨率：1 mmHg

  - 显示单位：mmHg, kPa, cmH2O

  - 频率响应：0Hz～20Hz

  - 测量血管种类：动脉压（ART）、肺动脉压（PA）、中心静脉压（CVP）、右心房压（RAP）、左心房压（LAP）、颅内压（ICP）、P1/P2

  - 报警限范围：   ART			      0 mmHg～350 mmHg

- PA				  -10 mmHg～+120 mmHg

- CVP/RAP/LAP/ICP  -10 mmHg～+40 mmHg

- P1/P2			  -50 mmHg～+350 mmHg

  - 报警误差：±0.1kPa 或±1mmHg

  - 压力校零：每次接上有创血压传感器或每隔4h长时间使用IBP后，都需接通标准大气压进行校零。

  - 压力校零范围：±200mmHg

  - 压力校零准确度：±1mmHg

- 主流呼末二氧化碳参数

  - 测量模式：主流式

  - 测量方法：红外线辐射吸收技术

  - 报警范围：0%～20.0%（0mmHg～152mmHg），上、下限连续可调

  - 报警误差：±0.1% 或 ±1mmHg

  - 预热时间：波形最长为15s, 2min后满足完全准确度要求（环境温度为25℃）

  - 测量范围：0%～19.7 %（0 mmHg～150 mmHg）

  - 分辨率：0.1% 或1mmHg

  - 测量精度漂移：6小时内满足测量精度要求

  - 响应时间：＜60ms

  - 单位选择：mmHg, kPa

  - 测量精度： 0 mmHg～40 mmHg, ±2 mmHg

- 41 mmHg～70 mmHg,读数的±5%

- 71 mmHg～100 mmHg,读数的±8%

- 101 mmHg～150 mmHg,读数的±10%

- 旁流呼末二氧化碳参数

  - 测量模式：旁流流式

  - 测量参数：呼吸末二氧化碳数值（EtCO2）、吸入二氧化碳数值(FiCO2)、一道二氧化碳波形和气道呼吸率（awRR）的测量参数

  - 测量范围：0%～19.7 %（0 mmHg～150 mmHg）

  - 分辨率：0.1% 或1mmHg

  - 响应时间：<3s,（包括延迟与上升时间）

  - 单位选择： %，mmHg， kPa

  - 预热时间：45s内达到设计误差的97%,2 min内达到设计误差。

- 麻醉气体参数

  - 测量方法：红外光谱法

  - 测量模式：主流

  - 吸入和呼末测量参数：CO2，N2O，麻醉气体（HAL，ISO，ENF，SEV，DES）

  - 预热时间：20s完成精确测定

  - 麻醉气体识别时间：≤10s

  - 分辨率：1%

  - 呼吸率测量范围：0~150 rpm

  - 呼吸率测量精度：±1 rpm

- 售后服务要求：

- 免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册、维修手册；3）保修期：主机保修5年（含）以上，配件保修6个月（含）以上；4）维护响应时间：≤24小时。5）软件免费重装及升级。6）提供数据采集接口协议。7）零配件单独报价：无线网卡、分体式心电主电缆、心电导联线、血氧延长电缆、血氧探头、NIBP导气管、血压袖套、有创血压电缆线、压力传感器、锂电池、支臂。

包组2   中央监护系统及心电监护仪B

- 一、中央监护系统需求

1.产品形态

1.1中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连

1.2中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置

1.3工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求

1.4浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人

1.5远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人

1.6中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持≥1200台床旁设备互连

2.系统功能

2.1监测参数：中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP，NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas，支持设备集成参数的监测

2.2显示

2.2.1中心监护系统支持Window 10中、英文操作系统

2.2.2中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，≥1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

2.2.3可同时集中监护≥64个病人，单屏可支持≥16个病人的同时集中监护。支持≥4个显示屏显示

2.2.4多床观察时每床支持≥5个参数、≥4道波形的观察，支持大字体显示

2.2.5多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

2.2.6支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

2.2.7重点观察床支持≥11道波形显示

2.2.8重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯

2.2.9提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

2.2.10支持系统报警声音关闭功能

2.2.11提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

2.3数据回顾

2.3.1具备≥240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾功能，≥240小时全息波形回顾功能，≥720条报警事件回顾功能，≥720条12导分析报告回顾功能，≥240小时的ST片段回顾功能，≥720条C.O. 测量结果功能，≥100条呼吸氧合事件回顾功能

2.3.2支持≥24小时动态血压分析与回顾功能

2.3.3支持≥2万个历史病人数据存储与回顾功能

2.3.4支持≥75条药物计算结果回顾功能，≥100条血液动力学计算结果回顾功能，≥100条氧合计算结果回顾功能，≥100条通气计算结果回顾功能，≥100条肾功能计算结果回顾功能

2.4打印

2.4.1支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告

2.4.2支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等

2.5双向控制

2.5.1可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行待命

2.5.2支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

2.5.3支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

2.5.4支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

- 二、心电监护仪1（基础版）需求

1：整机要求：

1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2配置提手,方便移动。

1.3▲≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.4屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6▲屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.9▲安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10监护仪设计使用年限≥8年。

1.11监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。

1.12监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.13监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.14监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

1.15防水等级≥IPX2料。

1.16整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

2：监测参数：

2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

2.2▲心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。

2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12▲提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

3.1▲支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。

3.2支持肾功能计算功能。

3.3具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6≥1000组NIBP测量结果

3.7≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12▲可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.14▲提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16▲动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

- 三、心电监护仪2（插件版）需求

1.整机要求：

1.1▲模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

1.3▲≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.4屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6▲屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.8内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

1.9▲安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10监护仪设计使用年限≥8年。

1.11监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。

1.12监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.13监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.14监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2.监测参数：

2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2▲心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12▲提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14提供辅助静脉穿刺功能。

2.15提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.16支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。

2.17支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3.系统功能：

3.1▲支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2支持肾功能计算功能。

3.3具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6≥1000组NIBP测量结果

3.7≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12▲可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.14▲提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16▲动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

- 四、心电监护仪3（多参数）需求

- 1.配有≥17英寸显示屏，模块化插件式床边监护仪，监护仪主机、监护仪显示屏幕和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级。

- 2.配有≥15英寸显示屏，模块化插件式床边监护仪，监护仪主机、监护仪显示屏幕和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级。

- 3.配有≥12英寸显示屏，模块化插件式床边监护仪，监护仪主机、监护仪显示屏幕和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个	。

- 4.彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，≥17或≥15英寸显示屏的设备分辨率不低于1920 x 1080像素，≥12英寸显示屏的设备分辨率不低于1280 x 800像素，≥8通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节。

- 5.工作海拔高度不小于4550米，满足高原地区。

- 6.工作温度0~40℃。

- 7.采用无风扇设计。

- 8.支持升级内置锂电池，供电时间≥2小时。

- 9.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

- 10.支持扩展独立显示设备。

- 11.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- 12.支持3/5导心电监测,配置抗电刀电缆，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。

- 13.支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析。

- 14.▲提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

- 15.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 16.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。

- 17.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 18.提供QT和QTc模板显示。

- 19.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

- 20.无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

- 21.无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。

- 22.无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

- 23.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。

- 24.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。

- 25.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

- 26.支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

- 27.大字体界面支持6个参数的设置和显示。

- 28.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

- 29.所有参数报警限自动设置。

- 30.能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

- 31.▲标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

- 32.40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

- 33.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 34.事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

- 35.▲具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

- 36.≥120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

- 37.提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 38.具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

- 39.具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

- 40.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 41.具有专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

- 42.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

- 43.支持升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

- 44.支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。

- 45.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

- 五、转运监护仪需求

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 工作大气压力57.0 – 107.4 kPa，满足高原地区的使用。

- 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

- ▲≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

- IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- 坚固耐用，抗≥1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 整机无风扇设计。

- ▲内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

- ▲可升级支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

- ▲转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- ▲提供≥25种心律失常事件的分析

- ▲提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

- 可支持IBP功能，IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

- ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥1000条NIBP测量结果回顾。

- ▲≥48小时全息波形回顾。

- ≥120小时趋势数据回顾。

- 选配功能模块需求

- 1.PiCCO连续血流动力学参数

- 1.1插件式监护仪，配置连续血流动力学监测模块，模块可在科室内任意一台监护仪上使用，实现资源共享；

- 1.2触屏操作，方便快捷；

- 1.3采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管，通过中心静脉导管及大动脉导管进行监测；

- 1.4监测参数包括：

  - 连续心输出量PiCCO, 每搏量SV;

  - 全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV；

  - 每搏量变异SVV, 脉压变异PPV；

  - 中心静脉氧饱和度连续监测ScvO2，氧供指数DO2I，氧耗指数VO2I，

  - 心功指数CPI, 肺血管通透性指数PVPI，血管外肺水EVLW；

  - 全心射血分数GEF，左室收缩力指数dPmx

- 1.5提供直观的蛛网图，方便查看病情变化，蛛网图可设置3-7个监测参数进行直观显示，通过不同颜色进行分级报警；

- 1.6适用于成人及儿童患者；

- 1.7数据可存储120小时趋势图表，方便回顾及打印；

- 1.8设备可连接中央站，进行中央监控与数据管理。

- 2.NMT肌松监测参数

- 2.1提供参数模块配合床旁监护仪实现患者肌松监测，满足临床神经肌肉阻滞情况下肌肉松驰程度的量化评定。

- 2.2适用于成人和小儿病人类型

- 2.3提供TOF（四个成串刺激）测量模式，支持监测参数包括：TOF ratio，TOF count和T1%

- 2.4提供ST（单刺激）测量模式, 支持监测参数包括：ST ratio和ST count

- 2.5提供PTC测量模式, 支持监测参数包括：PTC

- 2.6提供DBS（双短强直刺激）测量模式, 支持监测参数包括：DBS ratio和DBS count

- 2.7支持参数的实时查看

- 2.8支持参数的不小于120小时的存储和数据回顾

- 3.DoA麻醉深度监测参数

- 3.1麻醉深度监测采用金标准的脑电双频指数（BIS）技术，模块化设计，支持BISx4监测，可对单侧或双侧大脑半球进行BIS监测，支持在同类型监护仪共享模块功能

- 3.2脑电双频指数显示范围0-100

- 3.3肌电活动（EMG）通过棒图显示，监测范围：30-55dB

- 3.4抑制比（SR）监测

- 3.5频谱边缘频率（SEF）监测

- 3.6信号质量指数（SQI）实时监测，范围：0-100%

- 3.7总功率（TP）监测，监测范围（40-100dB）

- 3.8使用BISx4监测时，左右大脑半球监测数据分别显示

- 3.9使用BISx4监测时，提供左右大脑半球不对称性（ASYM）监测，监测范围：0-100%

- 3.10波形显示区提供脑电波形或BIS趋势显示

- 3.11脑电波形扫描速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

- 4.其他类型监测模块自行提供（如RSO2脑氧模块、BIS脑电双频指数、AG麻醉气体、picco2连续心输出量、C·O心排量模块、EEG脑电图、RM呼吸力学、Necclor血氧）

- 七、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册、维修手册；3）保修期：主机保修5年（含）以上，配件保修6个月（含）以上；4）维护响应时间：≤24小时。5）软件免费重装及升级。6）提供数据采集接口协议。7）零配件单独报价：无线网卡、分体式心电主电缆、心电导联线、血氧延长电缆、血氧探头、NIBP导气管、血压袖套、有创血压电缆线、压力传感器、锂电池、支臂。

- 材料基本目录

| 1 | 产品一览表 |
| --- | --- |
| 2 | 经销公司证件复印件 |
| 3 | 经销公司法定代表人资格证明书 |
| 4 | 经销公司法定代表人授权委托书 |
| 5 | 无违法、违规、违纪、违约行为承诺函 |
| 6 | 产品销售授权委托书（进口产品必需提供） |
| 7 | 生产厂家/上级代理商证件复印件 |
| 8 | 产品证件复印件 |
| 9 | 产品技术参数及配置清单 |
| 10 | 用户需求偏离表 |
| 11 | 产品售后服务承诺函 |
| 12 | 同型号设备用户名单 |
| 13 | 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单 |
| 14 | 有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件复印件、产品证件复印件、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票 |
| 15 | 产品彩页 |

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 材料格式

- 3.1材料格式

南方医科大学第三附属医院

_____________(项目名称）

口 正本

口 副本

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司固话：

联系邮箱：

1、产品一览表

公司名称：                                       联系人：              联系电话：

| 设备名称 | 品牌型号 | 生产企业名称 及原产地 | 保修期（年） | 供货期（天） | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必须为《医疗器械注册证》一致 （要写《医疗器械注册证》上全称 | 必须为《医疗器械注册证》附表 或附件相符内容 | 必须为《医疗器械注册证》上全称 | 整机保修 |  |  |

1）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

2）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级□数据采集的接口协议

3）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

4）对医院场地安装要求（如基建、防护、屏蔽、供电、供水、供气、信息化）及操作人员资质要求（如有则提供）

5）主要零配件报价：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 描述 | 计数单位 | 数量 | 配件单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可按需要自行补充表格 |  |  |  |  |  |

6）配套使用耗材/试剂（如有必须填写下表，否则后期无法引进）

| 序号 | 生产厂家 | 耗材名称 | 注册证号 | 注册证到期日期 | 规格型号 | 计量 单位 | 报价（元） | 用户名称/ 发票价格 | 是否 新进院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必须为《医疗器械注册证》上注册人名称 | 必须与《医疗器械注册证》上产品名称一致 |  | ****年 *月*日 | 必须为《医疗器械注册证》附表/附件内容相符 | 可销售的最小单位 |  |  |  |

2、销售公司证件复印件

营业执照、

报价产品为第三类医疗器械：医疗器械经营许可证

报价产品为第二类医疗器械：医疗器械经营备案凭证

若为分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司证件复印件及授权

3、销售公司法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证人像面

此处粘贴法定代表人

身份证国徽面

4、销售公司法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院医疗设备/医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证人像面

此处粘贴授权代表

身份证国徽面

5、无违法、违规、违纪、违约行为承诺函

我公司在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。若在本次医疗设备/医用耗材（试剂）采购活动的全过程中，被查实我公司上述承诺不属实，则院方有权取消我公司报价及成交资格。

特此承诺。

公司名称（盖章）：

日期：

- 产品销售授权委托书

格式自拟

- 生产厂家/上级代理商证件复印件

报价产品为国产医疗器械：

生产厂家的营业执照、生产厂家的生产许可证

报价产品为进口医疗器械：

每级代理商的营业执照

每级代理商的医疗器械经营许可证（第三类）

每级代理商的医疗器械经营备案凭证（第二类）

报价产品为消毒产品：

生产厂家的营业执照、生产厂家的卫生许可证

- 产品证件复印件

报价产品为第一类医疗器械：医疗器械备案凭证

报价产品为第二类、第三类医疗器械：医疗器械注册证

报价产品为消毒产品：新产品卫生许可批件/非新产品卫生安全评价报告

- 9、产品技术参数及配置清单

格式自拟

10、用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 11、产品售后服务承诺函

格式自拟

12、同型号设备用户名单

| 产品品牌型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置单位名称 | 型号 | 购置年月 | 数量 |
| 可按需要自行补充表格 |  |  |  |

- 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院合同、发票复印件

- 有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件复印件、产品证件复印件、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院发票复印件

15、产品彩页

3.2合同格式（含付款方式）

医疗设备协议供货合同

合同编号：

签约地： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位 | 成交单价（元） | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.1本次协议供货合同有效期为从2021年05月01日起，至2021年04月30日止。在该时间段内，采购数量、设备要求根据甲方实际需求分批分次采购，并保证质量和服务。本合同期满后，合同双方如无异议合同自动顺延，顺延时间不超过两年，如一方不同意需提前一个月纸质通知对方终止合同。

1.2成交单价包括设备设计、制造、包装、仓存、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、协助甲方进行使用场地前期的改建工程及相关服务等全部内容的费用（含税费）。

2. 设备的交付期与交货地点

乙方在甲方下发采购订单的_    _天内将设备运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在设备运至甲方所在地前      天书面通知甲方设备主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在__  __天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同设备安装调试完成后      个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

- 付款方式（说明：根据单次采购成交总金额对应执行以下付款方式）

说明：以下为2 万元（不含）以下单次采购成交总金额付款方式。

4.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.2 设备安装调试验收合格后满 3 个月甲方向乙方支付 100%的合同款；乙方收取该款项 10 个工作日前向甲方提供全额发票, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

4.3 乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为 2万元（含）至 5  万元（不含）单次采购成交总金额付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满3个月甲方向乙方支付90%的合同款；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

4.3设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付10%的合同款。

4.4乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为  5  万元（含）至 10  万元（不含）单次采购成交总金额付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付20%的货款，乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的货款，乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付30%的货款。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为  10  万元（含）至  50  万元（不含）单次采购成交总金额付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付15%的货款，乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的货款，乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付35%的货款。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为  50  万元（含）以上单次采购成交总金额付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的货款，乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付30%的货款，乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满12个月甲方向乙方支付30%的货款，乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.5设备安装调试验收合格后满13个月甲方向乙方支付30%的货款。

4.6乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在    年    月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间__ __小时（保修单位：                    报障电话：    ）， _ _ 小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在      小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告      小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期内，定期免费预防性维护保养次数，不少于__ __次/年。保修期满后，只收取零配件费用，不收取人工费。

7.6乙方负责设备的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库；保修期满后，按不高于（含）以下价格供应易损易耗零配件：

7.7在合同涉及的设备运行期内，乙方应免费提供软件升级和版本更换、设备联网数据接口类型及协议。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式_  _份，以中文书就，甲方执  叁  份、乙方执     份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、响应文件、采购文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的响应文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.14.设备参数及配置清单、配套试剂/耗材单价详见附件

15. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 特别规定：

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号  通讯地址：

联系电话：020-62784037                  联系电话：

- 日期：     年    月    日               日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				开户银行：

- 帐号：44001580516050265705				帐号：