科研设备

采购文件

项目名称：科技大楼配套科研设备(第一批国产)

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

目      录

- 供应商报名须知

- 用户需求书

- 材料基本目录

- 合同文本格式

# 第五部分 响应文件参考格式

- 第一部分 供应商报名须知

贵公司代表：

- 一、报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第三部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料且审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内评审会时间另行通知。请报名成功且接到电话和邮件通知后，将响应文件纸质版（按第五部分 响应文件参考格式）一正二副在院内采购评审会前邮寄到以下地址：广东省广州市天河区中山大道西183号内科楼  黎小姐020-62784732，并准时参加远程视频会议。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 第二部分 用户需求书

一、技术参数及配置需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

包组G1   凝胶成像系统1台

一、主要用途及技术参数需求

1. 灵敏度高，用于蛋白与核酸提取纯化可身份鉴定，用于琼脂糖凝胶和聚丙烯氨酰胺凝胶成像及分析研究等。

2. 具备CCD高分辨低照度摄像头，有效像素≥1280×1040，灰度值≥8bit，像素尺寸≤5.2um×5.2um。

3. 配备电动变焦镜头，USB高速接口。

4. 配备专业的分析软件。

5. 设备可透射紫外，透射白光，反射白光。

6. 设备标配约590nm（EB/SYBR Green,BP）滤光片，也有其他波长的滤光片可选择。

7. 用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间。

二、配置需求：

1. 凝胶成像系统1套

2. 配套软件所需工作站1台

包组G2   电子天平（千分之一）2台

一、主要用途及技术参数需求

1. 测量量程≥320g，精度≤1mg，可重复性≤0.001g，线性偏差≤0.002g。

2. 采用外部校准的方式，达到稳定耗时≤1S。

3. 精度等级 二级

二、配置需求：

1.电子天平（千分之一）2台（含砝码）

包组G3   台式PH计	2台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于试剂酸碱度的检测及调试。

2. 测量范围：≥-2-16。

- 3. 分辨率≤0.01，精度≤0.1。

- 4. 具备温度补偿和参比输入功能。

- 5. 可预定义缓冲液组≥4，校准点≥5。

二、配置需求：

1. 台式PH计2台

2. PH缓冲套装2套

3. 电极4根

包组G4   制冰机	1台

一、主要用途及技术参数需求

1. 抗菌型制冰机，在门把、冰铲、储冰室、储水舱等手可能触摸的部分都采用了抗菌材料。

2. 采用微电脑控制，冰能力高，制冰成本低。

3. 箱体设计紧凑，占地面积小，可落地也可以半台式放置。

4. 制冰形状为碎花型。

5. 采用品牌压缩机，制冰量速度≥130kg/天，储冰量≥40kg。

6. 具备可调节脚4个。

二、配置需求：

1、制冰机1台

2、冰铲1把

3、进水管1根

4、出水管1根

包组G5   超声破碎仪	1台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于组织标本的充分破碎，配备软件，采用中央微机集中控制。

2. 配备液晶显示屏，显示清晰，操作方便。

3. 超声波具有脉冲和连续工作模式，机器带自测功能。

4. 工作频率≥20-25KHz。

5. 随机配备6mm的变幅杆，另外还有其他不同规格的变幅杆可选。

6. 破碎容量≥0.5-500ml。

7. 具备完善的报警功能。

二、配置需求：

1. 超声破碎仪主机 1台

2. 破碎仪箱1个

包组G6   组织研磨仪	1台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于大组织标本的粉碎，处理的样本种类包括植物组织、动物组织、细胞、细菌、酵母和各种中药材组织等等。

2. 3分钟内最大处理量≥64个样本，15秒内最大处理量≥24个样本，可同时对样本进行快速、有效的研磨，包含干磨、湿磨、混合以及均质化处理。

3. 具备不同规格的研磨管可以选择。

4. 配备微机控制系统和液晶触摸显示屏，显示清晰，操作方便。

5. 可储存≥10组自定义研磨程序。

6. 具备制冷功能，可进行低温研磨，最低温度≤-35℃。

7. 采用品牌环保压缩机，符合环保要求，制冷速度快。

8. 具备开盖运行保护功能，研磨过程上盖锁定及紧急情况下快速开锁。

9. 用户可自行设定工作时间，满足不同的实验需要。

10. 研磨平台数(可接纳研磨罐数) >2。

11. 适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢。

12. 最终出料粒度≤~5μm

二、配置需求：

1、组织研磨仪1台;

2、约2ml*24金属适配器1套

3、3MM研磨钢珠1瓶，5MM研磨钢珠1瓶

4、2ml研磨管1包（≥500支）

包组G7   恒温金属浴	2台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

2. 温控范围≥-10℃-100℃。

3. 升降温速度快，控温范围≤±0.5℃，温度均匀性≤±0.3℃，显示精度≤0.1℃。

4. 时间可以根据实验需要进行调整，最大定时范围≥99h。

5. 配备15*0.5ml+20*1.5ml离心管模块。

二、配置需求：

1.恒温金属浴2台

包组G8   恒温水浴锅	5台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于加热实验及组织切片摊片等。

2. 控温范围≥RT+5-100℃，恒温波动度≤±0.5℃，分辨率≤0.1℃。

3. 容积≥10L。

二、配置需求：

1. 恒温水浴锅5台

包组G9   恒温振荡器	2台

一、主要用途及技术参数需求

1. 可常开也可定时，最大定时≥120分钟。

2. 震荡幅度≥20mm。

3. 工作尺寸≥700*600*250

二、配置需求：

1.恒温振荡器2台

2.电源线2件

3.工具2套

4.积水盘2件

包组G10   磁力搅拌器	4台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于样本制备时混匀，标准加热搅拌器，可自动判别搅拌子逃脱。

2. 最大搅拌量≥20L，搅拌子最大长度≥80mm，工作盘尺寸≥180*180mm。

3. 配备无刷直流电机，搅拌速度可调，最大搅拌速度≥1500rpm。

4. 加热温度范围≥RT-500℃，温度可实时显示。

二、配置需求：

1. 磁力搅拌器4个

2. 每台搅拌器配约30mm和80mm转子各2个

包组G11   旋涡振荡器	3台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于高速漩涡状形式快速、均匀、彻底混匀液体、粉末等。

2. 多元功能，碗型振动台和平台型振动台双重提供。

3. 转速≥2800转/分。

4. 具备多种工作方式：连续、点数、无极调速

二、配置需求：

1.旋涡振荡器3台

包组G12   掌上离心机	5台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于EP管、PCR管离心。

2. 最大离心力≥12000rpm。

3. 配备转子容量约0.2/0.5/1.5/2.0ml*8/0.2ml*PCR8排管。

4. 配备直流电机，可连续运行。

二、配置需求：

1.掌上离心机5台

2.不同型号转子5套

包组G13   低速大容量离心机	1台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于生物样本的离心，实验预处理必备。

2. 最大转速度≥5000r/min，转速精度≤10r/min。

3. 最大离心力≥4300xg。

4. 最大容量≥4*500ml。

5. 离心时间可根据需要调整，满足不同的实验需求。

二、配置需求：

1. 低速大容量离心机1台

2. ≥64*5ml水平转子1个

3. ≥32*15ml管架1个

4. ≥8*50ml管架1个

包组G14   4度水平摇床	5台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等。

2. 采用水平圆周振荡运转方式。

3. 回旋半径约15mm。

4. 频率范围≥100～350转/分。

5. 运行时间可以根据实验需要调整。

6. 可实时显示转速和运行时间。

7. 托盘尺寸≥330×330mm。

二、配置需求：

1. 4度水平摇床5台

包组G15   脱色摇床	4台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于蛋白转印后脱色、封闭摇匀。

2. 运转方向：上下/圆周。

3. 上下摆动幅度≥±7度。

4. 最大摇摆频率≥80rpm，承重≥3kg，托盘尺寸≥300*220mm。

二、配置需求：

1. 脱色摇床4台

包组G16   酶标板振荡器	1台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于重悬液体、混合试剂、混合缓冲液与乳液、ELISA试验、药品提取、血液样品振荡混匀、DNA提取实验、杂交实验、细胞培养等。

2. 温度可根据需要调整，调节范围≥环境温度+5~65℃，温控精度≤0.1℃，温度均匀性≤±1℃。

3. 转速可调，最大转速≥1200rpm。

4. 具备定时功能，满足不同的实验需求。

5. 具备LED显示屏，可实时显示机子运行状态。

6. 有带电恢复功能，最大容量≥4个微孔板或2个试管架。

7. 摇板尺寸≥270x180mm

二、配置需求：

1. 酶标板振荡器1台

包组G17   烤片机	2台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于组织切片烤干。

2. 全自动运行。

3. 温度可调，范围≥室温-90℃连续可调，自动恒温

4. 控温精度≤±1℃

二、配置需求：

1.烤片机2台

包组G18   摊片机	2台

- 一、主要用途及技术参数需求

1. 用于组织切片摊片。

2. 全自动运行。

3. 温度可调，范围≥室温-90℃连续可调，自动恒温

4. 控温精度≤±1℃

5. 整机尺寸≥34*34*12CM

二、配置需求：

1. 摊片机2台

包组G19   包埋机	1台

- 主要用途及技术参数需求

- 用于开展分子病理实验时组织的脱水后的包埋。

- 流蜡大小可调，适用与多种不同的组织标本。

- 工作台面可预热包埋盒模子≥20个

- 微电脑自动控制技术，温控准确，稳定可靠，石蜡槽，工作台面与内置预热槽温度可调，调节范围≥55℃-75℃。

- 具备显示屏，可清楚显示设备运行状态，人体工程学设计，操作简便，支持戴手套操作。

- 配备适合批量作业的超大容量储蜡缸，蜡缸密封性能好，不漏蜡，容量≥4升。

- 包埋模子与预热槽可随意互换，并可拆卸，方便清理。

- 配备排蜡系统，避免石蜡在工作台面上聚集，方便清理。

- 具有冷台，提高工作效率，操作方便，调节温度≥-20摄氏度-常温。

- 具备照明系统。

- 全金属外壳，可用二甲苯或环保除蜡剂清洁。

- 配有镊子加热孔。

二、配置需求：

1. 包埋机热台主机1台

2. 石蜡槽盖2个

3. 石蜡收集盘2个

4. 包埋盒模子预热槽2个

5. 镊子擦放处1个

6. 包埋机冷机主机1个

包组G20   鼓风干燥箱	4台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于实验物品高温烤干、烘干、灭菌。

2. 控温范围≥RT+10-200℃，温度分辨率≤0.1℃。

3. 温度均匀度≤±3%。

4. 内胆尺寸约1000*600*1600mm。

5. 载物托架≥5个。

6. 定时范围可根据需求调整，满足不同的实验需求。

二、配置需求：

1. 鼓风干燥箱4台

包组G21   2-8度医用冷藏箱	5台

一、主要用途及技术参数需求

1.用于冷藏储存生物样本。

2.温度控制范围≥2℃～8℃

3.有效容积＞1000L

4.采用品牌压缩机，噪音低。

5.配备多个风扇，箱内温度分布更均匀，降温更迅速。

6.具备照明系统。

7.底部前后具备4个万向轮,自带锁止功能，方便移动安放。

8.具备通讯接口。

9.具备完善的报警功能，仪器不正常工作时会自动报警。

二、配置需求：

1.2-8度医用冷藏箱5台

- 钥匙5套

包组G22   冷藏冷冻冰箱	1台

一、主要用途及技术参数需求

1.用于冷藏冷冻试剂及样本。

2.立式，上下双门，有效容积≥450L（冷藏≥220L、冷冻≥200L）

3.采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

4.具备高精度微电脑温度控制系统，内置上下室温度传感器，确保运行状态安全稳定。

5.具备双压缩机双系统，冷藏室和冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

6.具备高亮度数码温度显示，冷藏室和冷冻室温度分区显示，冷藏室温度控制范围≥2℃～8℃，冷冻室温度控制范围≥-10℃～-30℃。

7.具备完善的声光报警功能，仪器不正常工作时会自动报警。

8.底部前后具备4个万向轮,自带锁止功能，方便移动安放。

9.箱体配锁，一锁可锁两室，可以选配外挂锁。

10.内置照明系统，箱体内部一目了然。

11.具备485/R232接口和远程报警接口。

12.具备温度记录打印机，打印时间间隔可调。

13.标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储数据。

二、配置需求：

1.冷藏冷冻冰箱1台

2.钥匙1套

包组G23   负20度试剂保存箱	5台

一、主要用途及技术参数需求

1.用于生物试剂及样品的保存。

2.温度范围≥-10°C～-30°C可调节，控温精度≤0.1℃，有效容积≥800L。

3.具备微电脑控制，可实时显示箱内温度。

4.具备完善的报警功能，仪器不正常工作时会自动报警。

5.箱体配锁，也可以配置暗锁或外挂锁，实现多人管理。

6.配备内门，密封保温效果好。

7.配备品牌压缩机和风机，运行噪音低。

8.配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。

9.具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等。

10.具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档。

11.可选配温度记录仪、打印机、USB接口，实现温度数据的纸质保存、打印，通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性。

二、配置需求：

1.负20度试剂保存箱5台

2.钥匙5套

包组G24   负80度超低温保存箱	4台

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于细胞、组织标本的冻存储存。

2. 温度可控范围≥-50℃~-86℃，降温速度快。

3. 有效容积≥860L，2ml冻存管最大样本储存量≥61000,0.5ml冻存管最大样本储存量≥89000。

4. 采用品牌压缩机和风机，运行稳定，噪音低。

5. 具备内门，有效保证柜内温度。

6. 标配膨胀罐，当制冷系统因环境温度过高及其它原因而导致系统压力过大时，用于吸收系统压力，以维持压缩机正常运行，保障样本安全。

7. 具备微电脑自动控制，可实时显示箱内温度。

8. 具备完善的报警功能，仪器不正常工作时会自动报警。

9. 标配万向脚轮以及止动底脚。

10.标配冷凝器过滤网，位于机身前面右下侧，开拉式设计，便于更换和清洗。

11.配备图表温度记录仪，可连续记录≥7天温度，符合验证和法规要求。

12.标配3个可调隔板，钥匙1套，冰铲1把。

13.具有开机延迟保护功能以及显示屏密码保护。

14.每台冰箱同时配备标准尺寸冻存盒1000个。

二、配置需求：

1.负80度超低温保存箱4台

二、商务要求

1、供货时间：国内有现货及国产设备签订合同后30天内。

2、标的提供的地点：南方医科大学第三附属医院指定地点。

3、安装调试验收要求：1）供应商确保设备安全无损地运抵院方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。2）双方共同对设备进行开箱清点检查验收(按配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，供应商应及时安排更换，按照院方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给院方造成损失的，供应商应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。3）设备到货后，供货商应在5天内安装调试完成。4）供货商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。5）设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。6）供应商在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，向院方提出验收申请，若院方确认项目实施情况符合验收标准，在供应商提出验收申请5-10个工作日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待供应商整改合格后，再向院方提出验收申请。验收合格后，双方在院方《验收合格单》上签字确认。7）验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。8）供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致院方无法使用合同设备或造成院方损失的，供应商赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、院方因不能使用合同设备造成的损失，包括院方如约使用合同设备后可以获得的利益、院方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4、付款方式：

说明：以下为5万元（不含）以下销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满3个月甲方向乙方支付90%的合同款，即￥     （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

4.3设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付10%的合同款，即￥     （人民币        ）。

4.4乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为5万元（含）至10万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付20%的合同款，即￥     （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥     （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付30%的合同款，即￥     （人民币        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为10万元（含）至50万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付15%的合同款，即￥     （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥     （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付35%的合同款，即￥     （人民币        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为50万元（含）以上销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款，即￥     （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥     （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满12个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥     （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.5设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付30%的合同款，即￥     （人民币        ）。

4.6乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5、售后服务要求：1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）免费保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）；4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时；6）软件免费重装及升级；7）提供数据采集接口协议。

- 第三部分 材料基本目录

| 1 | 产品信息明细表 |
| --- | --- |
| 2 | 经销公司证件复印件 |
| 3 | 经销公司法定代表人资格证明书 |
| 4 | 经销公司法定代表人授权委托书 |
| 5 | 近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明 |
| 6 | 产品售后服务承诺函 |
| 7 | 用户需求偏离表 |
| 8 | 产品技术参数及配置清单 |
| 9 | 产品彩页或彩图 |
| 10 | 产品证件复印件（医疗器械注册证、强制性产品认证证书等，如有） |
| 11 | 同型号设备用户名单（近三年） |
| 12 | 每个产品三份或以上广州市用户合同/发票/中标通知书/进关单 |
| 13 | 产品销售授权委托书（所报价产品中同品牌产品超过10 万元以上的） |

说明：

- 以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 同时报价多个包组，第1-6项无须重复提供，第7-13项按每个包组顺序放置。

- 材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第四部分  合同文本格式

设备购销合同

（本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

立项名称

南方医科大学第三附属医院

设备购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格（技术参数及配置清单见附件）：

| 包组号 | 设备名称 | 规格型号 | 厂家/ 产地 | 单位 | 数量 | 成交单价 | 成交总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ￥ | ￥ |
| 合计 | 人民币（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(￥.00） |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至甲方指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

2. 设备的交付期与交货地点

乙方在合同生效的_   _天内将设备运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在设备运至甲方所在地前  5   天书面通知甲方设备主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在__5__天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6乙方在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，向甲方提出验收申请，若甲方确认项目实施情况符合验收标准，在乙方提出验收申请5-10个工作日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待乙方整改合格后，再向甲方提出验收申请。验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式（说明：根据成交总金额选择付款方式，同时删除其余三种付款方式及全部红色字体说明）

说明：以下为5万元（不含）以下销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满3个月甲方向乙方支付90%的合同款，即￥     （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

4.3设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付10%的合同款，即￥     （人民币        ）。

4.4乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为5万元（含）至10万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付20%的合同款，即￥     （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥     （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付30%的合同款，即￥     （人民币        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为10万元（含）至50万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付15%的合同款，即￥     （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥     （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付35%的合同款，即￥     （人民币        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为50万元（含）以上销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款，即￥     （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥     （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满12个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥     （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.5设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付30%的合同款，即￥     （人民币        ）。

4.6乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用、检测校正等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在_   _年_   月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方或厂家授权的售后服务公司负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_  _小时（保修单位：     报障电话：     ），__  _小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告    小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5乙方负责本合同软硬件的终身维护并应提供优质的服务；保修期内免费维保，定期免费预防性维护保养次数，不少于     次/年。保修期满后，每年的维保费不高于此合同价的8%，原厂全保（如人工费、配件费、设备保养费等）费用为不高于   元/年。

7.6乙方应储备足够的易损易耗零配件备库；保修期满后，按不高于或等于其在响应文件中提供的易损易耗零配件清单中的单价供应(见下表)。

7.7维保服务期间国家政策调整原因导致软件功能需调整的，乙方需按要求免费提供调整服务，维保年限按甲方要求。若因乙方原因不能提供服务导致的甲方一切损失，由乙方负责。

7.8提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由乙方承担。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式_  _份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、响应文件、采购文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的响应文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 15.特别规定：

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院          乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：

附件：设备参数及配置清单、配套试剂/耗材单价

- 第五部分  响应文件参考格式

南方医科大学第三附属医院

科技大楼配套科研设备(第一批国产)

口 正本

口 副本

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司固话：

联系邮箱：

1、产品一览表

公司名称：                                       联系人：

| 包组号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商 及原产地 | 数量 | 保修期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 必须与彩页名称一致 （要写《医疗器械注册证》上全称 | 与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致 | 与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致 |  | 整机保修 年 |

1）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

2）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级□数据采集的接口协议

3）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

4）对场地安装要求（如基建、防护、屏蔽、供电、供水、供气、信息化）及操作人员资质要求（如有则提供）

5）主要零配件报价：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 描述 | 计数单位 | 数量 | 配件单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可按需要自行补充表格 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

6）配套使用耗材/试剂（如有必须填写下表，否则后期无法引进）

| 序号 | 生产厂家 | 耗材名称 | 注册证号 | 注册证到期日期 | 规格型号 | 计量 单位 | 报价（元） | 用户名称/ 发票价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必须为《医疗器械注册证》上注册人名称 | 必须与《医疗器械注册证》上产品名称一致 |  | ****年 *月*日 | 必须为《医疗器械注册证》附表/附件内容相符 | 可销售的最小单位 |  |  |

2、经销公司证件复印件

营业执照、

报价产品为第三类医疗器械：医疗器械经营许可证

报价产品为第二类医疗器械：医疗器械经营备案凭证

若为分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司证件复印件及授权

3、经销公司法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证人像面

此处粘贴法定代表人

身份证国徽面

4、经销公司法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院科技大楼配套科研设备(第一批国产)采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证人像面

此处粘贴授权代表

身份证国徽面

5、近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明（可自拟）

我公司在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。若在本次设备/耗材（试剂）/服务采购活动的全过程中，被查实我公司上述承诺不属实，则院方有权取消我公司报价及成交资格。

特此承诺。

公司名称（盖章）：

日期：

- 6、产品售后服务承诺函

格式自拟

- 7、用户需求偏离表

- 技术参数及配置需求偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、商务要求偏离表

| 序号 | 院方商务 要求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 8、产品技术参数及配置清单

格式自拟

- 9、产品彩页或彩图

格式自拟

- 10、产品证件复印件

若所报产品为第一类医疗器械：医疗器械备案凭证

若所报产品为第二类、第三类医疗器械：医疗器械注册证

若所报产品为消毒产品：新产品卫生许可批件/非新产品卫生安全评价报告

若所报产品属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》：《中国国家强制性产品认证证书》

11、同型号设备用户名单（不限于提供业绩佐证材料的用户）

| 产品品牌型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置单位名称 | 型号 | 购置年月 | 数量 |
| 可按需要自行补充表格 |  |  |  |

- 12、每个产品三份或以上广州市用户合同/发票/中标通知书/进关单

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院合同、发票复印件

- 产品销售授权委托书（所报价产品中同品牌产品超过10 万元以上的）

格式自拟