报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件（评审/调研当天使用）送/寄到评审地点。

- 评审/调研时间：预计将于2022年06月17日（具体时间待定）.

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单（详见附件一）

（一）项目概况

广东省骨科研究院科技大楼修缮项目（一期）实验台柜采购

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省骨科研究院科技大楼修缮项目（一期）实验台柜采购 | A0609 | 批 | 1 | 否 |

（三）技术商务要求

2技术要求（详见附件二图纸）

2.1边台、中央台、角柜

通用技术要求、设计制造标准

《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）；

《实验室家具通用技术条件》（GB24820-2009）；

《美国科学设备暨实验室家具国际协会》SEFA8M（实验室等级钢制柜体要求）。

承重要求

每延米承重≥400kg；

抽屉承重≥40kg； 1.2.3门板承重≥90kg； 1.2.4箱体层板承重≥40kg。

实验台标准尺寸为L*1500（750）*850（mm）长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线：1000mm（含）以下≤2mm；1000mm（含）以上≤3mm。

实验台使用模块化任意组合，主箱体采用现代积木组合、分上中下三层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，书写操作位配置可拆装式背板方便安装维护，中间水盆台凹进式设计方便上下水的安装维护，桌面配置多功能铝合金试剂架及智能光感电动上翻门吊柜（根据实际选配）。

钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥7 5μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；

底座柜：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈；底座柜通过SEFA8M2016检测。【提供有CMA资质的第三方检测报告复印件并提供原件核查】；

门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用；

抽屉:抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料。

上梁：使用专用模具拉伸成型的1.2mm铝型材，美观大方，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面更平整，承重能力更强；实验台上梁检测标准依据：《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》、QB/T4767-2014《家具用钢构件》。【实验台上梁应符合以下检测并能提供有CMA资质的第三方检测报告复印件，提供原件核查】：

符合硬度检测: ≥2H，合格；

符合冲击强度检测：冲击高度检测400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，合格；

符合耐腐蚀检测：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3m m外，应无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象，合格；

符合附着力检测：应不低于1级，合格；

符合抗盐雾检测：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/㎡,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），合格；

厚度：提供厚度实实测值。

地围：使用专用模具拉伸成型的1.2mm铝型材结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学，美观实用；地围通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》、QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准检测。【符合以下检测并能提供有CMA资质的第三方检测报告复印件并提供原件核查】:

符合硬度检测: ≥2H，合格；

符合冲击强度检测：冲击高度检测400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，合格；

符合耐腐蚀检测：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象，合格。

符合附着力检测：应不低于1级，合格；

符合抗盐雾检测：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/㎡,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），合格。

厚度：提供厚度实测值。

五金配件

导轨：采用实验室专用三节静音导轨，不用任何工具可自由拆装，导轨的拉动顺畅耐久和高承重需达到以下的要求；

参照QB/T2454-2013检测：滑轨耐久性测试可达60000次；滑轨耐久性测试在载荷46Kg（包含测试抽屉自重）情况下不得对可延伸零件的前端提供支撑，轻柔打开闭合可延伸零件60000次。【提供检测报告复印件】； 5.1.2拉出安全性测试可达15次；

在载荷46Kg（包含测试抽屉自重）以0.2m/s的速度将抽屉朝拉出终点挡板拖拉15次，拉力在抽屉导轨移动到终端位置还剩10MM时停止。测试后，可延伸零件及其部位无变形、损坏、拉托和功能丧失；

中性盐喷雾测试，48小时，结果达到7级或以上；检测依据参照ISO9227:2017人造气氛腐蚀测试—盐雾测试。以中性盐喷雾测试，盐液浓度为5%氯化钠溶解在95%的蒸馏水中，48小时，基于ISO10289:2001的标准，结果达到7级。

合页：采用模具成型2.0mm厚五节转轴304不锈钢合页，门开启角度达到270°；

拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用。

实验室台面: 采用13mm厚实芯理化板台面。

台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材，不采用牛皮纸为基材结构，不弯曲不变性，台面表面采用EBC电子束固化技术，表面光滑细腻，抗菌耐磨。台面需提供由第三方检测机构出具的EBC技术的使用证明（检测报告复印件加盖公章）;

台面板需依据GB/T17657-2013测试标准，提供至少41种化学试剂报告，其中至少包含硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级（检测报告复印件加盖公章）。台面板需提供SEFA3.0测试报告（检测报告复印件加盖公章）;

台面按国家标准GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行检测(检测报告复印件加盖公章):

表面耐高温性能为:试件表面无裂纹；

表面耐水蒸气性能 5级,表面耐香烟灼烧性能 5级, 表面耐干热性能5级, 表面耐湿热性能5级，无明显变化；

24h吸水率:0.1%；

尺寸稳定性:横向和纵向均需一致,0.1%。

为保证实验室空气质量及工作人员安全，台面板TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环己烯最大预测浓度为6.5ug/m³（提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告复印件加盖公章）;

提供中国国家认可的第三方检测机构出具的甲醛报告，要求采用GB18580-2017标准，结果为：未检出，即小于0.

01mg/m3，(检测报告复印件加盖公章);

提供森林认证认可计划PEFC证书（检测报告复印件加盖公章）。

根据需要配置三抽储物柜或储物柜。

三抽储物柜——检测标准依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》、QB/T4767-2014《家具用钢构件》，符合以下测试并能提供国家认可的第三方检测报告复印件。

检测内容包含以下内容：形状位置公差、外观要求、安全要求、（耐腐蚀要求48h乙酸盐雾试验（ASS）不低于7级）、力学性能、柜体厚度：提供厚度实测值。

边台（钢铝混合结构）通过第三方检测，检测标准依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T35

607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T4767-2014《家具用钢构件》,符合以下测试并能提供国家认可的第三方检测报告复印件(加盖制造商公章作为产品技术证明文件)。

形状位置公差、外观要求、安全要求、操作台台面理化性能、48h乙酸盐雾、操作台力学性能（其中持续垂直静载荷要求2kg/dm2，24h；垂直冲击试验要求200mm）、操作台耐久性（其中水平耐久性要求200N，10000次；垂直耐久性要求400N，10000次）；

甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素；

柜体厚度实测值。

2.2通风柜

通用技术要求设计制造标准

《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）；

《实验室家具通用技术条件》（GB24820-2009）；

《美国科学设备暨实验室家具国际协会》SEFA8M（实验室等级钢制柜体要求）；

《EN17175》。

承重要求

通风柜台面承重≥800kg；

下柜箱体承重≥150kg；

产品须符合的技术要求

型号：台式。

规格尺寸：1500*1010*2350mm；长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm；1000mm以上≤3mm；

生产工艺及技术要求：

铝合金生产工艺技术要求

使用6063-T5国标铝锭经专业模具拉伸成型后，由专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工后，用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂经高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室通风柜度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；

钢制部件生产工艺技术要求

所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂经高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；

高压热固树脂板生产工艺技术要求

高压热固树脂板经数控切割、CNC专用刀具开孔、铣槽、修边倒角、所有外露边缘需平整光滑不刮手。

重要组件的相关技术要求：

前立柱使用136*200专用模具拉伸成型铝合金制作，型材壁厚＞2mm，带可拆装前多功能设备安装面板，拆卸面板不需要任何工具方便安装维护；立柱中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装；

两侧外侧板为12.7mm高压热固树脂板经CNC加工成型，具有耐酸防腐耐高温功能；

移动门模块。

移动门模块为专用模具成型铝合金边框使用模块化设计可根据需求选配单件或可左右移动的双件6mm夹胶玻璃，破裂不飞溅，配置450mm抬起限位，使视窗高度在操作人员的呼吸区以下，建立一个人员与柜体内有害物质的隔离区多方位保障实验操作人员安全；

使用无挡边传动轮设计防止同步带和同步轮的边框摩擦降低同步带寿命，并产生噪音增加门的升降重量，配合静音传动带，单门通风柜手动抬起力＜30N，双门通风柜手动抬起力＜50N，验收时根据本项要求验收；

传动机构配备自动锁止装置传动皮带断裂后，移动门不坠落，可停任意位置单门通风柜手动；

新理念多路补风进气，避免人员走动紊流，结合空气学设计导流板防止柜内气体产生涡流；

所有插座为至少IP44防护等级确保通风柜体内潮湿环境下的用电安全；

模块化内胆设计，根据实验需求可选陶瓷、PP、理化板、玻璃等，适用不同实验环境；

导流层内设置冷凝水自动收集装置，冷凝水自动排放到下水管道防止滴漏，提供冷凝水自动收集装置的设计方案及 相关说明；

金属材质机械式设计操作面板，美观、大方，避免电阻触屏按钮因实验操作人员手上带有保护手套时无法操作产生 意外；

模块化设计具有可扩展多功能接线盒使用航空接线标准所有接头为USB或485标准接头。

风速及烟雾测试要求

面风速要求：取柜内（不少于）15个点进行检测，平均面风速要求为0.5m/s±0.02（提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的风速检测报告）；

烟雾测试：流动视觉－局部视觉：须无溢出，烟雾且排尽。流动视觉－大体积视觉：须无溢出，烟雾且排尽。

示踪气体浓度：浓度控制等级小于0.05ppm。外沿扫描浓度：浓度控制等级小于0.05ppm。视窗移动浓度：浓度控制等级小于0.05ppm。

提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的风速及烟雾测试检测报告，检测报告的结果符合上述要求。

储物柜：

采用片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μ m厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈；门板采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用；储物柜通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》检测，检测项目包含：形状位置公差、外观要求、安全要求、耐腐蚀（耐腐蚀要求48h乙 酸盐雾试验（ASS）不低于7级）、力学性能、柜体厚度（实测值），提供合格的第三方检测报告复印件，加盖生产厂家公章；

台面要求：

台面：采用19mm厚度环氧树脂台面为由里到外一体透芯，台面刮花或用久后可打磨修复翻新，而且台面切开断面无分层现象，杜绝表面使用胶衣涂层的假环氧树脂板材，台面厚度偏差不超过正负10%，并可做无缝拼接，验收时根据本项要求验收。

所提供的环氧树脂台面必须不低于以下技术参数性能:

A.理化性能:

通过国家认可的第三方检测机构检测，按照GB/T17657-2013室温24小时加盖玻片和不加盖玻片检测，其中乙醇（9 9%）、铬酸（60%）、甲醛（40%）、苯酚（10%）、二氯甲烷、氢氟酸（48%）、次氯酸钠（20%）、品红、氯仿、亚甲蓝、AgNO3溶液（1%）、MgCl2溶液、CuSO4溶液、甲苯、正己烷、高锰酸钾饱和液、氢氧化铵（28%）、柠檬酸（10%）、硝酸（68%）、四氢呋喃、硫酸（77%）、二恶烷、三氯乙烯、可乐、碘酒、三氯甲烷、石脑酒、次氯酸钠、正己烷、重铬酸钾（10%）、氯化锌饱和液、红药水、药膏、汽油、萘测试结果均达到表面无明显变化的最好级别5级。提供具有CMA资质的第三方检测机构出具合格的检测报告复印件，并提供原件核查。

B.物理性能：

热变形温度(0.45MPa)（检验方法：GB/T1634.2-2004）测试结果：241度。提供具有CMA资质的第三方检测机构出具合格的检测报告复印件，并提供原件核查。

表面耐干热性能(650°C)（检验方法：GB/T176572-2013）测试结果：5级无变化。提供具有CMA资质的第三方检测机构出具合格的检测报告复印件，并提供原件核查。

密度（检验方法：GB/T17657-2013）测试结果：≧2.00g/cm。

压缩强度（检验方法：ASTMD795-10）测试结果：≧230MPa。

弯曲强度（检验方法：ASTMD790-15）测试结果：≧78MPa。

洛氏硬度（检验方法：ASTMD785-02）测试结果：≧120。提供具有CMA资质的第三方检测机构出具合格的检测报告复印件，并提供原件核查。

吸水率（检验方法：ASTMD570-98）测试结果：低于0.01%。

垂直燃烧（检验方法：GB/T2408-2008）测试结果：V-0级。

挥发物的限量（检测方法：GB 18586-2001）测试结果：未检出。

拉伸强度（检测方法：ASTMD638-14）测试结果：≧50Mpa。

台面须提供甲醛检测报告,检测标准参照GB18580-2001。要求甲醛释放量为未检出。

用火燃烧测试样块时无刺激性有毒气味产生，绿色环保,对人体的伤害降到最低。

供应商投标时须提供 ：提供符合或优于上述台面技术参数指标的具有CMA资质的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖生产厂家公章，缺一不可；厂家为上述文件的真实性负法律责任，中标出货时需提供生产厂家供货证明函方能验收；供应商投标时须提供环氧树脂台面厂家针对此项目出具的投标授权书原件和质保服务承诺函原件

2.3合金试剂架

铝合金多功能组合功能柱试剂架，方形外圆角设计形美观、安装方便、牢固承重性能好单层承达到50kg。

功能立柱（合金理化板结构)：采用两支125*50mm专用铝型材加实验室防潮、防腐抗倍特板完美组合，宽度、根据配置水、电、气管线的需求空间调整；，功能柱内部水、电、气等管线采用分隔安装；配置可安装插座、水龙头、气体拷    克等终端设备的铝合金功能面板；面板可拆卸（面板与功能柱之间不需用螺丝固定）。

功能主柱（面板）通过GB/T7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》检测，提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的耐污染、耐划痕（抗倍特普通型板（CGS））检测报告复印件，并提供原件核查。

可调节试剂存放层板，采用12mm钢化喷砂玻璃，两侧为专用铝合金托梁外加椭圆铝合金护栏，托梁配合功能柱上专业

设计的钩槽固定在功能柱上，层板可以无限制任意调整高度；铝型材数控切割、铣、钻、刨后做喷涂处理；每层承重为≥ 50kg。

2.4吊柜

结构：全钢结构，玻璃掩门。

柜体：优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂。 柜面板：优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂。层板：优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂。 拉手：一字型暗拉手。

铰链：全开105度铰链。

2.5更衣柜

结构：全钢结构，上下实掩门。

柜体：优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂。 柜面板：优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂。层板：优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂。 拉手：一字型暗拉手。

铰链：全开105度铰链。

挂衣配件：带不锈钢挂衣通条。鞋格：底部带一层鞋格。

2.6资料柜

结构：全钢结构，上玻璃下实掩门。

柜体：优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂。 柜面板：优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂。层板：优质1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂。 拉手：一字型暗拉手。

铰链：全开105度铰链。

2.7危险品柜结构：全钢结构。

材质：双层优质钢板，双开门，带双锁。

层板：带两层镀锌钢制层板，具有150公斤承重力，钢制内存，防火、防爆性能好。容积：45加仑/170升。

2.8水龙头(单口、三口水龙头)

产品描述

实验室水龙头为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。辅以底部安全紧固结构，避免因台面吸水膨胀而引起龙头断裂；可搭配肘动把手防止造成二次污染。

设计参数

环保等级：实验室水龙头获得中国节水产品认证(新版本GB25501-2019)，达到国家级的节能环保高标准，节水认证对产品的流量均匀性、抗水压机械性和阀芯密封性等性能进行多维度的检测。

生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。

涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。

过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。

把手：旋钮或者肘动两种开关方式任意选择，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 可加接与水龙头同品牌的抽真空水嘴或者防溅滤水器。

性能参数

阀芯：20万次寿命试验。

把手：有效抵抗实验室细菌。

水嘴：符合GB 25501《水嘴水效限定值及水效等级》、GB18145《陶瓷片密封水嘴》，可拆卸材质可选铜或PP带防溅滤水器。检测公司出具的有效的报告。

阀体强度试验：2.5MPa，关闭阀芯，打开出水口，稳压60s，阀体无变形、无渗漏。连接件密封性能：1.6MPa，关闭阀芯，打开出水口，稳压60s，无渗漏。

阀芯密封性能：1.6MPa，关闭阀芯，打开出水口，稳压60s，无渗漏。上密封性能：0.4MPa，打开阀芯，关闭出水口，稳压60s，无渗漏。

盐雾试验：涂镀层按GB/T10125进行24h酸性盐雾试验后，达到GB/T6461标准中10级的要求。

陶瓷片硬度：陶瓷片硬度≧1000HV5（综合老化试验：紫外辐射暴露依据ISO4892-3:2016循环1&ISO105-A02:19 93/Cor.2:2005。

供应商投标时须提供 ：提供符合或优于上述性能参数指标的具有CMA资质第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖生产厂家公章，缺一不可；厂家为上述文件的真实性负法律责任，中标出货时需提供生产厂家供货证明函方能验收；厂家    针对此项目出具的投标授权书原件和质保服务承诺函原件。

需提供文件

中国节水产品认证试验报告，国家认可的产品责任险保单。

2.9PP水盆

产品描述

实验室水槽/杯槽，作为实验室重要的配件，与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。杯槽可   用在实验室通风柜中。鉴于实验试剂的酸碱性质，建议使用自带溢水功能的水槽，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽/杯槽材质为PP防腐蚀材质。须搭配PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象。

设计参数

材质：所有PP制品均采用高品质新材料，绝无回收料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气    造成污染，不会危及实验人员的身体健康。

抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。

韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。

耐腐蚀性：高密度PP材质浸泡在52种包括王水在内的试剂中，24小时后没有变化，具有超强耐腐蚀性。平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。

底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。

去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。

槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。

可配置自带溢水功能的水槽，可防止无人看管实验过程而造成水漫溢台面、进而浸泡地面的情况。

配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象，以及隐蔽工程的漏水问题。

性能参数

化学性能：PP水槽材质通过浸泡试验，在常温下将样块浸泡在下列试剂中24小时后没有变化。提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告复印件，并加盖生产厂家公章，缺一不可；供应商投标时须提供厂家针对此项目出具的投标授权书原件和质保服务承诺函原件。

40%硫酸；

40%硝酸；

40%盐酸； 王水；

40%氢氧化钠；

40%氢氧化钾；

10%硫化钠；

99.5%四氯化碳；

99%氯仿；

99%乙醇；

乙醚（分析纯）； 丙酮（分析纯）； 甲苯（分析纯）； 1%高锰酸钾；

双氧水（分析纯）；

2%碘酒；

2%红药水；

福尔马林（分析纯）； 甘醇（分析纯）； 1%硝酸银；

1%酚酞；

1%溴百里香酚兰；

1%甲基橙；

10%硫酸铜。

2.10紧急冲淋洗眼器

产品描述

为了有效解决产品关节连接处漏水问题，且方便日后检修，采用插入式管道。紧急冲淋洗眼装置是当眼睛或身体裸露部位接触到有毒有害或腐蚀性化学物质时，工作区域必须配备的快速冲洗的紧急救援设备。紧急冲淋洗眼装置必须按照GB/ T38144.1-2019《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1部分：技术要求》标准生产并获得第三方的检测认证。

设计参数

  - 管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，检修及部件更换更加便捷；

  - 安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位，冲淋和洗眼也能够在安装时任意选用角度；

  - 材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众；

  - 生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用；

  - 洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置，可以根据现场实际的水压调节理想的出水高度；

  - 冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长；

  - 洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长；

  - 阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或   部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。

性能参数

达到GB/T38144.1-2019标准；

  - 在标准水压下，15分钟内冲淋喷头流量可达到80.3升/分钟；

  - 在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达12.7升/分钟；

  - 冲淋开关能在0.5秒内开启；3.5洗眼开关能在0.6秒内开启。

需提供文件

提供依据GB/T38144.1-2019的检测报告；

提供304不锈钢材质--镍含量报告；4.3提供国家认可的产品责任险保单；

提供具有资质的第三方检测机构出具的GB/T38144.1-2019检测报告复印件，加盖生产厂家公章。厂家为上述文件的真实性负法律责任，中标出货时需提供生产厂家供货证明函方能验收；供应商投标时须提供厂家针对此项目出具的投标授权书原件和质保服务承诺函原件。

2.11投标单位需具备有后续深化设计的能力，能提供实验室家具及配套设施的深化设计。

3商务要求

3.1交货时间：合同签订之日起35天内安装调试完毕并交付使用

3.2交货地点：天河区长兴路295号广东省骨科研究院科技大楼（具体部位详见图纸）

3.3服务期限：

服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

3.4报价包括

（1）货物及零配件的深化设计、制造、包装、运输、安装、调试（含水电接驳等）、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

（2）招标范围内所有设备及配件费；

（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（4）人员培训和售后服务的相关费用。

（5）招投标文件及本合同范围内的全部内容，并包括任何未明确标出的，但本项目合同货物安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。

（6）总包配合费

3.5付款方式

3.5.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

（1） 甲乙双方签订合同后，收到乙方的银行履约保函、请款函、相应金额的合规发票后，20个工作日内甲方支付合同总价的30%给乙方；

（2）全部货物交付给甲方，安装调试完毕并验收合格后，甲方在收到乙方请款函及相应金额的合规发票后20个工作日内，甲方支付至结算总价的65％给乙方；

（3） 甲方在验收合格满2年后收到乙方请款函及相应金额的合规发票后20个工作日内不计利息支付合同剩余价款给乙方。

3.5.2乙方逾期提供相应的发票及付款凭证等，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

3.5.3结算以实际安装数量结算。货物尺寸变化在-10%或+15%以内的，不作为新增部分，超出上述范围的，以实际安装尺寸结算。新增内容，按相似形状，以报价的单个的综合价格，折算延长米单价结算。结算货物总价不能超出合同价的10%。

3.6产品配送要求

运输最大尺寸，请供应商/供应商自行到现场度量现有电梯有效尺寸。（本项目不组织集中勘查）

安装时，天花墙面地面均己装修完成，其拼装锚固方式，不得破坏安装后的见光面原有装饰面。砌体为轻质砖墙，不受力。如对室内装修装饰（包括地板瓷砖）有破坏/损坏，供应商应负责恢复至原样。

本项目实验家具的深化设计风格需符合本项目室内整体装饰效果，颜色色调参照样图，供货商在满足材质、使用、功能等要求的前提下按室内装饰设计要求设计，先提供相关色板供设计选择，确定颜色后进行样品设计，经使用方、监管方、设计方等多方相关单位认可后再按采购量加工生产。

各种货物的采购数量和款式，采购人根据现场的实际情况，有权对所有货物的数量、尺寸和款式增加或减少，最终以采购人实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算。货物尺寸变化在-10%或+15%以内的，不作为新增部分；货物尺寸变化在-10%以上的，结算以实际安装尺寸结算；货物尺寸变化在+15%以上的，按实际安装尺寸结算。新增柜，按相似形状，以投标报价的单个柜的综合价格，折算延长米单价结算。结算货物总价不能超出合同价的10%。

本次采购的实验家具以绿色环保材料为主要基本材料制造，供货商需说明家具在生产制作加工过程中，所采用的主要材料及配件的名称及制造厂家，并提供家具主要图纸及主要剖面图、材料分析单、五金件、辅材分析单等相应技术说明。

3.7服务要求

3.7.1实施服务要求

（1）供应商必须拟定项目进度安排计划，并按照进度安排计划派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关制度。

（2）安装施工期间需做到安全文明施工，不损坏采购人的设备设施，否则原价赔偿。

（3）供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责。

3.7.2售后服务要求

质保期：所有货物提供至少  2 年免费质保，质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用计入投标报价。

质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在报价价格之内。

供应商必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话8小时内派技术人员上门维修,且在48小时（连同前面时间计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供采购人使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如须增加非供应商的货物和配件，供应商应协助解决。

对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。

质保期满后，应采购人要求，供应商应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人方签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件，供应商对货物提供终身维护维修服务,只收取零配件成本费用。

3.7.3培训要求

（1）供应商应提供包括本项目顺利实施的所有培训服务，保证医院人员的使用与日常维护工作。所有的培训费用应计入本次服务总价。

（2）培训内容与课程要求：

提供控制系统操作、使用和维护培训；

提供所提供设备的使用和维护培训；

3.7.4验收

货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

货物应为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。

供应商应将关键货物的使用手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

采购人组成验收小组，按国家有关规定、规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由供应商承担。

货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。

3.8履约保证金： 
（1）提交时间：签订合同后20天内。
（2）金额：合同价的10%
（3）方式：转账/银行保函。
（4）退还说明：在合同期满之日起30天内经甲方确认无其他扣款后全额无息退还。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：广东省骨科研究院科技大楼（一期）实验台柜采购

报价内容：

- 一、总报价：小写           元（大写：           元整）；

- 二、分项报价：（按实验台柜清单列出分项报价）

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | W | H |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、特别声明（如有）：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2022年   月   日

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

后勤物资购销合同

广东省骨科研究院科技大楼修缮项目（一期）

实验台柜采购

南方医科大学第三附属医院

物资购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下物资（以下物资器械均简称为物资）：

1.1物资名称、规格、型号、数量、价格：详见附件设备清单

1.2乙方中标价为   元，合同总价根据双方实际确定的采购数量结算。

1.3合同总价包括广东省骨科研究院科技大楼修缮项目（一期）实验台柜及其附件的深化设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料等）以及安装（含水电接驳）、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期两年内的设备、零配件更换）、运行所需的备品备件和快速的维修保养服务等相关服务的全部费用、垂直运输、安装及调整过程中产生的水、电等费用由乙方和装修施工单位自行协商，报价时应包含。

1.4结算以实际安装数量结算。货物尺寸变化在-10%或+15%以内的，不作为新增部分，超出上述范围的，以实际安装尺寸结算。新增内容，按相似形状，以报价的单个的综合价格，折算延长米单价结算。结算货物总价不能超出合同价的10%。

1.5服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

2. 物资的交付期与交货地点

2.1乙方在2022年7月 30 日前将物资运至甲方所在地、完成安装调试（含水电接驳），逾期将按照第10条规定执行。乙方应在物资运至甲方所在地前2天书面通知甲方物资主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

2.2乙方供货前应到现场测量尺寸，深化设计图纸须由甲方确认后再生产，应提供原装、原厂全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

2.3交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 物资运输、安装和验收

3.1乙方确保物资安全无损地运抵甲方指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费（含水电接驳等）、保险费等费用。货物送到现场后，甲方需及时提供卸货通道、场地清洁，以保证乙方交货、安装进程及产品质量不受影响。如果甲方没有及时提供以上合适的工作环境及配置给乙方，交货时间可相应顺延。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。垂直运输、安装及调整过程中产生的水、电等费用由乙方和装修施工单位自行协商，报价时应包含。

3.2甲乙双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见第15条图纸及配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3乙方安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

3.4本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.5合同物资安装调试完成后10个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.6验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3.7乙方保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同物资或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同物资造成的损失，包括甲方如约使用合同物资后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.1.1 甲乙双方签订合同后，收到乙方的银行履约保函、请款函、相应金额的合规发票后，20个工作日内甲方支付合同总价的30%给乙方；

4.1.2 全部货物交付给甲方，安装调试完毕并验收合格后，甲方在收到乙方请款函及相应金额的合规发票后20个工作日内，甲方支付至结算总价的65％给乙方；

4.1.3 甲方在验收合格满2年后收到乙方请款函及相应金额的合规发票后20个工作日内不计利息支付合同剩余价款给乙方。

4.2乙方逾期提供相应的发票及付款凭证等，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

4.3 结算以实际安装数量结算。货物尺寸变化在-10%或+15%以内的，不作为新增部分，超出上述范围的，以实际安装尺寸结算。新增内容，按相似形状，以报价的单个的综合价格，折算延长米单价结算。结算货物总价不能超出合同价的10%。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供物资的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同物资一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1物资的现场安装和调试。

6.2.2提供物资安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握物资操作使用并能独立工作。

6.2.4在物资调试运行后，乙方应向甲方提供包括物资的原理、物资的结构和框图、物资的调试、物资故障的判断及维修方法、物资的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在物资安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供物资是在2022年6月后生产的全新的、未使用过的物资，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后10天内负责更换符合标准的同型号物资，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长物资保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供免费保修期2年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间24小时（保修单位   报障电话：     ）， 2小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在24小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告72小时内向甲方免费提供相同规格、标准的备用物资作为临时使用。若因乙方没有按时提供备用物资而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期满后，人工费为单次故障不高于 100元；定期免费预防性维护保养次数，不少于 2 次/年。

7.6乙方负责物资的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库；保修期满后，以__成本价 8 折提供的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

7.7在本合同的物资运行期内，乙方应免费提供软件升级和版本更换。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，非人为损坏的乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。

10.索赔条款

10.1 如经相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。如现场不具备安装条件致使交货期限延误的，甲方不得追究乙方责任。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的物资，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的物资均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该物资或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定物资符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式    份，以中文书就，甲方执   份、乙方执  份、采购代理机构  份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3物资的投标文件的技术响应、物资技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.履约保证金：

14.1提交时间：签订合同后20天内。
14.2金额：合同价的10%
14.3方式：转账/银行保函。
14.4退还说明：在合同期满之日起30天内经甲方确认无其他扣款后全额无息退还。

15.图纸及配置清单：详见附件

16.送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

17.特别规定___无__________________________________________________________

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院               乙方：

（盖章）                                      （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                    乙方法定代表人或授权委托人

_________________________                     ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号        通讯地址：

联系电话：020-62784735                        联系电话：

传真：/                                       传真：020-62172880

- 日期：     年    月    日                     日期：     年    月    日

开户银行：建行华景新城支行                    开户银行：

账号：44001580516050265705				       账号：