科研实验设备

采购文件

项目名称：科研实验设备

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

目      录

- 供应商报名须知

- 用户需求书

- 材料基本目录

- 合同文本格式

# 第五部分 响应文件参考格式

- 第一部分 供应商报名须知

贵公司代表：

- 一、报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第三部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@163.com ），收到报名材料且审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内评审会时间另行通知。请报名成功且接到电话和邮件通知后，将响应文件纸质版（按第五部分 响应文件参考格式）一正二副在院内采购评审会前邮寄到以下地址：广东省广州市天河区中山大道西183号内科楼  黎小姐020-62784732，并准时参加远程视频会议。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

五、本单位享受国家进口免税政策待遇，进口货物的报价为设备免税价价款（人民币），并包含所需办理相关外贸业务等服务的的所有费用（设备免税价价款的0.7%），由采购人指定的外贸公司办理进口减免税相关事宜。投标人提供书面承诺函并加盖公章。

- 第二部分 用户需求书

一、技术参数及配置需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 包1

（1）技术要求

①单电极在体电生理系统：

一）主要用途及技术参数需求

- 在体多通道记录技术是采用在体细胞外记录的方法来监测神经元群的同步电活动。该系统包括微电极阵列、数据采集及分析系统。应用这一技术可以同步记录多个脑区的大量神经元的电活动，研究不同脑区的神经元放电在时间和空间上的联系，进而通过分析神经元放电的模式研究大脑对外部事件的编码机制。该技术已经成为研究大脑功能，神经网络以及神经性疾病的重要技术。

- 采集通道数：多款式选择（64通道，128通道等），最高可达512通道（双系统联用可达1024）。

- 处理器支持远程升级通道数。

- 一台主机可同时记录不少于4只动物。

- 可外接行为学、光传感器、刺激器等第三方设备。

- 可外接音频刺激模块。

- 具备高通滤波和低通滤波。

- A/D转换分辨率≥16bit。

- 等效输入噪音：<2.1μVrms。

- 数字信号输入≥20+2个频闪输入。

- 数字信号输出≥20。

- 模拟信号输入：28个 +/- 5V + 2个 +/- 2.5V 。

- 模拟信号输出：28个 +/- 5V， 4个 +/- 2.5V。

- 专用集成电路设计允许在单个前端接口上进行闭环刺激和记录，从而大大简化了连接并减少了设置时间。

- 具备快速稳定技术，可消除刺激伪迹并在刺激后迅速恢复记录。

- 具备前端接口自带刺激模块，可在同一通道上实现复杂的刺激模式，无需外接设备提供电刺激。

- 刺激通道数：最高512。

- Pico 前端接口重量：<1g。

- 刺激模块电流范围：+/-1.5mA。

- 刺激模块顺从电压：8.5V。

- 刺激后记录间隔时间：<1ms。

- 阻抗测量：10 kΩ到1.0 MΩ。

- 操作系统兼容性：兼容Windows，Mac，Linux。

- 软件开发包兼容性：Matlab，C++，Python。

- 配有专门的数据采集软件，可在线实时采集神经信号，记录软件免费。

- 记录数据格式通用，可用Matlab、C++等常规软件分析。

- 提供专门刺激模块控制软件，用于控制电刺激模块。

- 盒装代码数据链可以直接在处理器上运行算法，无需电脑也可实现数据实时观测，达到零延时效果。

- 采集方式可兼容埋置电极/阵列电极/头戴式微阵列电极。

二）配置需求：

- 64通道处理系统1台

- 16通道带刺激系统前端1台

- 1传1至前端线缆1条

- 奥纳农（Onanon）转哈温（Harwin）电缆集合器1个

- 转接头 - Samtec 36针转6位螺丝段子1个

- 神经数据分析软件1套

- 工作站1台

- 包2

（1）技术要求

①冰冻切片机

一）主要用途及技术参数需求

- 主要用途：冰冻切片主要用于冷冻组织的快速切片，将组织冻结后进行切片，可在短时间内将新鲜的生物组织，直接进行冷冻后切片，制备成组织切片后，进行染色，然后用于组织病理诊断和组织形态学分析。可对新鲜组织作病理快速诊断，确定病变的性质，肿瘤有无转移，切除残端有无病变，为组织的病理诊断提供可靠的依据。因此高质量的冰冻切片和快速出片至关重要，是其他设备不可替代的。除了可以进行快速切片外，在现有课题实验中，需要对研究的靶位点、目的蛋白或小分子进行组织上的原位定位、定性和定量，而在对组织染色过程中可能会对某些蛋白或靶向物质产生影响，就必须采用冰冻切片的方式得到组织切片样品供进一步的研究，包括蛋白核酸的提取、靶物质的定位定量分析等。

- 防溅水设计冰冻切片机。

- 设备配备双压缩机，具备独立的压缩机制冷样品头，温度控制更精确。

- 样品头制冷温度≥-10℃～-50℃。

- 样品头带手动除霜功能。

- 冷冻箱制冷温度≥0℃～-40℃

- 冷冻箱具备定期自动除霜和手动除霜功能。

- 速冻架冷冻位点≥10个。

- 速冻架制冷温度最低≤-43℃。

- 带电动切片功能，确保切片质量并缓解用户长时制片的疲劳度。

- 电动切片时具备手轮置中功能，切片更安全。

- 具备多种切片模式，包括单次，步进和连续切片，可调节切窗。

- 修块厚度范围≥5-150um。

- 切片厚度范围≥0.5-300um。

- 具备不同速度档位的电动粗修功能。

- 具备样品回缩功能。

- 具备切片计数和切片厚度总计功能。

- 具备高位和低位手轮锁定功能。

- 具备高位和低位手轮锁定功能。

二）配置需求：

- 冰冻切片机主机1套

- 包3

（1）技术要求

①触屏双足平衡测痛仪

一）主要用途及技术参数需求

- 用于小鼠或大鼠后肢痛觉及炎症的评估，使动物可以在基本无压力的情况下进行脚爪压力的测试。仪器带有触屏控制单元，可实时显示两只脚爪对传感器的压力值和压力变化曲线，测试结果会分别统计不同脚爪的数值，供研究人进行后续统计分析，测试结果的单位可以在克（grams）、牛顿（Newtons）和磅（lbs）之间切换，以满足不同研究者的需求。

- 测量范围≥0-2000g，分辨率≤0.2g；精确度≤0.1%，单次测试时间≥1-99s可调。

- 内置可充电电池，饱和电量下使用时长≥6个小时，内置存储器，可储存至少200组数据。

二）配置需求：

- 双足平衡测痛仪主机1台（标配小鼠固定器）

- 测痛固定器-大鼠1套

- 测痛软件1套

- 包4

（1）技术要求

① 高压灭菌器

一）主要用途及技术参数需求

- 主要用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室，培养皿，培养基，消耗品等的消毒，灭菌，以及特殊样品的高压消解。

- 腔体有效腔体容积: ＞50 L。

- 配备低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察。

- 具备分离式温度传感器，可实时探测腔体实际的工作温度并显示。

- 配备脚踏开关，上掀盖方式，可单手单脚操作，可手提灭菌篮直接操作。

- 具有防护设计，可防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人。

- 配备2个降温风机，具备优质的降温系统，腔体降温速度快，135度降温到60度小于40分钟。

- 具备优质的控制系统，保证样品压力均匀，可做样品消解等试验。

- 灭菌温度可调，最高温度≥135℃；保温温度可调，最高温度≥60℃；溶解温度可调，最高温度≥100℃。（请标明投标产品的温度调节范围）。

- 最大操作压力≥0.25MPa。

- 具备独立于电子系统的压力表，可客观显示腔体实际内部压力。

- 具有多种报警功能，仪器不正常工作时自动报警。

- 灭菌时间、溶解时间及保温时间可根据使用需要设置并显示（请标明投标产品的时间调节范围）。

- 具备监控系统，温度数据和压力数据可输出。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器，腔内温度有可追溯性。

- 操作面板上具备指示灯，指示灯颜色可根据压力状态（正常压力/实际工作压力）变化。

- 具备多种灭菌模式，包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌模式，灭菌保温模式，加热保温模式等。温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度。

- 具有自检功能，门锁关闭不到位、压力错误、温度错误有报警提示。

- 在中国有技术维修中心，当地代理商或技术维修中心负责售后工作。

二）配置需求：

- 1、高压灭菌器主机3台

- 2、以下为单台灭菌器配置：

- 3、附件：2个不锈钢篮子，1个腔体底板，4个脚轮制动器，1个文件夹（为存放操作手册），1个螺钉（为装订文件夹用）

- 包5

（1）技术要求

①二氧化碳培养箱摇床

一)主要用途及技术参数需求

1、温控范围：（环境温度-18℃）~60℃ (最低4℃)

2、温控精度≤0.1℃

3、温度均匀性：±0.5℃ (@37℃)

4、旋转转速：0 (停止)，30~300rpm

5、转速精度：≤1rpm

6、振  幅：φ50mm

7、摇板尺寸≥770x470mm

8、最大烧瓶夹/粘贴垫数量：

烧瓶夹：50mlx104 / 100mlx45 / 150mlx45 / 200mlx45 / 250mlx40 /500mlx25 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 5000ml (Thomson)x6

粘贴垫：50mlx112 / 100mlx72 / 150mlx60 / 200mlx45 / 250mlx45 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 5000ml (Thomson)x6

9、容量≥250L

10、CO2传感器：IR (红外线)，CO2浓度控制范围：0-20%CO2，浓度控制精度：±0、1%

11、开门30s重启后温度恢复时间：≤6min (@37℃)

12、开门30s重启后CO2浓度恢复时间：≤6min (@5%)

13、可编程段数≥12段

14、可以设置参数保护。

15、曲线显示类型：温度曲线、速度曲线、CO2浓度曲线、湿度曲线

16、显示方式为彩色触控屏。

17、具备U盘导出数据功能。

18、屏上可查运行参数天数多于7天。

19、运行数据贮存周期多于900天。

20、运行数据贮存时间间隔≤1分钟。

21、数据贮存内容包括：运行时间、温度参数、速度参数、浓度参数、湿度参数、运行状态。

22、具备自动除霜功能。

23、具备自动锁屏功能。

24、噪音等级：≤55dB (制冷时)。

25、可用水冲洗。

26、界面语言可切换中文、英文显示。

27、内腔工作高度（摇板表面到内顶面）：≥305mm。

28、最大湿度不超过95%。

29、具备照明功能。

30、具备灭菌功能。

31、定时范围：0~999小时59分钟。

32、具备摇板带导轨。

二、配置需求

1、电源线1件

2、积水盘1件

3、十字螺丝刀2#  1件

4、呆扳手24  1件

5、内六角扳手S10  1件

6、过滤器  1件

7、卡箍  4件

8、PU管(5米)  1件

9、硅胶管Φ12×2  1米

10、宝塔三通接头Φ14  1件

11、宝塔两通接头Φ14  1件

② 二氧化碳培养箱

一)主要用途及技术参数需求

1、 主要用途：主要用于细胞的培养。

2、工作体积≥165升。

3、标配搁板数目≥4块，最多可选搁板数≥10块，隔板带孔可调节高度，单搁板承重≥10kg。

4、温度控制范围≥高于室温3℃～55℃。

5、温度控制精度≤±0.1℃，温度的均匀性≤±0.3℃。

6、具备温度跟踪报警功能。

7、采用直热式的保温方式，可实时显示机器的运行状态。

8、具备双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲。

9、开门后30s，温度恢复至 37 度时间小于 5 分钟。

10、CO2浓度控制精准，CO2浓度控制范围不少于1～20%，CO2浓度控制精度≤±0.1% ，具备二氧化碳跟踪报警功能，系统带一键自动校准功能。

11、开门 30s 后，湿度恢复速度小于 10 分钟。

12、报警上下限可根据用户需要设置。

13、带补偿功能，开门 30s 后，二氧化碳浓度恢复时间小于 6 分钟 。

14、无水盘设计，内置 ≥3L 下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位。

15、具备≥180度干热灭菌程序，可保证全部配件灭菌到位，灭菌时间≤12小时，灭菌测试点≥35 个。

16、标配HEPA高效过滤器，可有效去除培养箱体内颗粒物。

17、符合人体工程学的外门门把设计，内门采用高强度钢化玻璃。

18、可实时显示培养箱的温度和二氧化碳浓度。

19、可存储培养箱的运行数据，方便随时查看，带USB端口下载历史数据。

二)配置需求：

1、二氧化碳培养箱主机 1 台

2、HEPA 过滤器 1 个

3、不锈钢增湿盘 1 个

4、气体连结管 1 套

5、隔板 4 个

- 包6

（1）技术要求

①十万分之一天平

一)主要用途及技术参数需求

1、具备双量程、双精度：≥80g/≤0.01mg + ≥120g/≤0.1mg

2、重复性(mg)：≤±0.03/±0.1

3、线性误差(mg)：≤±0.03/±0.2

4、称盘尺寸(mm)：≥Φ90

5、具有克、克拉、盅司等多种单位转换功能，并可锁定和屏蔽。

6、能6RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机。

二)配置需求

1、十万分之一天平1台

②千分之一天平

- 主要用途及技术参数需求

1、具备全自动内校功能。

2、最大称量≥220g，精度≤1mg。

3、负载为5%时重复性 ≤+0.5mg；满量程时重复性≤+1mg。

4、线性偏差≤+0.6mg。

5、灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）≤2。

6、稳定时间≤1S。

7、称盘尺寸≥φ120㎜；

8、具备四级防震功能，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级。

二)配置需求

1、千分之一天平1台

③麻醉机

一）主要用途及技术参数需求

吸入麻醉是动物通过麻醉机将麻醉药物经呼吸道吸入肺内，经肺泡毛细血管吸收进入血液循环，到达中枢神经系统，产生麻醉效应的方法，可使动物快速进入安全有效的无知觉状态并使肌肉松弛，与静脉麻醉相比：动物的麻醉不仅是为了减少动物疼痛，满足动物福利的要求，麻醉深度的调节更容易，动物苏醒更快，是常用的动物麻醉方法，获得国际认可。主要用途：动物手术麻醉。

1、采用标准的开放式呼吸非循环回路式设计，减少死腔。

2、适用于用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉。

3、蒸发器采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能；输出压力波动范围P≦2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃。

4、蒸发器容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能。

5、具备精确的氧气流量计，流量可控范围0-1L/min和0-4L/min。

6、具备切换开关，可快速切换气路通路。

7、具备快速充氧开关，以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体。

8、可连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵；可选择氧气、空气、二氧化碳、笑气、氮气等作为供气气源。

9、具备旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%（七氟烷：0-8% )，精度不低于0.5%。

10、要求结构设计紧凑，移动灵活（带有便携把手），便携可移动。

11、可根据实验要求和不同种类不同大小动物选择各种规格配件（诱导盒、麻醉面罩、麻醉气体回收系统等）。

二）配置需求

1、麻醉机主机1台

2、空气泵1套

3、诱导盒1套

4、大小鼠面罩1套

5、气体过滤罐1套

6、搭配管路1套

④吸痰器

一）主要用途及技术参数需求

1、真空度≥670mmHg。

2、流速≥18L/min。

3、标配单道Tip吸液头。

4、吸液瓶、软管、硅胶塞、吸头均可灭菌。

5、能使用≥121℃高温高压灭菌。

6、吸液瓶容量≥2000ml。

二）配置需求

1、吸痰器7台（每台配置包括：包含无油吸液泵1台、≥2000ml蓝盖试剂瓶1只（含瓶盖）、两孔吸液盖一只、带阻水过滤器的泵管1组、单道tip吸头1只、吸液管2米）

⑤甩片机

- 主要用途及技术参数需求

1、具备盖子内部锁定系统 密封转子带可视盖。

2、转子容量≥6卡片，最高转速≥4000rpm，最大离心力≥2000xg。

3、最高转速(RPM)≥5000rpm。

4、定时范围≥1min-99min。

5、可选配10ml/20ml/50ml转子。

二）配置需求

1、甩片机1台

⑥ 定位仪

一）主要用途及技术参数需求

脑立体定位仪是脑科学（神经生物、神经外科和神经内科）等领域里应用的重要基础研究设备，该套设备可对动物的进行脑立体定位，通过脑部立体定位，进行药物注射、光刺激和钙信号记录、电生理刺激与记录、活性物质提取等操作，用于神经环路、神经退行性疾病等研究。该套设备搭配不同适配器可满足不同动物（大鼠、小鼠、豚鼠等）的实验需求，大大提高了定位仪的适用性和应用范围，具有定位精准、质量可靠、性价比高等优点。

1、选配不同动物适配器:大鼠、小鼠、小鸟、猫、壁虎及豚鼠。

2、操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm。

3、水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置。

4、可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻使用。

5、三维操作臂显示屏任意点置零。

6、在Bregma点根据图谱直接进行定位,避免二次读数及计算,简化了实验操作过程。

7、移动距离读数精度≥10μm,满足更高实验要求。

8、加长的底板≥400mmX255mm,适合多种动物的应用。

9、垂直锁紧和定位钮分离。

10、耳杆锁紧方式采用压板方式,方便使用。

二）配置需求

1、脑立体定位仪1套

2、黑色适配器1个

3、耳杠1个

4、夹持器1个

⑦注射泵

一）主要用途及技术参数需求

注射泵适用于对动物进行微量注射给药，可精确控制注射量及速率，与脑立体定位仪配套使用。通过注射器直接对实验动物注射，避免了采取塑料管方式产生的误差；注射和回抽两种工作方式可供选择；可与多个品牌的进口注射器或国产微量注射器搭配使用。设备采用4.3英寸WQVGA TFT彩色液晶触控面板进行控制。

1、可独立安装于脑立体定位仪上使用。

2、夹持注射器量程范围0.5-1000ul，线性推力： 11lbs/min 。

3、具备四种组合工作方式：注射、吸收、注射/吸收、吸收/注射。

4、皮升级注射精度，流量速率：3.66 pl/min(0.5ul注射器)-3.818 ml/min(1000ul注射器)。

5、步进速率：27.5 秒/微步-52微秒/微步 0.433 um/min-228.97 mm/min。

6、精确度：±0.5% 重复性：±0.05%。

7、恒定速率下可实现定量或者定时两种注射或吸收方式。

8、可与多个品牌的进口注射器或国产微量注射器搭配使用。

9、具有彩色液晶触控面板设置参数（注射器直径、注射速率、 注射量、注射/回抽操作方式、内置注射器规格等）

二）配置需求

1、控制主机  1台

2、注射泵头  1个

⑧双色多通道光纤记录系统

一）主要用途及技术参数需求

光纤记录系统原理上主要分为荧光激发系统和收集系统，即向实验动物大脑特定脑区注射一定量的钙染料或遗传编码的钙指示剂，并在相同位置植入一根直径200-400μm的光纤，这根光纤既用于传送激发光，同时又可以收集发射光，收集到的荧光经CMOS传感器转换为电信号，随后经数据采集卡被传送至记录系统，以达到实时观察所研究脑区一群神经细胞钙荧光活动的目的。并且由于光纤探头的体积小和质量轻，研究人员可以同时对多个大脑区域进行记录。

1、具备两种激发光源（410/470nm），410nm光源作为参考光源，470nm光源激发产生荧光荧光信号可用于记录GCaMPs钙离子荧光指示剂或神经递质荧光探针，接收光波段为500-550nm。

2、可支持多个通道同时采集，适用于多个神经核团同步记录。

3、软件具备多种荧光激发输出模式，可适用不同实验应用场景。

4、一体化设计，集成信号采集与数字信号同步模块；光纤及接口类型：FC/PC接口；配置的≥4个Input接口，支持4种外部信号输入自动标记；≥4个Output接口，支持输出TTL信号触发外部第三方设备，满足闭环式研究。配置集成化的专业采集和分析软件，支持荧光数据和行为学视频同步记录和分析。

5、激发光功率可直接在操作软件上调节，调节范围 0~100%，调节精度≤0.1μW。sCMOS 摄像机分辨率 从2048*2048px~256*256px多档位可调。

6、实验前光纤端面成像位置设置，支持≥2种ROI调节方式，所有通道的ROI设置可根据实际实验通过拖拽或输入数值来同步调节尺寸大小。

7、软件支持多种手动标记和自动标记，可自定义快捷键、名称和颜色。

8、具备打标位置编辑和数据截取功能：可根据实际实验情况拖动校准打标位置；可选择感兴趣的时间段同步截取荧光数据和行为学视频，可同步播放。

9、采集阶段可在荧光信号大于设定的Δf/f 阈值或动物进入某个ROI区域时输出TTL 信号触发外部设备。

10、行为学视频采集时可至多设置9个ROI区域并命名，≥3种ROI绘制工具：圆形、方形、多边形，可设置当动物进入某ROI区域后进行自动打标，后期可对时间、位置等参数的行为学数据分析。

11、实验起始可选择手动运行、设置延时和采集时间以及外部设备触发运行3种方式。

12、采集数据和分析结果可自定义文件名和文件保存路径。分析结果可导出CSV原始数据，Heatmap，df/f，Z-Score，行为学轨迹图或热图等，可对图片的时间轴0点进行编辑。

13、软件语言支持中英文自由切换。

14、可支持定制不同规格的光纤和陶瓷插芯。

二）配置需求

1、双色多通道光纤记录系统主机（主机包含：主机、电源线、BNC线2根、USB线、加密狗、软件U盘）1套

2、陶瓷插针1套

3、黑色陶瓷套管1套

4、光功率计1套

- 包7

（1）技术要求

①生化培养箱

一）主要用途及技术参数需求

1、控温范围≥0～60℃

2、温度分辨率≤0.1℃

3、温度波动度：高温≤±0.5℃，低温≤±1.0℃。

4、温度均匀度≤±1.5℃ (测试点约为25℃)

5、内胆尺寸(mm)W×D×H≥400×300×500

二）配置需求

1、生化培养箱1台

2、载物托架2块

②恒温金属浴

一）主要用途及技术参数需求

1、控温范围≥-10℃～100℃

2、升温时间:≤15分钟（20℃-100℃）

3、降温时间:≤25分钟（20℃-0℃）

4、控温精度:≤±0.5℃

5、显示精度:0.1℃

6、模块温度均匀性:≤±0.5℃

7、最大功率≥200W

8、时间设置≥99h59min

二）配置需求

1、恒温金属浴2台

③37度烘箱

一）主要用途及技术参数需求

1、控温范围≥RT+10～200℃

2、温度分辨率≤0.1℃

3、恒温波动度≤±1℃

4、温度均匀度≤±2.5%(测试点为100℃)

5、容积≥150L

二）配置需求

1、37度烘箱1台（含搁板3块）

④制冰机

一）主要用途及技术参数需求

1、抗菌型制冰机，在门把、冰铲、储冰室、储水舱等手可能触摸的部分都采用了抗菌材料。

2、采用微电脑控制、残水稀释方式，并用水位开关等方式，制冰能力高，制冰成本低。

3、箱体设计紧凑，占地面积小，可落地也可以半台式放置。

4、制冰形状为碎花型。

5、采用品牌≥300W全封闭式压缩机，制冰量速度≥130kg/天，储冰量≥45kg。

6、具备可调节脚4个。

7、外箱采用不锈钢材料，内箱采用ABS树脂。

二）配置需求：

1、制冰机1台

2、冰铲1把

3、进水管1根

4、出水管1根

⑤恒温摇床

一）主要用途及技术参数需求

1、控温范围≥RT+5-50℃；

2、控温精度≤±0.1℃；

3、温度波动≤±0.5℃；

4、振荡频率调节范围≥30-280rpm；

5、振幅≥φ28mm；

二）配置需求

1、恒温摇床2台

2、烧杯150ml×3个、250ml×3个、500ml×3个

⑥慢速摇床

一）主要用途及技术参数需求

1、运转方式：上下。

2、上下摆动幅度≥±7 度。

3、摇摆频率≥0-80rpm。

4、承载量≥3kg

5、托盘尺寸≥300×200mm

二）配置需求

1、慢速摇床2台

⑦漩涡震荡器

一）主要用途及技术参数需求

1、转速≥2800转/分。

2.具备工作方式：连续、点触、调速等。

3、工作台：碗型、平板型可调换。

4、外形尺寸≥100×100×100mm。

二）配置需求

1、漩涡震荡器2台

⑧电动助吸器

一）主要用途及技术参数需求

1、移液体积要求范围≥0.1-100ml。

2、吸嘴和适配器要求可高温高压灭菌。

3、具有速度控制调节按钮，无需预设速度，操作轻松简单。

4、配备锂聚合物电池，满电时最高不低于2000次移液，要求充电时也可使用。

二）配置需求：

1、电动助吸器1把（含充电器，挂壁支架，桌面支撑架，2片0.45um滤膜）

⑨移液器

一）主要用途及技术参数需求

1、为八通道可调量程移液器。

2、具备四位数字放大体积显示，可更精准设定体积；位置合理，便于移液时观察。

3、可整支高温高压灭菌，操作更方便。

4、配备弹性吸嘴功能，降低装配/脱卸吸头的用力，确保吸头装配气密性且提高移液均一性。

5、具备密度调节功能，可根据溶液属性进行密度调节，移液更精准。

6、颜色标识及体积标识可快速识别体积大小及适配吸头。

7、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养。

8、具备数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。

二）配置需求配置:

1、各量程移液器共50把

⑩4度冷冻离心机

一）主要用途及技术参数需求

用于生物活性物质离心,用于微生物,生化和分子生物学,DNA研究等。

1、转速要求：≥15000 rpm。（请标明投标产品最高转速）

2、最大容量(ml)≥36×1.5/2.0ml及≥12×5mL。（请标明投标产品最大容量）

3、最大离心力(x g)≥20000x g 。（请标明投标产品最大离心力）

4、离心时间可根据需要进行调整，控制范围≥0～99 分钟，具备连续运转和短时加速模式。（请标明投标产品的时间调节范围）

5、温度可根据需要进行调整，设定范围≥-10~40℃。（请标明投标产品温度调节范围）

6、仪器采用无碳刷变频电机，后期免维护。

7、在最高转速下,机器可平稳运转。

8、短时加速时,可按秒显示。

9、离心力、速度、时间可实时显示，随时观察机器的工作状态。

10、可存贮≥10个用户程序。（请标明投标产品用户程序数量）

11、具备锁定装置，不平衡保护功能，保证离心安全。

二）配置需求：

1、4度冷冻离心机2台

2、24 x1.5/2.0 ml角转子2个（转速≥15000rpm,相对离心力≥20000xg）

⑪小离心机

一）主要用途及技术参数需求

1、最大转速≥14500rp。

2、最大离心力≥14000xg。

3、运行时间可调范围≥20sec-99min。

4、加速至最高转速的时间≤15s。

5、从最高转速减速的时间≤15s。

二）配置需求：

1、小离心机2台

- 包8

（1）技术要求

①正置显微镜

一）主要用途及技术参数需求

1、具备无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。

2、具备粗微同轴旋钮，具备粗调聚焦限位锁和张力调整环。

3、具备透射光照明装置，配备长寿命LED光源，使用寿命≥6万小时。

4、聚光镜支持明场观察，内置孔径光阑，数值孔径≥1.25。

5、配备高精度高同轴度向内旋转四孔物镜转盘。

6、配备平场性消色差物镜：4x、10x、40x、100x

7、配备人机工程学超低位载物台，钢丝传动，单标本夹，具有样品位置刻度，具备载物台XY移动锁定装置。

8、配备宽视野三目观察筒，瞳距、屈光度均可调节、可外接显微相机等。

二）配置需求

1、正置显微镜主机4套

2、透射明场照明系统4套

3、平场消色差物镜4X—100X（4个）4套

②倒置显微镜

一）主要用途及技术参数需求

1、主要用途：主要用于细胞的检测，以及微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察，也可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程。

2、具备高平场度高色彩对比度的无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准≤45mm。

3、可通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。

4、配备固定式宽视野三目镜筒，倾斜角度约45度，瞳间距可调节，视场数≥22，分光比为双目/摄像：100%/0、0/100%。

5、配备高性能LED光源。

6、配备万能平场消色差半复IPC相衬专用物镜4X、平场消色差IPC相衬专用物镜10X、长工作距离平场消色差 IPC相衬专用物镜20X、长工作距离平场消色差 IPC相衬专用物镜40X 。

7、备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮底部钢丝传导的载物台。载物台行程：X≥110mm，Y≥70mm。

8、配备高眼点屈光度可调节的10倍宽视野目镜，视场直径≥22。

9、备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A≥0.3，W.D≥72mm。

10、具备相差系统，配备4X、10X、20X、40X对应相差环板。

11、配备万能适配器，适用于培养瓶/54mm培养皿/65mm培养皿/腔室玻片和terasaki板。

二）配置需求：

1、倒置显微镜主机（包含有带三目观察筒1个、10X目镜一对（带眼罩）、LED光源1个、电源线1条、防尘罩1个）2台

以下为单台倒置显微镜配置：

2、带右手柄机械载物台1个

3、载物台延伸板1个

4、IPC相衬滑板1个

5、IPC相衬专用物镜4X、10X、20X、40X各1个

6、万能适配器1个

7、聚光镜1个

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。

三）付款方式：

1.供应商为中小企业的，按以下条款执行。

（1）合同签订后5个工作日内甲方向乙方预付30%的合同款；

（2）项目验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款；

（3）项目验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。注：乙方应在设备验收合格满6个月前提供全额发票。

2.采购科研类设备的，按以下条款执行。

（1）合同签订后15个工作日内乙方出具等额形式发票，甲方向乙方支付合同总款30%作为预付款。

（2）合同签订后7个工作日内乙方向甲方提交合同总额60%的银行保函，保函期限要求不少于9个月，甲方在收到银行保函后30天内向乙方支付合同总额60%。

（3）全部货物到货安装验收合格，双方签署验收合格书后30天内，甲方向乙方支付剩余的合同总额10%，并退还银行保函。（保函到期前一个月，如货物还未能安装验收合格，乙方需重新递交新的银行保函，直至货物验收合格）。

3.非中小企业、非科研设备的，付款方式为：（1）合同签订后30天内向乙方预付20%的合同款；（2）设备安装调试验收合格满6个月后30天内向乙方支付70%的合同款；（3）设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

4.若上级部门有相关要求的，按上级部门要求执行。

（3）供应商资格条件

- 销售公司:营业执照若为分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司证件复印件及授权

- 第三部分 材料基本目录

| 1 | 产品信息明细表 |
| --- | --- |
| 2 | 经销公司证件复印件 |
| 3 | 经销公司法定代表人资格证明书 |
| 4 | 经销公司法定代表人授权委托书 |
| 5 | 近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明 |
| 6 | 产品售后服务承诺函 |
| 7 | 用户需求偏离表 |
| 8 | 产品技术参数及配置清单 |
| 9 | 产品彩页或彩图 |
| 10 | 产品证件复印件（医疗器械注册证、强制性产品认证证书等，如有） |
| 11 | 同型号设备用户名单（近三年） |
| 12 | 每个产品三份或以上广州市用户合同/发票/中标通知书/进关单 |
| 13 | 产品销售授权委托书（所报价产品中同品牌产品超过10 万元以上的） |

说明：

- 以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 同时报价多个包组，第1-6项无须重复提供，第7-13项按每个包组顺序放置。

- 材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第四部分  合同文本格式

设备购销合同

（本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

立项名称

南方医科大学第三附属医院

设备购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格（技术参数及配置清单见附件）：

| 包组号 | 设备名称 | 规格型号 | 厂家/ 产地 | 单位 | 数量 | 成交单价 | 成交总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ￥ | ￥ |
| 合计 | 人民币（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(￥.00） |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至甲方指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

2. 设备的交付期与交货地点

乙方在合同生效的_   _天内将设备运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在设备运至甲方所在地前  5   天书面通知甲方设备主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在__5__天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6乙方在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，向甲方提出验收申请，若甲方确认项目实施情况符合验收标准，在乙方提出验收申请5-10个工作日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待乙方整改合格后，再向甲方提出验收申请。验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式1.供应商为中小企业的，按以下条款执行。（1）合同签订后5个工作日内甲方向乙方预付30%的合同款；（2）项目验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款； （3）项目验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。注：乙方应在设备验收合格满6个月前提供全额发票。2.采购科研类设备的，按以下条款执行。（1）合同签订后15个工作日内乙方出具等额形式发票，甲方向乙方支付合同总款30%作为预付款。（2）合同签订后7个工作日内乙方向甲方提交合同总额60%的银行保函，保函期限要求不少于9个月，甲方在收到银行保函后30天内向乙方支付合同总额60%。（3）全部货物到货安装验收合格，双方签署验收合格书后30天内，甲方向乙方支付剩余的合同总额10%，并退还银行保函。（保函到期前一个月，如货物还未能安装验收合格，乙方需重新递交新的银行保函，直至货物验收合格）。3.非中小企业、非科研设备的，付款方式为：（1）合同签订后30天内向乙方预付20%的合同款；（2）设备安装调试验收合格满6个月后30天内向乙方支付70%的合同款；（3）设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。4.若上级部门有相关要求的，按上级部门要求执行。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用、检测校正等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在_   _年_   月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方或厂家授权的售后服务公司负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_  _小时（保修单位：     报障电话：     ），__  _小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告    小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5乙方负责本合同软硬件的终身维护并应提供优质的服务；保修期内免费维保，定期免费预防性维护保养次数，不少于     次/年。保修期满后，每年的维保费不高于此合同价的8%，原厂全保（如人工费、配件费、设备保养费等）费用为不高于   元/年。

7.6乙方应储备足够的易损易耗零配件备库；保修期满后，按不高于或等于其在响应文件中提供的易损易耗零配件清单中的单价供应(见下表)。

7.7维保服务期间国家政策调整原因导致软件功能需调整的，乙方需按要求免费提供调整服务，维保年限按甲方要求。若因乙方原因不能提供服务导致的甲方一切损失，由乙方负责。

7.8提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由乙方承担。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式_  _份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、响应文件、采购文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的响应文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 15.特别规定：

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院          乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：

附件：设备参数及配置清单、配套试剂/耗材单价

- 第五部分  响应文件参考格式

南方医科大学第三附属医院

科研实验设备

口 正本

口 副本

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司固话：

联系邮箱：

1、产品一览表

公司名称：                                       联系人：

| 包组号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商 及原产地 | 数量 | 保修期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 必须与彩页名称一致 （要写《医疗器械注册证》上全称 | 与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致 | 与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致 |  | 整机保修 年 |

1）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

2）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级□数据采集的接口协议

3）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

4）对场地安装要求（如基建、防护、屏蔽、供电、供水、供气、信息化）及操作人员资质要求（如有则提供）

5）主要零配件报价：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 描述 | 计数单位 | 数量 | 配件单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可按需要自行补充表格 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

6）配套使用耗材/试剂（如有必须填写下表，否则后期无法引进）

| 序号 | 生产厂家 | 耗材名称 | 注册证号 | 注册证到期日期 | 规格型号 | 计量 单位 | 报价（元） | 用户名称/ 发票价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必须为《医疗器械注册证》上注册人名称 | 必须与《医疗器械注册证》上产品名称一致 |  | ****年 *月*日 | 必须为《医疗器械注册证》附表/附件内容相符 | 可销售的最小单位 |  |  |

2、经销公司证件复印件

营业执照、

报价产品为第三类医疗器械：医疗器械经营许可证

报价产品为第二类医疗器械：医疗器械经营备案凭证

若为分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司证件复印件及授权

3、经销公司法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证人像面

此处粘贴法定代表人

身份证国徽面

4、经销公司法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院科研实验设备采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证人像面

此处粘贴授权代表

身份证国徽面

5、近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明（可自拟）

我公司在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。若在本次设备/耗材（试剂）/服务采购活动的全过程中，被查实我公司上述承诺不属实，则院方有权取消我公司报价及成交资格。

特此承诺。

公司名称（盖章）：

日期：

- 6、产品售后服务承诺函

格式自拟

- 7、用户需求偏离表

- 技术参数及配置需求偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、商务要求偏离表

| 序号 | 院方商务 要求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 8、产品技术参数及配置清单

格式自拟

- 9、产品彩页或彩图

格式自拟

- 10、产品证件复印件

若所报产品为第一类医疗器械：医疗器械备案凭证

若所报产品为第二类、第三类医疗器械：医疗器械注册证

若所报产品为消毒产品：新产品卫生许可批件/非新产品卫生安全评价报告

若所报产品属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》：《中国国家强制性产品认证证书》

11、同型号设备用户名单（不限于提供业绩佐证材料的用户）

| 产品品牌型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置单位名称 | 型号 | 购置年月 | 数量 |
| 可按需要自行补充表格 |  |  |  |

- 12、每个产品三份或以上广州市用户合同/发票/中标通知书/进关单

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院合同、发票复印件

- 产品销售授权委托书（所报价产品中同品牌产品超过10 万元以上的）

格式自拟