报名须知

贵公司代表：

- 报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第二部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@163.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内市场调研时间另行通知。报名成功后再电话通知，届时请准时参加远程视频会议市场调研会。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户初步需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户初步需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

包1彩色多普勒超声诊断3台调研参数

- 彩色多普勒超声诊断仪1台：

（1）技术要求

一、主要用途及技术参数需求

1. 配备中高档彩色多普勒超声诊断系统，可用于腹部、新生儿、泌尿系、肌骨、浅表组织与小器官、外周血管、妇产科等疾病检查，具有较多新技术以支持科研。

2. 配备≥21寸高分辨率彩色液晶显示器和≥11寸彩色触摸屏，支持手势操作。

3. 探头接口≥4个。

4. 具备立体血流成像、精细血流自动识别成像功能，各探头分辨率高，图像质量好。

5. 配造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头。

6. 支持应变式弹性成像功能，具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具。具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能。

7.  厂家所报设备配置应包含其所有功能配置，如所报价设备具有额外功能或配置，且需要另外付费的，则必须备注说明并单独列出报价，作为医院日后购买时的价格参考。如未作备注说明，则所提供的所有功能及配置均已包含在总价内。

二、配置需求

1.超声主机1台

2.腹部探头1把

3.血管探头1把

4.浅表探头1把

5.腔内探头1把

6.心脏探头1把

7.超声图文工作站1套

8.超声检查床1张

9.UPS 1个

10.高清采集卡1套（含数据线）

11.耦合剂加热器1个

（2）商务要求

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）根据院方要求配置相应的设备状态监测器（慈安通），可接入医院现有的设备运行监测网。

- 彩色多普勒超声诊断仪2台：

（1）技术要求

一、主要用途及技术参数需求

1、用于健康管理中心体检区，承担科室日常体检工作，可以满足健康管理中心不同病人的体检工作。

2、配备≥23英寸宽屏高分辨率监视器，具备万向关节臂设计。

3、配备液晶触摸屏≥12英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能。

4、操作面板支持调节高度、前后左右位置及旋转。

5、具备全域动态聚焦技术，图像近、中、远场能保持均匀一致。

6、能针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，能减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真。

7、具备智能血管检查技术。

8、探头接口≥4个

9、专业探头放置槽≥6个

10、具备解剖M型模式

11、具备宽景成像功能（支持所有成像探头）

12、具备空间复合成像。

13、具备耦合剂加热装置，温度可调。

14、具备超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号。

15、具备一键自动优化功能，可快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

16、支持应变式弹性成像功能。

17、具备组织多普勒定量分析软件。

18、具备心功能自动测量工具，成人心脏相控阵探头扫描角度≥120°

19、可针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

20、具备固态硬盘容量≥1TB。

21、具备二维显像、频谱多普勒、彩色多普勒等功能。

22、厂家所报设备配置应包含其所有功能配置，如所报价设备具有额外功能或配置，且需要另外付费的，则必须备注说明并单独列出报价，作为医院日后购买时的价格参考。如未作备注说明，则所提供的所有功能及配置均已包含在总价内。

二、配置需求

1、彩色多普勒超声诊断仪2台

以下为单台彩色多普勒超声诊断仪配置：

2、探头配置：腹部探头，浅表探头，腔内探头，心脏探头各1把，共4把

3、高配置工作站电脑1套

4、检查床1张

5、检查椅1个

6、UPS 1个

7、采集卡及数据线1套

8、耦合剂加热器1个

（2）商务要求

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）根据院方要求配置相应的设备状态监测器（慈安通），可接入医院现有的设备运行监测网。

包2 有创呼吸机2台调研参数

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

用途：ICU使用，气动电控呼吸机，配备备用空气气源，用于有创呼吸支持。

1、设备内置锂电池电池，停电后至少可维持机器工作180分钟以上。

2、至少具备以下通气模式：控制辅助通气模式（压控，容控），间歇指令通气模式，压力支持模式，双水平气道正压模式，高流量湿化氧疗模式等；

3、适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持，配备≥15寸显示屏，中文操作界面

4、具备自检功能，具备主流监测参数。

5、配备食道压力监测模块。

6、兼备有创呼吸和双管路无创通气功能，可适合不同程度呼吸支持要求，呼吸模式之间转换无需更换呼吸回路，有效降低治疗成本。

7、并可储存及回顾≥96小时病人数据。

8、内置雾化模块，可在送气相同步雾化,可调节雾化时间，治疗效果好。

9、可通不少于两分钟100%纯氧气功能。

10、漏气补偿大于50升/分钟，适合急救环境漏气易发环境。

11、流速传感器可校准测量精度、能消毒、无须经常更换的传感器。

二）配置需求：

1.呼吸机主机2台

以下为单台呼吸机配置

（1）电源线1根

（2）氧气软管1根（含德标氧气接头1个）

（3）空气软管1根（含国标空气接头1个）

（4）儿童管路1套

（5）支撑臂1根

（6）锂电池2块

（7）氧电池2个

（8）台车1辆

（9）模拟肺1个

（10）湿化器1个

（11）雾化套装1套

（12）氧气快速转换终端（国标接口转德标接口），空气快速转换终端（国标接口转德标接口）

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）根据院方要求配置相应的设备状态监测器（慈安通），可接入医院现有的设备运行监测网。

包3 台式肺功能仪1台调研参数

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、流量传感器长寿命设计，传感器与病人不直接接触，共同呼吸回路部分每个病人可更换，可彻底杜绝交叉感染。传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，测量范围≥0- ± 16升/秒，测量精度≤±3%，分辨率≤1毫升/秒，容量范围≥0– ±12 升，测量精度≤±3%，分辨率≤1毫升。

2、传感器具备全自动定标功能，无需繁琐的定标筒人工定标工作。

3、只需一次吹气测试即可得到VCMAX、VT、ERV、BF和MV等参数值，可同时得到流量容量环和用力时间肺活量曲线和数据，同时得到分钟最大通气量MVV值（FEV1*30），测用力肺活量时有适合儿童测试的鱼吹泡泡等动画演示辅助程序。

4、流量容积环和用力时间肺活量的测试界面需要正常值范围带，有利于快速判定测试曲线是否正常。

5、具备规范化的检查报告，可同时显示≥3组以上病人数据及≥3组以上图形，能自动分析每条测试结果的数据是否满足其质控要求。

6、具备信息化接口，可与医院信息化系统连接，连接后支持扫码枪扫码自动输入病人信息资料。

7、可测量常规的慢肺活量（请标本能测量的具体参数类型）和流量容量环参数（请标本能测量的具体参数类型），配备流量容量环动画激励软件，支持最大自主通气量测量和支气管舒张试验。

8、能够对测试结果进行自动分析，给出中文的诊断意见和中文的测试报告，内容包括测试质控情况，是否正常，是否存在肺功能障碍，是什么类型的障碍、严重程度如何等。

9、系统能够对病人的测试参数进行趋势分析，并有直观的图表显示。

二）配置需求：

1、台式肺功能仪测试主机1台

2、专用工作站1台

3、图文输出设备1台

4、测试软件1套

5、呼吸口咀50根

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。

包4 C臂X光机1台调研参数

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、用于骨科术前定位、术中透视及复位内固定效果评估，整机采用一体化整体设计，节约手术室空间。

2、配备显示器，显示器最高分辨率≥3840 x 2160。

3、配备平板探测器，可透视整个骨盆，机架开口大。

4、图像采集灰阶≥32bit。

5、轴向旋转角度≥±200°。

6、配备电池，无电可待机≥5分钟。

7、厂家所报设备配置应包含其所有功能配置，如所报价设备具有额外功能或配置，且需要另外付费的，则必须备注说明并单独列出报价，作为医院日后购买时的价格参考。如未作备注说明，则所提供的所有功能及配置均已包含在总价内。

二）配置需求：

1、移动式C形臂X射线机1台（含平板探测器、显示器、脚踏开关、台车等）

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。

包5 手术床2张调研参数

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、手术床工艺构造稳定、坚实、舒适、可移动，操作灵活。

2、电动液压手术床，无外露连接件，以保证使用过程中的安全。

3、床台面的升降、头脚倾、左右侧倾由3个独立电动液压缸液压驱动。

4、手术床具有一键式折刀位、一键式沙滩位。

5、配备夜光型控制遥控器，遥控器具有一键回“0”功能，开锁状态下键盘自动保护。

6、配备两套独立的操作系统，一套为遥控器控制，另一套为手术床床柱备用操作控制面板，方便术中应急操控。

7、采用蓄电池组和交流电源两种方式供电，确保无电时手术床也能长时间正常工作，充电电池无需保养和维护，可长时间使用。

8、床板由透X光的高分子材料制成，床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为优质不锈钢制成，采用多层渗漆工艺，防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洗，永不生锈。

9、手术床床垫由多层结构组成，厚度≥80mm，可依照病人体温和体形重新自然塑形，避免病人点受力，具有X光可透性，防水透气，导静电，不漏液体，可拆卸等特性。

10、床板均可透过X线，床板下全程可插入X光片盒。

11、为保证使用安全，手术床需配备地线。

12、手术床采用双背板设计，具有电动背板功能，腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构。

13、手术床无限制使用条件下的承重≥180 Kg。

14、手术床配有4个大直径万向轮，具有良好转动和移动特性，中央锁定机构确保手术床牢固稳定，同时不额外占用床下空间。

15、手术床具备紧急故障处理系统，当手术床控制软件发生故障后，可通过紧急故障处理系统操控，保障病人安全。

16、手术床最低高度（不带床垫）≤600mm，升降行程≥350mm。

17、手术床具有水平移动功能，平移距离≥300mm。

二）配置需求：

1、电动液压手术床2套

2、截石位套件1套

3、头架1套

以下为单套病床配置：

4、头板，背板，座板1套

5、腿板：分体腿板，可拆卸1套

6、手板：2个

7、麻醉布帘架：分体式，1套

8、侧卧位套件1套

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。

- 材料基本目录

| 1 | 产品信息明细表 |
| --- | --- |
| 2 | 产品证件复印件（如《医疗器械产品注册证》） |
| 3 | 产品技术参数及配置清单 |
| 4 | 市场上同档次产品对比表 |
| 5 | 用户需求偏离表 |
| 6 | 产品售后服务承诺 |
| 7 | 产品彩页 |
| 8 | 同型号设备用户名单 |
| 9 | 三家或以上广州市三甲医院合同（含配置清单）/发票/中标通知书/进关单 |
| 10 | 如有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件、医疗器械产品注册证、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票 |

- 材料格式

1、产品信息明细表

公司名称：                                       联系人：              联系电话：

| 设备名称 | 品牌型号 | 生产企业名称 及原产地 | 保修期（年） | 供货期（天） | 拟供货 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必须为《医疗器械注册证》一致 （要写《医疗器械注册证》上全称 | 必须为《医疗器械注册证》附表 或附件相符内容 | 必须为《医疗器械注册证》上全称 | 整机保修 |  |  |

1）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

2）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级□数据采集的接口协议

3）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

4）对医院场地安装要求（如基建、防护、屏蔽、供电、供水、供气、信息化）及操作人员资质要求（如有则提供）

5）主要零配件报价：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 描述 | 计数单位 | 数量 | 配件单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- 2、产品证件复印件

报价产品为第一类医疗器械：医疗器械备案凭证

报价产品为第二类、第三类医疗器械：医疗器械注册证

报价产品为消毒产品：新产品卫生许可批件/非新产品卫生安全评价报告

3、产品技术参数及配置清单

格式自拟

- 市场上同档次产品对比表

|  | 序号 | 本公司产品 | 品牌xx | 品牌xx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 1 | 可按需要自行补充表格 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 性能 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 用户名单 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 价格 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |

- 用户需求偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 6、产品售后服务承诺

格式自拟

7、产品彩页

8、同型号设备用户名单

近三年全国销售记录，格式自拟

- 9、三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院合同、发票复印件

- 10、有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件复印件、产品证件复印件、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院发票复印件

3.2合同格式（含付款方式）

医疗设备购销合同

立项名称

（注册证名称）

南方医科大学第三附属医院

医疗设备购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格（技术参数及配置清单见附件）：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位 | 成交单价 | 数量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ￥ |  | ￥ |
| 合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB) |  |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至甲方指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

2. 设备的交付期与交货地点

乙方在合同生效的_   _天内将设备运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在设备运至甲方所在地前  5   天书面通知甲方设备主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在__5__天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6乙方在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，且具备首次第三方计量检测合格证书或报告，向甲方提出验收申请，若甲方确认项目实施情况符合验收标准，在乙方提出验收申请5-10个工作日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待乙方整改合格后，再向甲方提出验收申请。验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

- 付款方式

按政府采购要求付款

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用、检测校正等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在_   _年_   月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方或厂家授权的售后服务公司负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_  _小时（保修单位：     报障电话：     ），__  _小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告    小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5乙方负责本合同软硬件的终身维护并应提供优质的服务；保修期内免费维保，定期免费预防性维护保养次数，不少于     次/年。保修期满后，每年的维保费不高于此合同价的8%，原厂全保（如人工费、配件费、设备保养费等）费用为不高于   元/年。

7.6乙方应储备足够的易损易耗零配件备库；保修期满后，按不高于或等于其在响应文件中提供的易损易耗零配件清单中的单价供应(见下表)。

7.7维保服务期间国家政策调整原因导致软件功能需调整的，乙方需按要求免费提供调整服务，维保年限按甲方要求。若因乙方原因不能提供服务导致的甲方一切损失，由乙方负责。

7.8提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由乙方承担。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式_  _份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、响应文件、采购文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的响应文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 15.特别规定：

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：

附件：设备参数及配置清单、配套试剂/耗材单价