医疗设备

采购文件

项目名称：医疗设备采购（2023-5）

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

目      录

- 供应商报名须知

- 用户需求书

- 材料基本目录

- 合同文本格式

# 第五部分 响应文件参考格式

- 第一部分 供应商报名须知

贵公司代表：

- 一、报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第三部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@163.com ），收到报名材料且审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内评审会时间待定。请报名成功且接到电话和邮件通知后，将响应文件纸质版（按第五部分 响应文件参考格式）一正二副在院内采购评审会前邮寄到以下地址：广东省广州市天河区中山大道西183号内科楼  胡老师020-62784734，并准时参加远程视频会议。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 第二部分 用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

技术要求

包组1  台式肺功能仪 1台

一、技术参数需求

1、（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、流量传感器长寿命设计，传感器与病人不直接接触，共同呼吸回路部分每个病人可更换，可彻底杜绝交叉感染。传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，测量范围≥0- ± 16升/秒，测量精度≤±3%，分辨率≤1毫升/秒，容量范围≥0– ±12 升，测量精度≤±3%，分辨率≤1毫升。

2、传感器具备全自动定标功能，无需繁琐的定标筒人工定标工作。

3、只需一次吹气测试即可得到VCMAX、VT、ERV、BF和MV等参数值，可同时得到流量容量环和用力时间肺活量曲线和数据，同时得到分钟最大通气量MVV值（FEV1*30），测用力肺活量时有适合儿童测试的鱼吹泡泡等动画演示辅助程序。

4、流量容积环和用力时间肺活量的测试界面需要正常值范围带，有利于快速判定测试曲线是否正常。

5、具备规范化的检查报告，可同时显示≥3组以上病人数据及≥3组以上图形，能自动分析每条测试结果的数据是否满足其质控要求。

6、具备信息化接口，可与医院信息化系统连接，连接后支持扫码枪扫码自动输入病人信息资料。

7、可测量常规的慢肺活量（请标本能测量的具体参数类型）和流量容量环参数（请标本能测量的具体参数类型），配备流量容量环动画激励软件，支持最大自主通气量测量和支气管舒张试验。

8、能够对测试结果进行自动分析，给出中文的诊断意见和中文的测试报告，内容包括测试质控情况，是否正常，是否存在肺功能障碍，是什么类型的障碍、严重程度如何等。

9、系统能够对病人的测试参数进行趋势分析，并有直观的图表显示。

二）配置需求：

1、台式肺功能仪测试主机1台

2、专用工作站1台

3、图文输出设备1台

4、测试软件1套

5、呼吸口咀50根

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。

包组2  医用冷藏冰箱 9台

一、技术参数需求

（1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1．冷藏箱为药学部使用，用于存放药品，立式对门(左右门)医用冷藏箱，需要双门医用冷藏箱1台，三门医用冷藏箱8台。

2．双门医用冷藏箱有效容积≥1000L，三门医用冷藏箱有效容积≥1500L。

3．层架（或筐篮）数量可按需求自行增减，每个层架需有可插药品标签的插槽，标配层架（或筐篮）数量≥6层。

4．配备微电脑控制温控系统，电子准确控温，箱内温度保持在2℃~8℃之间。

5．箱体设高精度温湿传感器，时刻监控箱体内温湿度，配备高亮度LED显示屏，LED数字实时显示柜内温度和湿度，运行状态实时显示，工作状态一目了然，箱内温度度波动范围≤±3℃。

6．具有高温报警、低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警（可持续48小时以上）、后备电池低电量报警和远程报警等功能，可有声音蜂鸣以及灯光闪烁两种报警方式。	7. 标配测试孔，方便药房自行添加第三方检测传感器。

8. 采用独立门锁设计，防止随意开启，确保使用安全。

9. 控制器具有断电记忆功能，断电后不用重新对温度进行设定。

10. 本次采购的医用冷藏箱，有4台三门医用冷藏箱需要接入药学部在用的医用冷链系统（CSEMS全环境监测平台自营平台），所需的一切费用由中标方承担（包含所购冷链标签3年的运维及校准服务费）。



二）配置需求：

1. 双门医用冷藏箱1台

2. 三门医用冷藏箱8台

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。

包组3  低温等离子体多功能手术系统 1套

（1）技术要求

（1）临床适用范围：

1、适用于对软组织进行汽化、切割、消融、凝血、剥离等外科手术。

2、能与以下手术配合使用：盘源性颈椎等离子消融术、汽化术，腰椎盘內等离子汽化打孔消融术，侧路、后路靶点减压术、神经阻滞、调制、毁损术。脊柱全内镜下手术：镜下汽化、消融、止血术。

3、可以配合脊柱UBE手术使用：椎管外的镜下软组织切割、止血、消融，椎管内的止血及髓核消融。

（2）主机主要技术参数

1、主机界面具备全触屏式智能操作功能，液晶显示屏约7.0英寸LC。

2、触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时。

3、界面可以精准显示临床所需工作能量大小，可显示主机的功率大小。

4、具有各种手术刀头识别和保护功能。

5、具有自动检测刀头和附件连接功能。

6、具有故障自动检测显示和报警声音提示。

7、治疗温度：低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。 消融温度：40～53℃，止血温度：40～58℃，切割温度：40～70℃。

8、使用双脚踏控制消融、止血、切割、剥离手术。

9、声音可调节大小，主机带有操作失误报警功能。

10、脚踏控制板具备一定的防水性能。

二）配置需求：

1	低温等离子体多功能手术系统主机    1	台

2	双功能脚踏控制板	          	  1	只

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修1年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。

包组4  高清医用内窥镜摄像系统 1套

（1）技术要求

医用内窥镜摄像系统临床上适用于将椎间盘镜、关节镜、腹腔镜的目视影像转换成视频影像。

1医用内窥镜摄像系统

1.1数字高清摄像机，清晰度约1080P；具备图片视频捕捉、USB转出功能；

1.2国际标准摄像头接口≥1个，f=18～21mm；

1.3摄像机提供多种标准信号端口，可与所有外输出设备连接，如视频打印机、视频录像机；

1.4可根据用户使用需求，设置多种显示模式。

2医用冷光源

2.1 LED冷光源，LED发光组件，预期使用寿命≥5000小时；

2.2色温：3000K～7000K，光源亮度可以自动调节，具备待机保护功能；

2.3最大照度≥90000lx；

2.4有多个备用适配器，可连接其他可替换的系统；

2.5光纤长度≥2300mm，光束直径≥4.8mm；可浸泡、熏蒸、可高温高压灭菌。

3医用高清晰液晶显示器

3.1彩色，液晶，≥ 26寸；

3.2分辨率：1920×1080。

4专用仪器车，带抽屉，约5层，带静音脚轮带制动功能。

二）配置需求：

1.摄像机	           1台；

2.镜头接口          1个；

3.医用冷光源	LED   1台；

4.光纤	           1条；

5.医用液晶显示器,   1台；

6.仪器车		       1台。

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修1年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。

包组5  U形双通道脊柱手术器械 1批

一、技术参数需求

- （1）技术要求

一）主要用途及技术参数需求

1、椎间盘镜

1.1椎间盘镜1支，视向角≥30°，视野角≥75°，工作外径≤2.7mm，工作长度≥150mm，视场中心角分辨力≥1.65 C/（0）；

1.2有效景深范围3~100mm；

1.3灭菌方式：可高温高压灭菌，配专用消毒盒。

2、手术器械

2.1肌腱剥离器1支，长度≥160mm；

2.2吸引管2支，直径3mm，直头、弯头各1支；

2.3植骨漏斗1支，工作长度≥165mm；

2.4骨铰刀1支，头部宽≥8mm

2.5骨用牵开器1套，直径≥16mm，工作长度50-80mm；

2.6骨刀2把，头部宽约5mm，直刃、弯刃各1把；

2.7剥离器2个，宽≤3mm， 角度5°- 35°；

2.8骨探针1支，骨神经探针，头部长度≥7mm；

2.9神经剥离子1支，头部宽度≤5mm；

2.10融合器打入器1个，工作长度≥165mm；

2.11刮刀3把，头部角度5°-35°；

2.12骨科用神经根拉钩1套，宽4mm-10mm；

2.13刮匙1套6把，直径3-6mm，有双通道反口、 前弯、大弯等多种形式；

2.14扩张管1套，直径5-15mm，长度125-200mm；

2.15尖头定位针1支，直径≤5mm，长度≥200mm；

2.16植骨器1个，工作长度≥165mm；

2.17骨刀5把，头部宽4-5mm，工作长度≥120mm，有三角形、左弯、右弯、直形、前弯等多种刃口；

2.18骨用撑开器2个，工作长度35-50mm；

2.19导针2支，	直径≤1.5mm，长度280-380mm；

2.20骨锤1把，长度≥200mm；

2.21护鞘1个，椎间盘镜专用注水鞘管，直径≥5mm；

2.22器械盒1套，便于器械摆放，整体消毒。

- 二）配置需求：

| - 1 | - 椎间盘镜 | - 镜管Ø2.7 长度：150 mm | - 支 | - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 肌腱剥离器 | - 长度163mm | - 个 | - 1 |
| - 3 | - 吸引管 | - 直头吸引器，直径3mm | - 支 | - 1 |
| - 4 | - 吸引管 | - 弯头吸引器，直径3mm | - 支 | - 1 |
| - 5 | - 植骨漏斗 | - 工作长度165mm | - 个 | - 1 |
| - 6 | - 骨铰刀 | - 宽8mm | - 把 | - 1 |
| - 7 | - 骨用牵开器 | - 半套管牵开器 直径16mm，工作长度50mm | - 个 | - 2 |
| - 8 | - 骨用牵开器 | - 半套管牵开器 直径16mm，工作长度60mm | - 个 | - 2 |
| - 9 | - 骨用牵开器 | - 半套管牵开器 直径16mm，工作长度70mm | - 个 | - 2 |
| - 10 | - 骨用牵开器 | - 半套管牵开器 直径16mm，工作长度80mm | - 个 | - 2 |
| - 11 | - 骨刀 | - 弯骨刀，宽5mm | - 把 | - 1 |
| - 12 | - 骨刀 | - 直骨刀，宽5mm | - 把 | - 1 |
| - 13 | - 剥离器 | - 双头剥离器 宽3mm 角度5°- 15° | - 个 | - 1 |
| - 14 | - 剥离器 | - 双头剥离器 宽3mm 角度25°- 35° | - 个 | - 1 |
| - 15 | - 骨探针 | - 骨神经探针，头部长度7mm | - 支 | - 1 |
| - 16 | - 神经剥离子 | - 神经剥离子，头部宽度5mm | - 个 | - 1 |
| - 17 | - 打入器 | - 融合器打入器，工作长度167mm | - 个 | - 1 |
| - 18 | - 刮刀 | - 头部角度5°终板分离器 | - 把 | - 1 |
| - 19 | - 刮刀 | - 头部角度35°终板分离器 | - 把 | - 1 |
| - 20 | - 刮刀 | - 头部角度30°终板分离器 | - 把 | - 1 |
| - 21 | - 骨科用神经根拉钩 | - 神经根拉钩 宽4mm | - 个 | - 1 |
| - 22 | - 骨科用神经根拉钩 | - 神经根拉钩 宽6mm | - 个 | - 1 |
| - 23 | - 骨科用神经根拉钩 | - 神经根拉钩 宽8mm | - 个 | - 1 |
| - 24 | - 骨科用神经根拉钩 | - 神经根拉钩 宽10mm | - 个 | - 1 |
| - 25 | - 骨科用神经根拉钩 | - 神经根拉钩 宽10mm右 | - 个 | - 1 |
| - 26 | - 骨科用神经根拉钩 | - 神经根拉钩 宽10mm左 | - 个 | - 1 |
| - 27 | - 刮匙 | - 双通道刮匙 反口45°x 3mm | - 个 | - 1 |
| - 28 | - 刮匙 | - 双通道刮匙 反口45°x 6mm | - 个 | - 1 |
| - 29 | - 刮匙 | - 前弯骨刀 前弯30°x 3mm | - 个 | - 1 |
| - 30 | - 刮匙 | - 骨刮匙 大弯130°x 3mm | - 个 | - 1 |
| - 31 | - 刮匙 | - 前弯骨刀 前弯35°x 5mm | - 个 | - 1 |
| - 32 | - 刮匙 | - 前弯骨刀 前弯35°x 6mm | - 个 | - 1 |
| - 33 | - 扩张管 | - 扩张器 内孔1.5mm，直径7mm，长度200mm | - 支 | - 1 |
| - 34 | - 扩张管 | - 扩张器 实心，直径5mm，长度200mm | - 支 | - 1 |
| - 35 | - 扩张管 | - 扩张器 空心，直径7mm，长度185mm | - 支 | - 1 |
| - 36 | - 扩张管 | - 扩张器 空心，直径9mm，长度170mm | - 支 | - 1 |
| - 37 | - 扩张管 | - 扩张器 空心，直径11mm，长度155mm | - 支 | - 1 |
| - 38 | - 扩张管 | - 扩张器 空心，直径13mm，长度140mm | - 支 | - 1 |
| - 39 | - 扩张管 | - 扩张器 空心，直径15mm，长度125mm | - 支 | - 1 |
| - 40 | - 定位针 | - 尖头定位针 直径5mm，长度210mm | - 支 | - 1 |
| - 41 | - 植骨器 | - 植骨推棒，工作长度167mm | - 个 | - 1 |
| - 42 | - 骨刀 | - 三角形骨刀 宽5mm，工作长度126mm | - 把 | - 1 |
| - 43 | - 骨刀 | - 左弯骨刀 宽5mm，工作长度126mm | - 把 | - 1 |
| - 44 | - 骨刀 | - 右弯骨刀 宽5mm，工作长度126mm | - 把 | - 1 |
| - 45 | - 骨刀 | - 直形骨刀 宽径5mm，工作长度126mm | - 把 | - 1 |
| - 46 | - 骨刀 | - 前弯骨刀 宽4mm，工作长度126mm | - 把 | - 1 |
| - 47 | - 骨用撑开器 | - 弹簧牵开器 工作长度35mm | - 个 | - 1 |
| - 48 | - 骨用撑开器 | - 弹簧牵开器 工作长度50mm | - 个 | - 1 |
| - 49 | - 导针 | - 直径1.5mm，长度280mm | - 支 | - 1 |
| - 50 | - 导针 | - 直径1.5mm，工作长度380mm | - 支 | - 1 |
| - 51 | - 骨锤 | - 长度210mm | - 把 | - 1 |
| - 52 | - 护鞘 | - 椎间盘镜专用注水鞘管，直径5mm | - 个 | - 1 |
| - 53 | - 器械盒 | - 长460mm，宽256mm，高135mm | - 套 | - 1 |

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修1年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。

- 包组6  V形多通道脊柱手术器械

（1）技术要求

一、椎间盘镜1支

▲1、视向角≥30°，视野角≥75°

工作外径≤2.7mm，工作长度≥150mm

3、视场中心角分辨力≥1.65 C/（0）；

4、有效景深范围3~100mm；

5、灭菌方式：可高温高压灭菌，配专用消毒盒。

二、 手术器械1套

1、护鞘1件，直径≤4.0mm,工作长度≥150mm，保护内镜并带冲洗功能，保证手术视野清晰；

▲2、护套2件，

2.1 V 形双通道，内窥镜通道与器械通道分开，利于保护内窥镜及适应大尺寸器械，可实现髓核摘除、镜下融合手术，全程可视化操作；

2.2 主通道直径 7.5-14.0mm，工作长度约 145mm；

2.3护套带冲洗系统；前端唇形口，便于契合关节突；

2.4带固定手柄，可连接固定臂。

3、导针1支，尖头，直径3.7mm，长度≥260mm；

▲4、扩张管1套，异形扩张管，工作长度180～260mm，用于逐级扩张扩大手术视野，为V型多通道护套建立通道；

5、快装手柄1支，直径3.7mm；

导针1支，工作长度280mm，直径≤13mm；

导针1支，工作长度140mm，直径≤6.4mm；

8、短舌护套用骨钻1支，直径≤6.4mm，工作长度280mm；

9、骨钻1套，直径≤13mm，长度275～285mmmm，包含齿端普通型、螺纹型、半环齿型、可开合螺母式骨钻各1支，以便于术中处理骨组织及取骨用；

10、骨凿1支，直径≤13mm，长度≥280mm；

11、骨科导向器1套，含同心型、斜口各1支，带器械通道；直径≥13mm，长度≥158mm；

12、牵开器1支，固定型，直径≤6.5mm，长度170～175mm，牵拉保护神经；

13、冲洗器1支，直径≤3.2mm；

14、骨铰刀1套，直径7mm～12mm，长度300mm；

15、骨刮匙1支，方型上弯，直径≤8mm，长度≥300mm；

16、夹持器1支，直径≤7.8mm，长度≥260mm；

17、植骨器1支，直径≤9mm，长度≥280mm；

18、试模1套，高度7~11mm，长度≥300mm；

19、髓核钳1把，直径≥5.0mm，长度≥280mm；

20、抓钳1把，头部带齿，直径5.0mm，长度≥280mm；

21、枪钳1把，斜口，钳杆可旋转，直径6.0mm，长度≥270mm；

22、骨钻手柄1个，配合骨钻使用，通用快装T型手柄；

23、器械盒1套，便于器械摆放，整体消毒。

二）配置需求：

| 序号 | 名称 | 规格参数技术特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椎间盘镜 | 镜管Ф2.7mm,长度：150 mm | 支 | 1 |
| 2 | 消毒盒 | 355.5×119.5×57mm | 套 | 1 |
| 3 | 护鞘 | Ф4.0×150mm | 件 | 1 |
| 4 | 护套 | 短舌Ф7.5×145mm | 件 | 1 |
| 5 | 护套 | Ф14.0×145mm,手柄可以连固定臂 | 件 | 1 |
| 6 | 导针 | 尖头Ф3.7×260mm | 支 | 1 |
| 7 | 扩张管 | Ф3.7×260mm | 支 | 1 |
| 8 | 扩张管 | 180mm,7.5护套用 | 件 | 1 |
| 9 | 扩张管 | 210mm | 支 | 1 |
| 10 | 扩张管 | 200mm | 支 | 1 |
| 11 | 扩张管 | 190mm | 支 | 1 |
| 12 | 快装手柄 | Ф3.7mm,与Ø3.7导针、扩张管配套使用 | 支 | 1 |
| 13 | 导针 | Ф6.4×140mm | 件 | 1 |
| 14 | 导针 | Ф13×128mm | 支 | 1 |
| 15 | 骨钻 | Ф6.4×280mm,7.5护套用 | 件 | 1 |
| 16 | 骨钻 | Ф13×280mm,螺纹型 | 支 | 1 |
| 17 | 骨钻 | Ф13×280mm,空心型 | 支 | 1 |
| 18 | 骨钻 | Ф13×280mm,半环齿 | 支 | 1 |
| 19 | 骨钻 | Ф13×280mm,夹取式 | 支 | 1 |
| 20 | 骨凿 | Ф13×280mm | 件 | 1 |
| 21 | 骨科导向器 | Ф13×188mm,同心型 | 支 | 1 |
| 22 | 骨科导向器 | Ф13×158mm,斜口 | 支 | 1 |
| 23 | 牵开器 | 6.5×170mm,固定型 | 支 | 1 |
| 24 | 冲洗器 | Ø3.2×190mm | 支 | 1 |
| 25 | 骨铰刀 | 7×300mm | 支 | 1 |
| 26 | 骨铰刀 | 8×300mm | 支 | 1 |
| 27 | 骨铰刀 | 9×300mm | 支 | 1 |
| 28 | 骨铰刀 | 10×300mm | 支 | 1 |
| 29 | 骨铰刀 | 11×300mm | 支 | 1 |
| 30 | 骨铰刀 | 12×300mm | 个 | 1 |
| 31 | 骨刮匙 | 8×300mm,方型上弯 | 支 | 1 |
| 32 | 夹持器 | Ф7.8×260mm | 支 | 1 |
| 33 | 植骨器 | Ф9×280mm,带推杆 | 支 | 1 |
| 34 | 试模 | 7×300mm | 支 | 1 |
| 35 | 试模 | 8×300mm | 支 | 1 |
| 36 | 试模 | 9×300mm | 支 | 1 |
| 37 | 试模 | 10×300mm | 支 | 1 |
| 38 | 试模 | 11×300mm | 支 | 1 |
| 39 | 髓核钳 | 5.0mm，工作长度280mm | 把 | 1 |
| 40 | 抓钳 | 5.0mm，工作长度280mm,带齿 | 把 | 1 |
| 41 | 枪钳 | Ф6.0mm，工作长度270mm,斜口咬骨钳（钳杆可旋转） | 把 | 1 |
| 42 | 骨钻手柄 | T型 | 个 | 1 |
| 43 | 消毒盒 | 526×256×129mm | 套 | 1 |

（

2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修1年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。

二、付款方式：

1、 说明：3万元（不含）以下的专用设备采购，付款方式根据发票一次性付清。

2、 说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

2.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.2 设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

2.3 设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

2.4 乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

3、 说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

3.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

3.2 设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.3 设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

3.4 设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

3.5 乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

- 第三部分 材料基本目录

| 1 | 产品信息明细表 |
| --- | --- |
| 2 | 经销公司证件复印件 |
| 3 | 经销公司法定代表人资格证明书 |
| 4 | 经销公司法定代表人授权委托书 |
| 5 | 近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明 |
| 6 | 产品销售授权委托书（不作为资格条件） |
| 7 | 生产厂家/上级代理商证件复印件 |
| 8 | 产品证件复印件 |
| 9 | 产品技术参数及配置清单 |
| 10 | 用户需求偏离表 |
| 11 | 产品售后服务承诺函 |
| 12 | 同型号设备用户名单 |
| 13 | 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单 |
| 14 | 有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件复印件、产品证件复印件、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票 |
| 15 | 产品彩页 |

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第四部分  合同文本格式

医疗设备购销合同

立项名称

（注册证名称）

南方医科大学第三附属医院

医疗设备购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格（技术参数及配置清单见附件）：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位 | 成交单价 | 数量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ￥ |  | ￥ |
| 合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB) |  |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至甲方指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

2. 设备的交付期与交货地点

乙方在合同生效的_   _天内将设备运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在设备运至甲方所在地前  5   天书面通知甲方设备主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在__5__天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6乙方在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，向甲方提出验收申请，若甲方确认项目实施情况符合验收标准，在乙方提出验收申请7日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待乙方整改合格后，再向甲方提出验收申请。验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应提供下列服务（此费用包含在合同总价中，甲方不再另行支付）：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用、检测校正等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在_   _年_   月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方或厂家授权的售后服务公司负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供整机保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%（含）以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_  _小时以内（含）（保修单位：     报障电话：     ），__  _小时内（含）维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内（含）仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告    小时内向甲方提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5乙方负责本合同软硬件的终身维护并应提供优质的售后服务；保修期内定期预防性维护保养次数，不少于     次/年（此费用包含在合同总价中，甲方不再另行支付）。保修期满后，每年的维保费不高于此合同价的8%，原厂全保（如人工费、配件费、设备保养费等）费用为不高于   元/年。

7.6乙方应储备足够的易损易耗零配件备库；保修期满后，按不高于或等于其在响应文件中提供的易损易耗零配件清单中的单价供应(见下表)。

7.7维保服务期间国家政策调整原因导致软件功能需调整的，乙方需按要求提供调整服务，维保年限按甲方要求。若因乙方原因不能提供服务导致的甲方一切损失，由乙方负责。

7.8提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通（此费用包含在合同总价中，甲方不再另行支付）。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式_  _份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、响应文件、采购文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的响应文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 15.特别规定：

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：

附件：设备参数及配置清单、配套试剂/耗材单价

- 第五部分  响应文件参考格式

南方医科大学第三附属医院

_____________(项目名称）

口 正本

口 副本

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司固话：

联系邮箱：

1、产品信息明细表

公司名称：

联系人：              联系电话：

| 包组号 | 设备名称 | 品牌型号 | 生产企业名称 及原产地 | 拟供货 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 必须为《医疗器械注册证》一致 （要写《医疗器械注册证》上全称 | 必须为《医疗器械注册证》附表 或附件相符内容 | 必须为《医疗器械注册证》上全称 |  |

1）供货期：签订合同后           天内

2）保修期：验收合格后整机保修     年，预防性保养     次/年

3）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

4）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码

5）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

6）主要零配件报价：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 描述 | 计数单位 | 数量 | 配件单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可按需要自行补充表格 |  |  |  |  |  |

- 配套使用耗材/试剂（如有必须填写下表，否则后期无法引进）

| 序号 | 生产厂家 | 耗材名称 | 注册证号 | 注册证到期日期 | 规格型号 | 计量 单位 | 广州平台编码 | 报价（元） | 用户名称/ 发票价格 | 是否 新进院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必须为《医疗器械注册证》上注册人名称 | 必须与《医疗器械注册证》上产品名称一致 |  | ****年 *月*日 | 必须为《医疗器械注册证》附表/附件内容相符 | 可销售的最小单位 |  |  |  |  |

2、销售公司证件复印件

营业执照、

报价产品为第三类医疗器械：医疗器械经营许可证

报价产品为第二类医疗器械：医疗器械经营备案凭证

若为分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司证件复印件及授权

3、销售公司法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证人像面

此处粘贴法定代表人

身份证国徽面

4、销售公司法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院医疗设备/医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证人像面

此处粘贴授权代表

身份证国徽面

5、近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明（可自拟）

我公司在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。若在本次医疗设备/医用耗材（试剂）采购活动的全过程中，被查实我公司上述承诺不属实，则院方有权取消我公司报价及成交资格。

特此承诺。

公司名称（盖章）：

日期：

- 产品销售授权委托书

格式自拟

- 生产厂家/上级代理商证件复印件

报价产品为国产医疗器械：

生产厂家的营业执照、生产厂家的生产许可证

报价产品为进口医疗器械：

每级代理商的营业执照

每级代理商的医疗器械经营许可证（第三类）

每级代理商的医疗器械经营备案凭证（第二类）

报价产品为消毒产品：

生产厂家的营业执照、生产厂家的卫生许可证

- 产品证件复印件

报价产品为第一类医疗器械：医疗器械备案凭证

报价产品为第二类、第三类医疗器械：医疗器械注册证

报价产品为消毒产品：新产品卫生许可批件/非新产品卫生安全评价报告

- 9、产品技术参数及配置清单

格式自拟

10、用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 11、产品售后服务承诺函

格式自拟

12、同型号设备用户名单（近三年全国销售记录，可自拟）

| 产品品牌型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置单位名称 | 型号 | 购置年月 | 数量 |
| 可按需要自行补充表格 |  |  |  |

- 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院合同、发票复印件

- 有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件复印件、产品证件复印件、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院发票复印件

- 15、产品彩页