报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备一正三副纸质版的响应文件（评审/调研当天带到现场）以及按第二部分《材料基本目录》的扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com）。

- 评审/调研时间：预计将于2023年06月  日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采购需求

项目名称： 一体化手术间建设

- 一、需求清单

货物需求清单

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化手术室控制系统 | 具体见软件功能清单 | 套 | 1 |
| 2 | 4K核心平台模块 | 具体见硬件清单 | 套 | 1 |
| 3 | 双屏护士工作站模块 | 具体见硬件清单 | 套 | 1 |
| 4 | 无线麦克风模块 | 具体见硬件清单 | 套 | 1 |
| 5 | 吸顶音箱模块 | 具体见硬件清单 | 套 | 1 |
| 6 | 全景摄像机模块 | 具体见硬件清单 | 套 | 1 |
| 7 | 32 寸 4K 医用监视器模块 | 具体见硬件清单 | 台 | 2 |
| 8 | 65 寸 4K 内嵌式商用显示器模块 | 具体见硬件清单 | 台 | 1 |
| 9 | 65 寸内嵌式数字影像显示终端模块 | 具体见硬件清单 | 台 | 1 |
| 10 | 旁置式 4K 高清术野摄像机模块 | 具体见硬件清单 | 台 | 1 |
| 11 | 影音双向光纤转播模块 | 具体见硬件清单 | 套 | 1 |
| 12 | 全景摄像机模块（转播点） | 具体见硬件清单 | 台 | 1 |
| 13 | 75 寸 4K 商用显示器模块（转播点） | 具体见硬件清单 | 台 | 1 |
| 14 | 音频处理模块（含无线麦克风）（转播点） | 具体见硬件清单 | 套 | 1 |
| 15 | 壁挂式音箱（转播点） | 具体见硬件清单 | 个 | 2 |
| 16 | 壁挂式机柜模块 | 具体见硬件清单 | 个 | 1 |
| 17 | 手术室吊臂 | 具体见硬件清单 | 套 | 3 |

- 项目概况

- 本项目主要为实现南方医科大学第三附属医院骨科楼4楼17或18号手术间的数字一体化支持，实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管控，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。结合转播模块，同时满足手术室内影音信号对外传输，实现院内手术转播、院外手术转播的需求，实现手术录像时语音标注、手术转播实时语音交流。

- （二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化手术间 | C19990000 | 项 | 1 | 否 |

- （三）技术商务要求

- 技术要求

- 1.软件功能清单：

| 序号 | 功能模块 | 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 患者信息 | 患者信息 | 与his或者院内其他系统对接，获取当前手术病人基本信息，获取病人检查、检验、影像报告结果等。 |
| 2 | 控制系统 | 视频控制 | 系统可以设置医院名称、手术室房号、视频输入、输出设置等，可进行视频输出控制，手术录像保存，可以设置权限进行录像访问控制 |
|  |  | 数据录像 |  |
|  |  | 音频控制 |  |
|  |  | 系统权限设置 |  |
| 3 | 信号接入 控制 | 信号控制 | 可全面整合手术周边信息接入（DSA、腔镜、超声、术中影像等），任意路由切换 |
| 4 | 手术转播 | 手术转播 | 实现全高清手术直播，手术转播实时语音交流 |
| 5 | 设备管理 | 设备管理 | 可同一界面控制所有医疗设备 |

- 硬件清单（硬件数量供参考，按实际需要调整，参数不低于以下要求）

| 名称 | 数量 | 规格型号/参数/技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 4K核心平台模块 | 1套 | 1.01 | 实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管控，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。结合其他模块，同时满足手术室内影音信号对外传输，实现院内手术转播、院外手术转播的需求。 |
|  |  | 1.02 | 影像处理能力不低于4K级别，并能兼容标清、高清、全高清级别的视频格式。 |
|  |  | 1.03 | ▲影像处理能够兼容2D、3D |
|  |  | 1.04 | 影像整合输入输出通道不少于16进16出 |
|  |  | 1.05 | 手术室内影像可实现自由的多点路由，各信息可自由显示在不同的屏幕上，所有信号传送采用光纤无损方式，图像质量为4K级别。 |
|  |  | 1.06 | 提供影像画中画功能，便于医生在同一画面观看不同影像，提高手术安全性。 |
|  |  | 1.07 | 接收不少于1个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰 |
|  |  | 1.08 | 提供1个蓝牙背景音乐接入模块，便于医护人员连接移动设备，创造舒适工作氛围 |
|  |  | 1.09 | ▲控制转播警示灯状态，当手术室内信号对外传输时点亮，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态。 |
|  |  | 1.10 | 提供不少于2个RS-232/422/485控制端口，便于扩展控制其他手术室内的设备。也可以利用CAN技术，继续扩展控制端口的数量 |
|  |  | 1.11 | 可实现对手术室内影像进行存储，支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间。 |
|  |  | 1.12 | 支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案，保护医院知识产权 |
|  |  | 1.13 | 提供不少于2个连接手术室内外影音信号，实现对报告厅、会议室最高质量标准的手术转播，分辨率不低于4K；可支持连接院内网络进行直转播，不限制连接数 |
|  |  | 1.14 | ▲符合HDCP 2.2标准，确保受保护媒体内容的正常显示及互用性。 |
|  |  | 1.15 | ▲提供不少于2个维护屏幕，屏幕对角线尺寸不少于7英寸，分辨率不低于1024*600，便于维护和检修设备。 |
|  |  | 1.16 | 提供手术室录像集中存储功能。结合集中存储平台，用户可在院内有效范围内，利用帐号和密码访问，进行在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。 |
|  |  | 1.17 | 应预留接入端口，可满足手术机器人、其他设备等信号接入。 |
|  |  | 1.18 | ▲集中存储空间不少于10TB，转速不低于7200RPM，数据存储速率不低于12Gpbs，可支持热插拔。 |
| 2、护士工作站模块 | 1套 | 2.01 | 通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面完全持平，符合手术室内感控需求，并且实现对手术室核心平台控制和操作 |
|  |  | 2.02 | 带触控功能用户控制屏幕，尺寸不少于21.5寸，数量不低于2个 |
|  |  | 2.03 | 分辨率不低于1920*1080 |
|  |  | 2.04 | 支持DVI-D、HDMI和VGA信号输入 |
|  |  | 2.05 | 带防尘、防水的医疗级键盘，自带触摸板方便使用，键盘可以折叠收纳 |
|  |  | 2.06 | 可实现对视音频图像的集中控制操作 |
|  |  | 2.07 | 具备全中文操作界面 |
|  |  | 2.08 | 通过1个启动键，可启动核心平台和其他相关辅助设备，无须单独对每一个设备进行操作，便于日常使用 |
|  |  | 2.09 | 提供不少于两个USB高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备 |
| 3、无线麦克风模块 | 1套 | 3.01 | 提供头戴式无线麦克风，具备一键式配对功能，实现手术录像时语音标注、手术转播时语音交流 |
|  |  | 3.02 | 数量不少于2个，作为主刀和副手同时使用，或者是作为一个主讲，另外一个作为翻译使用 |
|  |  | 3.03 | 载波频率范围 610-670MHz，频道总数200CH，有效使用距离 30-50米 |
| 4、吸顶音箱模块 | 1套 | 4.01 | 采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流，而且更美观实现背景音乐播放、手术转播语音交流 |
|  |  | 4.02 | 频率响应：90Hz-16kHz(-3dB) |
|  |  | 4.03 | 持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W 100V-2W, 4W, 8W, 16W16W，8Ω连续 |
|  |  | 4.04 | 阻抗：70V/100V或8Ω |
|  |  | 4.05 | 灵敏度：84dB-SPL |
|  |  | 4.06 | 最大声输出：96dB-SPL@1m(平均值)102dB-SPL@1m (峰值) |
|  |  | 4.07 | 辐射角度:140° 锥形 |
|  |  | 4.08 | 外形尺寸：法兰外径：23.9cm；开孔直径：20.3cm；高度：11.8cm；/重量：1.9 kg |
| 5、全景摄像机模块 | 1台 | 5.01 | 提供带云台方向控制的高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面进行操作。 |
|  |  | 5.02 | 单晶片1/2.8 CMOS，像素不低于210万像素 |
|  |  | 5.03 | 最低照度不少于1.4lx (50IRE) |
|  |  | 5.04 | 最短距离10 mm（广角）~1200 mm（长焦） |
|  |  | 5.05 | 提供1路HDMI接口，输出不少于1920x1080分辨率全高清画面信号； |
|  |  | 5.06 | 最大光学变焦≥30倍、数字变焦≥12倍； |
|  |  | 5.07 | 具备RS232，RS485，RJ-45三种遥控方式，控制摄像机运动 |
|  |  | 5.08 | 自带云台，镜头水平移动角度不少于正负170度, 垂直移动角度不少于-20度到+90度 |
| 6、32寸4K医用监视器模块 | 2台 | 6.01 | 32寸医用级4K监视器 |
|  |  | 6.02 | 分辨率不低于3840 x 2160，宽高比16：9 |
|  |  | 6.03 | 色域：BT. 2020/ BT. 709 |
|  |  | 6.04 | 视角：178°/ 178° |
|  |  | 6.05 | 双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等 |
|  |  | 6.06 | 输入信号：DP、12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DVI |
|  |  | 6.07 | 输出信号：12G-SDI、3G-SDI、DVI |
|  |  | 6.08 | 4K输入信号：DP、12G-SDI |
|  |  | 6.09 | 4K输出信号：12G-SDI |
| 7、65寸4K内嵌式商用显示器模块 | 1台 | 7.01 | 实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装；安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能 |
|  |  | 7.02 | 视频分辨率不低于3840x2160（4K），帧率不低于60Hz |
|  |  | 7.03 | 分辨率3840*2160 |
|  |  | 7.04 | 对角线尺寸不少于65英寸 |
|  |  | 7.05 | 屏幕亮度不低于620cd/m2 |
|  |  | 7.06 | 可视角度不小于水平178°，垂直178° |
|  |  | 7.07 | 支持HDMI, 模拟/数码音频, 复合视频接入 |
|  |  | 7.08 | 支持RS232C,IP，HDMI-CEC等外部控制 |
| 8、65寸内嵌式数字影像显示终端模块 | 1台 | 8.01 | 实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装，支持DICOM标准；安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能 |
|  |  | 8.02 | 分辨率3840*2160 |
|  |  | 8.03 | 对角线尺寸不少于65英寸 |
|  |  | 8.04 | 屏幕亮度不低于600cd/m2 |
|  |  | 8.05 | 可视角度不小于水平178°，垂直178° |
|  |  | 8.06 | 支持HDMI、VGA输入 |
|  |  | 8.07 | 支持RS232,蓝牙4.2等连接 |
|  |  | 8.08 | 重量不高于45Kg，能耗不高于650W，待机功耗不高于0.5W |
|  |  | 8.09 | 高色域、高亮度、满足医疗DICOM标准 |
|  |  | 8.10 | 手术室内可与医院信息系统对接，实时调阅PACS/HIS信息，全方位为医护提供参考。 |
|  |  | 8.11 | 支持触摸功能，触控精度1mm |
| 9、旁置式4K高清术野摄像机模块 | 1台 | 9.01 | 4K旁置术野高清摄像系统，兼顾腔镜微创手术及开放手术；用于手术区域的操作手法、开放手术画面的拍摄。满足手术室不同种类手术的高清录像、转播需求 |
|  |  | 9.02 | 单晶片4K CMOS传感器 |
|  |  | 9.03 | 有效像素3840*2160 |
|  |  | 9.04 | 水平分辨率不少于1800线 |
|  |  | 9.05 | 增益0-39dB |
|  |  | 9.06 | 快门速度1/6到1/1000 |
|  |  | 9.07 | 视频输出为HDMI和3G-SDI，支持4K和高清同步输出 |
|  |  | 9.08 | 20倍变焦比率（12倍光学变焦+1.67倍数字变焦） |
|  |  | 9.09 | 具备减光镜、红外截至滤光镜功能 |
|  |  | 9.10 | 提供光学和电子混合式防抖功能 |
|  |  | 9.11 | 最小物距80mm( 广角)到1000mm（远端） |
|  |  | 9.12 | 重量为1.2Kg，轻巧并可以安装任何独立术野摄像机吊臂上 |
| 10、影音双向光纤转播模块 | 一套 | 10.01 | ▲通过院内铺设单模光纤，实现手术室与会议厅、每层骨科楼会议室影音信号无损无延时双向交流 |
|  |  | 10.02 | 影像传输能力最高能够到达4K级别 |
|  |  | 10.03 | 提供移动机架安装模块，除桌面式安装之外，还可以安装在会议室或者手术室的设备机柜中进行设备整合 |
|  |  | 10.04 | 提供视频信号分配功能，提供不少于2个视频信号环出功能 |
|  |  | 10.05 | 提供网络光纤接入功能，通过不少于2根单模光纤实现与手术室之间的网络互通 |
|  |  | 10.06 | 自带控制触摸屏，控制不同手术室信号转播至会议室。屏幕对角线尺寸不小于8.1英寸，分辨率不低于1800×1200 |
|  |  | 10.07 | 系统内存不少于8GB，存储容量不低于128G |
|  |  | 10.08 | 控制触摸屏采用无线网络方式与手术室集控模块连接 |
|  |  | 10.09 | 含所有到会议厅、骨科楼每层会议室光纤、光纤模块、信号延长器、及工程布线 |
| 11、全景摄像机模块（转播点） | 一台 | 11.01 | 提供带云台方向控制的高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面 |
|  |  | 11.02 | 视频输出具备3G-SDI和HDMI两路以上接口，可同时输出≥1920x1080分辨率全高清画面信号； |
|  |  | 11.03 | 最大光学变焦≥20倍、数字变焦≥12倍； |
|  |  | 11.04 | 具备RS232，RS485，红外三种遥控方式，可同时控制摄像机运动 |
|  |  | 12.05 | 自带云台，镜头水平移动角度不小于正负170度, 垂直移动角度不小于-30度到+90度 |
| 12、75寸4K商用显示器模块（转播点） | 一台 | 12.01 | 作为会议室影像输出设备，支持移动、壁挂式安装在会议室墙壁上 |
|  |  | 12.02 | 分辨率3840*2160 |
|  |  | 12.03 | 对角线尺寸不少于75英寸 |
|  |  | 12.04 | 屏幕亮度不低于620cd/m2 |
|  |  | 12.05 | 可视角度不小于水平178°，垂直178° |
|  |  | 12.06 | 支持HDMI, 模拟/数码音频, 复合视频接入 |
|  |  | 12.07 | 支持RS232C,IP，HDMI-CEC等外部控制 |
|  |  | 12.08 | 重量不高于32.9Kg，能耗不高于277W |
| 13、音频处理模块（含无线麦克风）（转播点） | 一套 | 13.01 | 实现会议室音频收集、处理和输出功能 |
|  |  | 13.02 | 提供不少于2个带功率放大的音频输出接口，最多可以连接超过4个吸顶音箱，满足各种面积手术室内扩声需求 |
|  |  | 13.03 | 无线麦克风数量不少于2个，其中1个为桌面式无线麦克风，作为主讲人使用；另外一个是手持无线麦克风，作为会议提问或者其他讲者使用 |
|  |  | 13.04 | 载波频率范围 610-670MHz，频道总数200CH，有效使用距离 30-50米 |
| 14、壁挂式音箱模块（转播点） | 2个 | 14.01 | 可采用移动、壁挂式设计，不影响会议室装饰，而且更美观。实现背景音乐播放、手术转播语音交流还原 |
|  |  | 14.02 | 可灵活选择水平或垂直安装，重量不低于3.94Kg |
| 15、手术室吊臂 | 3套 | 15.01 | 需要配套显示器悬臂三套，可与手术灯同轴安装或单独基座安装；支持悬吊双屏或一块大屏，用户可以根据需要进行选择，需支持一体化手术室配套的不同尺寸的显示器接口；支持上下、左右、倾斜等调节动作，动作调节把手可进行消毒；中标公司需包含悬臂的安装服务，具体安装位置及方式中标后现场确认。 |

3.信息系统接口及安全等要求

接入HIS系统，实现患者基本信息、住院信息、手术申请信息等的获取，可查看患者360视图；接入LIS系统，实现患者检验报告信息获取；接入PACS系统，获取患者影像、超声、内镜图文报告；接入电子病历系统，获取患者病历、病程记录等，与his、lis、pacs、电子病历系统等系统接口产生的接口费用，需由厂家沟通与承担。提供数据采集接口，能满足HIS、院感、护理、设备管理系统等医院系统的数据交互要求。按照信息系统等级保护V2.0中二级要求建设系统，完成入网安全评估。

2.商务要求

（1）.实施服务要求

1）实施进度需满足医院要求，于签订合同后60日前完成软硬件部署，达到系统上线要求。

2）结合医院业务实际需求，进行个性化实施部署，以满足临床业务实际需要为目的。

3）实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。供应商应在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作的协调、交叉。

4）供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责。

5)逾期交付，采购人有权追究违约责任。

（2）.售后服务要求

1）软件免费维保期至少2年，保质期后按不高于软件价格的5%/年收取维保费用。软件系统在免费保修期内，原有软件模块功能均享受免费升级服务。维保期内，若厂商不再对原本版系统进行维护，应免费为院方升级至新版本。若原版本系统仍可维护，但院方因其他原因提出版本升级，升级费不高于软件价格的30%。

2）硬件随原厂免费质保至少2年。

3）系统出现故障影响使用时，应1小时以内电话响应并远程处理，24小时或以内解决问题或人员到现场处理。

(3).付款方式

- 合同签订后的10个工作日内付款30%，供应商提供收据。

- 软件项目验收后10个工作日内付款60%，供应商提供全额发票。

- 软件验收合格1年后10个工作日内付款10%，供应商提供收据。

- 供应商逾期提供相应的收据、发票等付款凭证，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

(4).培训要求

1）供应商应提供包括本项目顺利实施的所有培训服务，保证医院人员的使用与日常维护工作。所有的培训费用应计入本次服务总价。

2）培训内容与课程要求：

提供信息管理系统操作、使用和维护培训（软件、维保）；

- 提供所提供设备的使用和维护培训（硬件）；

- （四）供应商资格条件

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2、具有本项目相关的其他资质。

3、所报价产品质量符合国家相关要求。

4、报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

5、本项目不接受联合体报名。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- （五）合同模板

南方医科大学第三附属医院

- 一体化手术间合同

南方医科大学第三附属医院

服务合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

一、服务范围（根据项目具体情况填写）

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化手术间 | 具体见软硬件功能清单 |  | 1 | 项 |  |

二、合同价格

| 服务期 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 合计人民币 （含税）RMB |  |  |

三、服务期限（根据项目具体情况填写）

服务期：

四、付款方式（按实际情况填写）

1、合同签订后的10个工作日内付款30%，供应商提供收据。

2、软件项目验收后10个工作日内付款60%，供应商提供全额发票。

3、软件验收合格1年后10个工作日内付款10%，供应商提供收据。

4、供应商逾期提供相应的收据、发票等付款凭证，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

五、服务要求及服务方案（含售后服务）（根据项目具体情况填写）

1.技术要求

（1）软件功能清单（按实际需要调整，应包含以下内容）

| 序号 | 功能模块 | 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 患者信息 | 患者信息 | 与his或者院内其他系统对接，获取当前手术病人基本信息，获取病人检查、检验、影像报告结果等。 |
| 2 | 控制系统 | 视频控制 | 系统可以设置医院名称、手术室房号、视频输入、输出设置等，可进行视频输出控制，手术录像保存，可以设置权限进行录像访问控制 |
|  |  | 数据录像 |  |
|  |  | 音频控制 |  |
|  |  | 系统权限设置 |  |
| 3 | 信号接入 控制 | 信号控制 | 可全面整合手术周边信息接入（DSA、腔镜、超声、术中影像等），任意路由切换 |
| 4 | 手术转播 | 手术转播 | 实现全高清手术直播，手术转播实时语音交流 |
| 5 | 设备管理 | 设备管理 | 可同一界面控制所有医疗设备 |

- （2）硬件清单（硬件数量供参考，按实际需要调整，参数不低于以下要求）

| 名称 | 数量 | 规格型号/参数/技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 4K核心平台模块 | 1套 | 1.01 | 实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管控，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。结合其他模块，同时满足手术室内影音信号对外传输，实现院内手术转播、院外手术转播的需求。 |
|  |  | 1.02 | 影像处理能力不低于4K级别，并能兼容标清、高清、全高清级别的视频格式。 |
|  |  | 1.03 | ▲影像处理能够兼容2D、3D |
|  |  | 1.04 | 影像整合输入输出通道不少于16进16出 |
|  |  | 1.05 | 手术室内影像可实现自由的多点路由，各信息可自由显示在不同的屏幕上，所有信号传送采用光纤无损方式，图像质量为4K级别。 |
|  |  | 1.06 | 提供影像画中画功能，便于医生在同一画面观看不同影像，提高手术安全性。 |
|  |  | 1.07 | 接收不少于1个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰 |
|  |  | 1.08 | 提供1个蓝牙背景音乐接入模块，便于医护人员连接移动设备，创造舒适工作氛围 |
|  |  | 1.09 | ▲控制转播警示灯状态，当手术室内信号对外传输时点亮，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态。 |
|  |  | 1.10 | 提供不少于2个RS-232/422/485控制端口，便于扩展控制其他手术室内的设备。也可以利用CAN技术，继续扩展控制端口的数量 |
|  |  | 1.11 | 可实现对手术室内影像进行存储，支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间。 |
|  |  | 1.12 | 支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案，保护医院知识产权 |
|  |  | 1.13 | 提供不少于2个连接手术室内外影音信号，实现对报告厅、会议室最高质量标准的手术转播，分辨率不低于4K；可支持连接院内网络进行直转播，不限制连接数 |
|  |  | 1.14 | ▲符合HDCP 2.2标准，确保受保护媒体内容的正常显示及互用性。 |
|  |  | 1.15 | ▲提供不少于2个维护屏幕，屏幕对角线尺寸不少于7英寸，分辨率不低于1024*600，便于维护和检修设备。 |
|  |  | 1.16 | 提供手术室录像集中存储功能。结合集中存储平台，用户可在院内有效范围内，利用帐号和密码访问，进行在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。 |
|  |  | 1.17 | 应预留接入端口，可满足手术机器人、其他设备等信号接入。 |
|  |  | 1.18 | ▲集中存储空间不少于10TB，转速不低于7200RPM，数据存储速率不低于12Gpbs，可支持热插拔。 |
| 2、护士工作站模块 | 1套 | 2.01 | 通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面完全持平，符合手术室内感控需求，并且实现对手术室核心平台控制和操作 |
|  |  | 2.02 | 带触控功能用户控制屏幕，尺寸不少于21.5寸，数量不低于2个 |
|  |  | 2.03 | 分辨率不低于1920*1080 |
|  |  | 2.04 | 支持DVI-D、HDMI和VGA信号输入 |
|  |  | 2.05 | 带防尘、防水的医疗级键盘，自带触摸板方便使用，键盘可以折叠收纳 |
|  |  | 2.06 | 可实现对视音频图像的集中控制操作 |
|  |  | 2.07 | 具备全中文操作界面 |
|  |  | 2.08 | 通过1个启动键，可启动核心平台和其他相关辅助设备，无须单独对每一个设备进行操作，便于日常使用 |
|  |  | 2.09 | 提供不少于两个USB高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备 |
| 3、无线麦克风模块 | 1套 | 3.01 | 提供头戴式无线麦克风，具备一键式配对功能，实现手术录像时语音标注、手术转播时语音交流 |
|  |  | 3.02 | 数量不少于2个，作为主刀和副手同时使用，或者是作为一个主讲，另外一个作为翻译使用 |
|  |  | 3.03 | 载波频率范围 610-670MHz，频道总数200CH，有效使用距离 30-50米 |
| 4、吸顶音箱模块 | 1套 | 4.01 | 采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流，而且更美观实现背景音乐播放、手术转播语音交流 |
|  |  | 4.02 | 频率响应：90Hz-16kHz(-3dB) |
|  |  | 4.03 | 持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W 100V-2W, 4W, 8W, 16W16W，8Ω连续 |
|  |  | 4.04 | 阻抗：70V/100V或8Ω |
|  |  | 4.05 | 灵敏度：84dB-SPL |
|  |  | 4.06 | 最大声输出：96dB-SPL@1m(平均值)102dB-SPL@1m (峰值) |
|  |  | 4.07 | 辐射角度:140° 锥形 |
|  |  | 4.08 | 外形尺寸：法兰外径：23.9cm；开孔直径：20.3cm；高度：11.8cm；/重量：1.9 kg |
| 5、全景摄像机模块 | 1台 | 5.01 | 提供带云台方向控制的高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面进行操作。 |
|  |  | 5.02 | 单晶片1/2.8 CMOS，像素不低于210万像素 |
|  |  | 5.03 | 最低照度不少于1.4lx (50IRE) |
|  |  | 5.04 | 最短距离10 mm（广角）~1200 mm（长焦） |
|  |  | 5.05 | 提供1路HDMI接口，输出不少于1920x1080分辨率全高清画面信号； |
|  |  | 5.06 | 最大光学变焦≥30倍、数字变焦≥12倍； |
|  |  | 5.07 | 具备RS232，RS485，RJ-45三种遥控方式，控制摄像机运动 |
|  |  | 5.08 | 自带云台，镜头水平移动角度不少于正负170度, 垂直移动角度不少于-20度到+90度 |
| 6、32寸4K医用监视器模块 | 2台 | 6.01 | 32寸医用级4K监视器 |
|  |  | 6.02 | 分辨率不低于3840 x 2160，宽高比16：9 |
|  |  | 6.03 | 色域：BT. 2020/ BT. 709 |
|  |  | 6.04 | 视角：178°/ 178° |
|  |  | 6.05 | 双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等 |
|  |  | 6.06 | 输入信号：DP、12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DVI |
|  |  | 6.07 | 输出信号：12G-SDI、3G-SDI、DVI |
|  |  | 6.08 | 4K输入信号：DP、12G-SDI |
|  |  | 6.09 | 4K输出信号：12G-SDI |
| 7、65寸4K内嵌式商用显示器模块 | 1台 | 7.01 | 实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装；安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能 |
|  |  | 7.02 | 视频分辨率不低于3840x2160（4K），帧率不低于60Hz |
|  |  | 7.03 | 分辨率3840*2160 |
|  |  | 7.04 | 对角线尺寸不少于65英寸 |
|  |  | 7.05 | 屏幕亮度不低于620cd/m2 |
|  |  | 7.06 | 可视角度不小于水平178°，垂直178° |
|  |  | 7.07 | 支持HDMI, 模拟/数码音频, 复合视频接入 |
|  |  | 7.08 | 支持RS232C,IP，HDMI-CEC等外部控制 |
| 8、65寸内嵌式数字影像显示终端模块 | 1台 | 8.01 | 实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装，支持DICOM标准；安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能 |
|  |  | 8.02 | 分辨率3840*2160 |
|  |  | 8.03 | 对角线尺寸不少于65英寸 |
|  |  | 8.04 | 屏幕亮度不低于600cd/m2 |
|  |  | 8.05 | 可视角度不小于水平178°，垂直178° |
|  |  | 8.06 | 支持HDMI、VGA输入 |
|  |  | 8.07 | 支持RS232,蓝牙4.2等连接 |
|  |  | 8.08 | 重量不高于45Kg，能耗不高于650W，待机功耗不高于0.5W |
|  |  | 8.09 | 高色域、高亮度、满足医疗DICOM标准 |
|  |  | 8.10 | 手术室内可与医院信息系统对接，实时调阅PACS/HIS信息，全方位为医护提供参考。 |
|  |  | 8.11 | 支持触摸功能，触控精度1mm |
| 9、旁置式4K高清术野摄像机模块 | 1台 | 9.01 | 4K旁置术野高清摄像系统，兼顾腔镜微创手术及开放手术；用于手术区域的操作手法、开放手术画面的拍摄。满足手术室不同种类手术的高清录像、转播需求 |
|  |  | 9.02 | 单晶片4K CMOS传感器 |
|  |  | 9.03 | 有效像素3840*2160 |
|  |  | 9.04 | 水平分辨率不少于1800线 |
|  |  | 9.05 | 增益0-39dB |
|  |  | 9.06 | 快门速度1/6到1/1000 |
|  |  | 9.07 | 视频输出为HDMI和3G-SDI，支持4K和高清同步输出 |
|  |  | 9.08 | 20倍变焦比率（12倍光学变焦+1.67倍数字变焦） |
|  |  | 9.09 | 具备减光镜、红外截至滤光镜功能 |
|  |  | 9.10 | 提供光学和电子混合式防抖功能 |
|  |  | 9.11 | 最小物距80mm( 广角)到1000mm（远端） |
|  |  | 9.12 | 重量为1.2Kg，轻巧并可以安装任何独立术野摄像机吊臂上 |
| 10、影音双向光纤转播模块 | 一套 | 10.01 | ▲通过院内铺设单模光纤，实现手术室与会议厅、每层骨科楼会议室影音信号无损无延时双向交流 |
|  |  | 10.02 | 影像传输能力最高能够到达4K级别 |
|  |  | 10.03 | 提供移动机架安装模块，除桌面式安装之外，还可以安装在会议室或者手术室的设备机柜中进行设备整合 |
|  |  | 10.04 | 提供视频信号分配功能，提供不少于2个视频信号环出功能 |
|  |  | 10.05 | 提供网络光纤接入功能，通过不少于2根单模光纤实现与手术室之间的网络互通 |
|  |  | 10.06 | 自带控制触摸屏，控制不同手术室信号转播至会议室。屏幕对角线尺寸不小于8.1英寸，分辨率不低于1800×1200 |
|  |  | 10.07 | 系统内存不少于8GB，存储容量不低于128G |
|  |  | 10.08 | 控制触摸屏采用无线网络方式与手术室集控模块连接 |
|  |  | 10.09 | 含所有到会议厅、骨科楼每层会议室光纤、光纤模块、信号延长器、及工程布线 |
| 11、全景摄像机模块（转播点） | 一台 | 11.01 | 提供带云台方向控制的高清摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面 |
|  |  | 11.02 | 视频输出具备3G-SDI和HDMI两路以上接口，可同时输出≥1920x1080分辨率全高清画面信号； |
|  |  | 11.03 | 最大光学变焦≥20倍、数字变焦≥12倍； |
|  |  | 11.04 | 具备RS232，RS485，红外三种遥控方式，可同时控制摄像机运动 |
|  |  | 12.05 | 自带云台，镜头水平移动角度不小于正负170度, 垂直移动角度不小于-30度到+90度 |
| 12、75寸4K商用显示器模块（转播点） | 一台 | 12.01 | 作为会议室影像输出设备，支持移动、壁挂式安装在会议室墙壁上 |
|  |  | 12.02 | 分辨率3840*2160 |
|  |  | 12.03 | 对角线尺寸不少于75英寸 |
|  |  | 12.04 | 屏幕亮度不低于620cd/m2 |
|  |  | 12.05 | 可视角度不小于水平178°，垂直178° |
|  |  | 12.06 | 支持HDMI, 模拟/数码音频, 复合视频接入 |
|  |  | 12.07 | 支持RS232C,IP，HDMI-CEC等外部控制 |
|  |  | 12.08 | 重量不高于32.9Kg，能耗不高于277W |
| 13、音频处理模块（含无线麦克风）（转播点） | 一套 | 13.01 | 实现会议室音频收集、处理和输出功能 |
|  |  | 13.02 | 提供不少于2个带功率放大的音频输出接口，最多可以连接超过4个吸顶音箱，满足各种面积手术室内扩声需求 |
|  |  | 13.03 | 无线麦克风数量不少于2个，其中1个为桌面式无线麦克风，作为主讲人使用；另外一个是手持无线麦克风，作为会议提问或者其他讲者使用 |
|  |  | 13.04 | 载波频率范围 610-670MHz，频道总数200CH，有效使用距离 30-50米 |
| 14、壁挂式音箱模块（转播点） | 2个 | 14.01 | 可采用移动、壁挂式设计，不影响会议室装饰，而且更美观。实现背景音乐播放、手术转播语音交流还原 |
|  |  | 14.02 | 可灵活选择水平或垂直安装，重量不低于3.94Kg |
| 15、手术室吊臂 | 3套 | 15.01 | 需要配套显示器悬臂三套，可与手术灯同轴安装或单独基座安装；支持悬吊双屏或一块大屏，用户可以根据需要进行选择，需支持一体化手术室配套的不同尺寸的显示器接口；支持上下、左右、倾斜等调节动作，动作调节把手可进行消毒；中标公司需包含悬臂的安装服务，具体安装位置及方式中标后现场确认。 |

（3）.信息系统接口及安全等要求

接入HIS系统，实现患者基本信息、住院信息、手术申请信息等的获取，可查看患者360视图；接入LIS系统，实现患者检验报告信息获取；接入PACS系统，获取患者影像、超声、内镜图文报告；接入电子病历系统，获取患者病历、病程记录等，与his、lis、pacs、电子病历系统等系统接口产生的接口费用，需由厂家沟通与承担。提供数据采集接口，能满足HIS、院感、护理、设备管理系统等医院系统的数据交互要求。按照信息系统等级保护V2.0中二级要求建设系统，完成入网安全评估。

2.商务要求

（1）.实施服务要求

1）实施进度需满足医院要求，于签订合同后60日前完成软硬件部署，达到系统上线要求。

2）结合医院业务实际需求，进行个性化实施部署，以满足临床业务实际需要为目的。

3）实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。供应商应在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作的协调、交叉。

4）供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责。

5)逾期交付，采购人有权追究违约责任。

（2）.售后服务要求

1）软件免费维保期    年，保质期后按不高于软件价格的5%/年收取维保费用。软件系统在免费保修期内，原有软件模块功能均享受免费升级服务。维保期内，若厂商不再对原本版系统进行维护，应免费为院方升级至新版本。若原版本系统仍可维护，但院方因其他原因提出版本升级，升级费不高于软件价格的30%。

2）硬件随原厂免费质保    年。

3）系统出现故障影响使用时，应1小时以内电话响应并远程处理，24小时或以内解决问题或人员到现场处理。

(3).付款方式

- 合同签订后的10个工作日内付款30%，供应商提供收据。

- 软件项目验收后10个工作日内付款60%，供应商提供全额发票。

- 软件验收合格1年后10个工作日内付款10%，供应商提供收据。

- 供应商逾期提供相应的收据、发票等付款凭证，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

(4).培训要求

1）供应商应提供包括本项目顺利实施的所有培训服务，保证医院人员的使用与日常维护工作。所有的培训费用应计入本次服务总价。

2）培训内容与课程要求：

提供信息管理系统操作、使用和维护培训（软件、维保）；

- 提供所提供设备的使用和维护培训（硬件）；

六、双方义务

（一）甲方的义务

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

3、负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。

（二）乙方的义务

1、应按照采购文件、乙方报价文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证工作进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、按甲方需要向甲方提交服务相关资料及电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

七、双方权利

（一）甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

八、双方的责任

（一）甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

（二）乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

九、 违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

2、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

3、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

4、由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

5、乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

7、除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。

十、合同生效及终止

1、本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

2、乙方存在以下情形的，甲方有权无偿解除合同：

2.1对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

2.2对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

2.3甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

十一、合同附件

1、合同附件、采购文件、响应文件、报价文件、承诺书、成交通知公告均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、物资的投标文件的技术响应、物资技术说明等应作为合同的有效组成部分。

4、 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、其他

1、有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

2、双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

3、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

4、未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

5、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：一体化手术间建设

报价内容：

- 一、总报价：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化手术间建设 | 项 | 1 |  |

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

南方医科大学第三附属医院

服务类项目通用合同

PACS系统影像存储集成服务

服务类合同

合同编号：

甲方：南方医科大学第三附属医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，乙方为甲方提供一套大容量分布式存储，并提供硬件设备上架安装服务，故订立本合同，供双方共同遵守：

一、服务范围（根据项目具体情况填写）

| 序号 | 名称 | 服务内容、要求 | 品牌 | 数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式影像存储系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 集成服务 |  |  |  |  |  |

二、合同价格

| 服务期 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 合计人民币 （含税）RMB |  |  |

三、服务期限（根据项目具体情况填写）

服务期：自    年   月  日起至   年   月   日。

四、付款方式

本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

- 设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

- 设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

- 设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

五、服务要求及服务方案（含售后服务）

1、设备安装

为了提供最高的可靠性和安全性，最大限度降低生产环境的停机风险，项目实施方案必须完整、合理、安全、可靠。

本期项目为扩容实施项目，需提供分布式存储系统原厂商现场技术支持，进行基础配置安装和实施扩容服务，并且扩容实施期间达到对现有业务影响最小。

乙方必须向采购人提供本项目采购的所有产品的安装和维护调整服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的联调工作。若本项目采购的产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，乙方有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。项目集成实施后不能影响系统整体性能。

2、服务要求

(1)乙方应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体实施方案，项目在实施过程要求有工作记录，项目实施完成后实施过程工作记录交院方一份。

(2)乙方应提供项目实施后系统上线运行应急保障措施，要求的售后技术支持的计划与措施（包括：培训和承诺）。

(3)签定合同后必须  个工作日内到货，安装调试在设备到货后  个工作日内开始进行。

(4)实施工期要求不能影响医院正常业务的使用，工期为从合同签订日起，  个工作日内部署完成。

(5)所有设备均须由乙方送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。

(6)自系统安装工作一开始，乙方应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

(7) 乙方对投标产品的技术指标应严肃响应,采购人有权要求对中标产品进行现场测试，产品测试结果不符合采购指标的，采购人有权要求无偿更换符合要求的产品。

测试和验收

乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

(1)开箱检验

①所有设备、器材在开箱时要求完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

②拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理；登记册作为验收文档之一。

(2)系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

①单项测试：单项产品安装完成后，由乙方进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

②网络联机测试：网络系统安装完成后，由乙方和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

③系统运行正常，联机测试通过。

④如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

⑤乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

(3)产品验收要求

①要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

②乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

3、售后服务要求，此费用已包含在项目总报价中，采购人不再另行支付。

（1）乙方提供送货上门、安装、调试，并试运行服务。

（2）乙方提供采购设备提供   年7×24小时硬件和软件原厂保修服务。

（3）乙方提供7×24小时电话维护响应服务，如电话不能解决问题，2小时内现场响应。

（4）采购人所有设备保修服务方式均为上门现场保修，即乙方派维护人员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。所有设备要求在明显位置贴有维修热线电话的标识。乙方要求提出保修期内的维修、维护内容和范围的服务方案（不限于产品、技术、模块、部件和升级等内容）。

（5）在本项目服务期内，乙方应提供原厂软/硬件升级和版本更换等相关服务。

（6）乙方提供全面的相关培训，使采购人的人员能使用和维护本系统：

①应提供符合本期项目建设要求的培训服务。

②应提供高水平的培训。培训应包括包括本项目涉及到的软硬件产品等。

③所有的培训教员应用中文授课。

④应为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料应是中文书写。

⑤在服务期内，乙方应满足所提供软件的功能模块客户化需求。

⑥维保期满后双方可协商签订后续原厂维保服务合同，系统年维护费用按合同软/硬件单项总价的   %收取，具体以双方签订的合同为准。

六、双方权利责任

（一）甲方的义务

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

3、负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。

（二）乙方的义务

1、应按照采购文件、乙方报价文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证工作进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、按甲方需要向甲方提交服务相关资料及电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

七、双方权利

（一）甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

八、双方的责任

（一）甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

（二）乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

九、争端解决

凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方首先通过友好协商的方式加以解决；若协商后仍未能达成一致，任何一方均应向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十、违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

2、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

3、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

4、由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

5、乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

7、除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。

十一、合同生效及终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

2、乙方存在以下情形的，甲方有权无偿解除合同：

2.1对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

2.2对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

2.3甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

十二、其他

1、有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

2、双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

3、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

4、未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

5、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：