报名须知

贵公司代表：

- 报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第二部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内市场调研时间另行通知。报名成功后再电话通知，将响应文件纸质版（按第三部分 材料格式）一正四副在院内市场调研当天到以下地址参会：广东省广州市天河区中山大道西183号内科楼  黎老师020-62784732。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户初步需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户初步需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

包1：肾病内科血液透析设备参数

（1）技术要求;

用于对慢性肾功能衰竭的患者进行血液透析

1.采用15英寸或以上，可旋转的彩色液晶显示屏，中文操作系统，带报警、警告、提示三色信号灯。

2.具备固定及自由设定的钠曲线3种或以上，实现个体化透析治疗。

3.具备固定及自由设定的可调超滤曲线3种或以上，实现个体化透析治疗配方。

4. 标配透析充分性监测（Kt/V），该装置可测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值，保证透析充分性,无需任何耗材及血样，非紫外线照射。

5.透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并有超温保护，透析液压力范围约-420～+420 mmHg。

6、消毒方式采用化学消毒、热消毒。消毒脱钙一体化设计。消毒完成后可自动关机。

7．采用双容量平衡腔超滤控制系统，控制系统可靠准确。平衡腔需有周期性的压力密闭平衡测试，保证超滤精准和治疗安全。

8.可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序，有自动回血模块。

9.具有四个以上专用CPU控制，增加机器安全性。

10.有内置维修和故障诊断软件。

11. HD，前或后稀释HDF，前或后稀释HF五种治疗模式可随时灵活转换。

12. 透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。

13.标配碳酸氢钠干粉(支架)与B液吸管，A、B液吸管能整合消毒，无需清洗棒等其他额外消耗品。

14.配备紧急按钮，发生低血压等紧急情况时，可自动终止超滤，自动测血压，自动追加置换液，自动减少血流量到约100ml/min。

15. 标配透析液滤过装置，并配备原装防尘保护罩，有效去除水路中的脂质和蛋白沉积。

16．自动的管路扭结和凝血报警告；治疗开始后自动监测体外循环管路各接口和透析液接口连接正确无泄漏。

17.直接的引导式的使用者界面，根据从准备到回血和消毒的工作流程来排布触屏，发生提示或报警时在线辅助、指导功能。

18.自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。

19.多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警，保证治疗安全性。

20. 气泡监测器：同时具有血液管路超声监测及液位光电监测。

21.标配在线血压监测组件，可间隔性测量血压，也可持续性监测血压。

22.血泵：血泵速度：30～600ml/min（精确度：±10ml/min或±10%）。

23.肝素泵0.5-10ml/h可选用多种尺寸的注射器，可设关泵时间.

24.静脉压力监测范围约 -100mmHg～+500mmHg,精确度±10mmHg；

25.动脉压力监测范围 -300mmHg～+300Hg, 精确度±10mmHg

26.跨膜压监测范围-100～+400mmHg，分辨度5mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能。

27.  超滤速率约为0～4000ml/h，可显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量；可实现零超滤。

28．透析液流量约100--1000ml/min，透析液压力范围-750～+750 mmHg，钠浓度范围：125～151mmol/L可调。

29．电源：电压220V±10%  50Hz连续工作，能抗电磁冲击、电磁干扰。

30．具备内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测

显示所有治疗数据工作≥15分钟。

31．置换液生成系统：  联机式自产置换液，置换量约为1.2—36升/小时（25-600ml/min），精度为10%，使用透析液过滤器。

32.联网功能：可通过有线或无线与医院信息系统联网血透设备需要对接费，单台费用约0.8万，相关费用由中标公司负责）。

33.保修期满后，厂家工程师上门维护免收人工费。

二、配置需求

血液透析设备2套，单套配置包括：

1、血泵 1个

2、肝素泵1个

3、置换液泵

4、支架杆1个

4、消毒液吸管1个

5、透析器夹1个

6、消毒液吸管1根

7、消毒液支架1个

8、供排水管1个

9、透析安全液过滤器2个

10、滤器盖子2个

11、操作手册1本

12、备用电池1个

13、血压计袖套 1个

（2）商务要求

一）如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

二）售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）根据院方要求配置相应的设备状态监测器（慈安通），可接入医院现有的设备运行监测网。

三）付款方式：

说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

4.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

1.本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

2.设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

4.设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

5.乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

包二：眼科广角眼底照相机项目参数

（1）技术要求;

主要用途及技术参数需求

主要用于眼底疾病检查，广角，不需散瞳，操作简易快捷。

1、设备采用激光成像技术，可超广角生成眼底彩照，扫描范围≥160度，眼位引导－照相范围可以扩大到更大。

2、广角图像分辨率高，屈光补偿范围广，能够最大程度满足临床需求。

3、拍摄瞳孔直径最小值：≤3.3mm。

4.具备自动拼图功能，最好自动识别眼别。

5.具备自发荧光检查功能。

6.具备立体成像拍摄模式，可用于观察视盘情况。

7.额托设计合理，符合科室使用要求。

8.具备外固视灯，对固视不佳患者，可辅助患者使用对侧眼引导固视。

9所有耗材及易损配件都需单独报价。

10.厂家所报设备配置应包含其所有功能配置，如所报价设备具有额外功能或配置，且需要另外付费的，则必须备注说明并单独列出报价，作为医院日后购买时的价格参考。如未作备注说明，则所提供的所有功能及配置均已包含在总价内。

二、配置需求：

1、广角眼底照相机主机1台

2、图文工作站1套（含相关配件和承载桌子）

3、图文输出设备1台

4、电动升降台1台

5、外固视灯1件

6、其他（实现相应功能与其匹配所需的相应配套设施）1套

（2）商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后60个日历日内交货。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市内采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%, 若供应商为非中小企业 4.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下： 4.2 设备安装调试验收合格后30天内采购人向中标人支付30%的合同款；中标人设备验收合格之日起10天内向采购人提供全额发票。 4.3 设备安装调试验收合格满6个月后30天内采购人向中标人支付60%的合同款。 4.4 设备安装调试验收合格满12个月后30天内采购人向中标人支付10%的合同款。 4.5 中标人逾期提供相应的发票等付款凭证的，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。 若供应商为中小企业 4.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下： 4.2设备合同签订后5个工作日内采购人向中标人预付30%的合同款； 4.3设备安装调试验收合格满6个月后1个月内采购人向中标人支付60%的合同款； 4.4设备安装调试验收合格满12个月后1个月内采购人向中标人支付10%的合同款。 注：中标人应在设备安装调试验收合格满6个月前提供全额发票。 |
| 验收要求 | 1期：中标人在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，向采购人提出验收申请，若采购人确认项目实施情况符合验收标准，在中标人提出验收申请后7日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待中标人整改合格后，再向采购人提出验收申请。为保证采购人合法权益，本次招标采购之设备在中标安装完成后，保留邀请各投标公司参与联合验收的权利。验收合格后，采购人、中标人双方在《验收合格单》上签字确认。验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由采购人、中标人双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （一）付款方式补充说明：1. 付款方式：合同的款项以支票、银行汇票、电汇方式支付。 2. 中标人逾期提供相应的收据、发票等付款凭证，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。 （二）报价要求：设备报价须包含全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至南方医科大学第三附属医院指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。 （三）质量保证及售后服务： 1.中标人应保证所供设备是在2022年07月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，中标人应在接到采购人通知后30天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由中标人负担。同时，中标人应按合同规定，相应延长设备保修期。 2.售后服务由中标人或产品生产厂家授权的售后服务公司负责履行。如果中标人委托其他公司履行售后服务，中标人应提前告知采购人，并取得采购人书面同意后，三方另行签订售后服务协议。 ★3.中标人应提供由产品生产厂家提供的主机至少24个月的保修期。 4.保修期的期限应以采购人、中标人双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人在保修期内应确保正常使用率为95%（含）以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期（需提供由产品生产厂家出具的售后服务承诺函的复印件，并加盖投标人公章）。 5.报修响应时间2小时以内（含），48小时内（含）维修人员到场（不可抗力除外），在48小时内（含）恢复正常使用。若仍未能及时恢复正常使用，中标人应向采购人提供备用设备作为临时使用。 ▲6.中标人负责本合同软硬件的终身维护并应提供售后服务；保修期内定期预防性维护保养次数，不少于2次/年（以上费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付）。保修期满后，每年的维保费不高于此合同价的5%。 7.中标人应储备足够的易损易耗零配件备库；保修期满后，按不高于或等于其在响应文件中提供的易损易耗零配件清单中的单价供应。 8. 维保服务期间国家政策调整原因导致软件功能需调整的，中标人需按要求提供调整服务，维保年限按采购人要求。若因中标人原因不能提供服务导致的采购人一切损失，由中标人负责。 9. 提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与采购人医院网络的互联互通（以上费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付）。 10.包装和运输、保险：中标人确保设备完好无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。中标人承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，中标人应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往采购人服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由中标人负责。 |

包3：耳鼻喉科4K内窥镜摄像系统项目参数

- 技术要求;

一、主要用途及技术参数需求

- 用于耳鼻咽喉头颈外科微创手术的高清录制，能够有助于临床确认清重要解剖结构，规避手术风险，提高手术效率及手术效果，协助临床更加安全精准地开展鼻眼相关的手术。

- 配备数字式4K内窥镜摄像主机，后期升级后可以连接3D摄像头。

- 分辨率≥3840*2160P。

- 信号扫描方式为逐行扫描。

- 设备在术中可以自动补亮照明，使得整个视野都非常明亮，没有光亮暗区，使用手术器械时视野无忽明忽暗的情况。

- 主机有DVI、SDI（支持4K）等数字输出接口。

- 内置菜单功能，可手动设置亮度、色彩、放大、中心对焦、边缘增强、快门速度等。

- 系统至少内置血管增强、荧光染色、景深增强等图像增强功能，可在术中快速切换。

- 主机具备电子染色功能，可实现对早期恶性病变的诊断。

- 配备4K摄像头，摄像头具备≥2个可按键编程的功能键，支持电子放大功能，分辨率≥≥3840*2160P。

- 配备LED冷光源，单个灯泡寿命≥1万小时，色温≥5500K，具备连续工作模式。

- 导光束的直径≥3.5mm，长度≥230cm。

- 配备直径约4mm、视角30°的鼻内镜和耳内镜各一个，可支持4K分辨率显示。

- 录像系统内置≥1T的硬盘，支持超高清录像和拍照，录像和拍照功能可通过摄像头按钮及脚踏开关遥控控制，支持额外配置控制屏。

- 配备≥31英寸4K液晶显示屏1个，分辨率≥3940*2160P。

- 配备台车1个，方便移动。

- 所有耗材及易损配件都需单独报价。

- 厂家所报设备配置应包含其所有功能配置，如所报价设备具备额外功能或配置，且需要另外付费的，则必须备注说明并单独列出报价，作为医院日后购买时的价格参考。如未作备注说明，则所提供的所有功能及配置均已包含在总价内。

二、配置需求：

1、4K摄像主机1台

2、4K摄像头1个

3、医用冷光源1个

4、高性能导光束1根

5、输入端导光束适配器1个

6、输出端导光束适配器1个

7、4K超高清医用监视器1个

8、SDI线1条

9、医用硬盘录像机1个

10、台车1个

11、台车挂架1个

12、30°鼻内镜1个，30°耳内镜1个

(2)商务要求：

| 标的提供的时间 | 合同签订后60个日历日内交货。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市内采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%, 若供应商为非中小企业 4.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下： 4.2 设备安装调试验收合格后30天内采购人向中标人支付30%的合同款；中标人设备验收合格之日起10天内向采购人提供全额发票。 4.3 设备安装调试验收合格满6个月后30天内采购人向中标人支付60%的合同款。 4.4 设备安装调试验收合格满12个月后30天内采购人向中标人支付10%的合同款。 4.5 中标人逾期提供相应的发票等付款凭证的，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。 若供应商为中小企业 4.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下： 4.2设备合同签订后5个工作日内采购人向中标人预付30%的合同款； 4.3设备安装调试验收合格满6个月后1个月内采购人向中标人支付60%的合同款； 4.4设备安装调试验收合格满12个月后1个月内采购人向中标人支付10%的合同款。 注：中标人应在设备安装调试验收合格满6个月前提供全额发票。 |
| 验收要求 | 1期：中标人在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，向采购人提出验收申请，若采购人确认项目实施情况符合验收标准，在中标人提出验收申请后7日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待中标人整改合格后，再向采购人提出验收申请。为保证采购人合法权益，本次招标采购之设备在中标安装完成后，保留邀请各投标公司参与联合验收的权利。验收合格后，采购人、中标人双方在《验收合格单》上签字确认。验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由采购人、中标人双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （一）付款方式补充说明：1. 付款方式：合同的款项以支票、银行汇票、电汇方式支付。 2. 中标人逾期提供相应的收据、发票等付款凭证，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。 （二）报价要求：设备报价须包含全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至南方医科大学第三附属医院指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。 （三）质量保证及售后服务： 1.中标人应保证所供设备是在2022年07月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，中标人应在接到采购人通知后30天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由中标人负担。同时，中标人应按合同规定，相应延长设备保修期。 2.售后服务由中标人或产品生产厂家授权的售后服务公司负责履行。如果中标人委托其他公司履行售后服务，中标人应提前告知采购人，并取得采购人书面同意后，三方另行签订售后服务协议。 ★3.中标人应提供由产品生产厂家提供的主机至少24个月的保修期。 4.保修期的期限应以采购人、中标人双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人在保修期内应确保正常使用率为95%（含）以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期（需提供由产品生产厂家出具的售后服务承诺函的复印件，并加盖投标人公章）。 5.报修响应时间2小时以内（含），48小时内（含）维修人员到场（不可抗力除外），在48小时内（含）恢复正常使用。若仍未能及时恢复正常使用，中标人应向采购人提供备用设备作为临时使用。 ▲6.中标人负责本合同软硬件的终身维护并应提供售后服务；保修期内定期预防性维护保养次数，不少于2次/年（以上费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付）。保修期满后，每年的维保费不高于此合同价的5%。 7.中标人应储备足够的易损易耗零配件备库；保修期满后，按不高于或等于其在响应文件中提供的易损易耗零配件清单中的单价供应。 8. 维保服务期间国家政策调整原因导致软件功能需调整的，中标人需按要求提供调整服务，维保年限按采购人要求。若因中标人原因不能提供服务导致的采购人一切损失，由中标人负责。 9. 提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与采购人医院网络的互联互通（以上费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付）。 10.包装和运输、保险：中标人确保设备完好无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。中标人承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，中标人应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往采购人服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由中标人负责。 |

- 材料基本目录

| 1 | 产品信息明细表 |
| --- | --- |
| 2 | 产品证件复印件（如《医疗器械产品注册证》） |
| 3 | 产品技术参数及配置清单 |
| 4 | 市场上同档次产品对比表 |
| 5 | 用户需求偏离表 |
| 6 | 产品售后服务承诺 |
| 7 | 产品彩页 |
| 8 | 同型号设备用户名单 |
| 9 | 三家或以上广州市三甲医院合同（含配置清单）/发票/中标通知书/进关单 |
| 10 | 如有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件、医疗器械产品注册证、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票 |

- 材料格式

1、产品信息明细表

公司名称：                                       联系人：              联系电话：

| 设备名称 | 品牌型号 | 生产企业名称 及原产地 | 保修期（年） | 供货期（天） | 拟供货 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必须为《医疗器械注册证》一致 （要写《医疗器械注册证》上全称 | 必须为《医疗器械注册证》附表 或附件相符内容 | 必须为《医疗器械注册证》上全称 | 整机保修 |  |  |

1）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

2）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级□数据采集的接口协议

3）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

4）对医院场地安装要求（如基建、防护、屏蔽、供电、供水、供气、信息化）及操作人员资质要求（如有则提供）

5）主要零配件报价：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 描述 | 计数单位 | 数量 | 配件单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- 2、产品证件复印件

报价产品为第一类医疗器械：医疗器械备案凭证

报价产品为第二类、第三类医疗器械：医疗器械注册证

报价产品为消毒产品：新产品卫生许可批件/非新产品卫生安全评价报告

3、产品技术参数及配置清单

格式自拟

- 市场上同档次产品对比表

|  | 序号 | 本公司产品 | 品牌xx | 品牌xx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 1 | 可按需要自行补充表格 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 性能 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 用户名单 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 价格 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |

- 用户需求偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 6、产品售后服务承诺

格式自拟

7、产品彩页

8、同型号设备用户名单

近三年全国销售记录，格式自拟

- 9、三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院合同、发票复印件

- 10、有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件复印件、产品证件复印件、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院发票复印件

3.2合同格式（含付款方式）

医疗设备购销合同

立项名称

（注册证名称）

南方医科大学第三附属医院

医疗设备购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格（技术参数及配置清单见附件）：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位 | 成交单价 | 数量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ￥ |  | ￥ |
| 合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB) |  |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至甲方指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

2. 设备的交付期与交货地点

乙方在合同生效的_   _天内将设备运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在设备运至甲方所在地前  5   天书面通知甲方设备主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在__5__天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6乙方在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，且具备首次第三方计量检测合格证书或报告，向甲方提出验收申请，若甲方确认项目实施情况符合验收标准，在乙方提出验收申请5-10个工作日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待乙方整改合格后，再向甲方提出验收申请。验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

- 付款方式

1、 说明：3万元（不含）以下的专用设备采购，付款方式根据发票一次性付清。

2、 说明：3万元（含）-10万元（不含）销售金额合同付款方式。

2.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.2 设备安装调试验收合格之日起30天内甲方向乙方支付90%的合同款；乙方在设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

2.3 设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

2.4 乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任

3、 说明：10万元（含）以上销售金额合同付款方式。

3.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

3.2 设备安装调试验收合格后30天内甲方向乙方支付30%的合同款；乙方设备验收合格之日起10天内向甲方提供全额发票。

3.3 设备安装调试验收合格满6个月后30天内甲方向乙方支付60%的合同款。

3.4 设备安装调试验收合格满12个月后30天内甲方向乙方支付10%的合同款。

3.5 乙方逾期提供相应的发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用、检测校正等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在_   _年_   月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方或厂家授权的售后服务公司负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_  _小时（保修单位：     报障电话：     ），__  _小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告    小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5乙方负责本合同软硬件的终身维护并应提供优质的服务；保修期内免费维保，定期免费预防性维护保养次数，不少于     次/年。保修期满后，每年的维保费不高于此合同价的8%，原厂全保（如人工费、配件费、设备保养费等）费用为不高于   元/年。

7.6乙方应储备足够的易损易耗零配件备库；保修期满后，按不高于或等于其在响应文件中提供的易损易耗零配件清单中的单价供应(见下表)。

7.7维保服务期间国家政策调整原因导致软件功能需调整的，乙方需按要求免费提供调整服务，维保年限按甲方要求。若因乙方原因不能提供服务导致的甲方一切损失，由乙方负责。

7.8提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由乙方承担。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式_  _份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、响应文件、采购文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的响应文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 15.特别规定：

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：

附件：设备参数及配置清单、配套试剂/耗材单价